| 1 | 4131003 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-2-20 | шт | 1 | Основные параметры изделия Диапазон дозирования - 2-20 мкл Прямое дозирование- наличие Обратное дозирование - наличие Метод повторов наличие Дискретность (шаг) - 0,02 мкл Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) 20 мкл ±3,0% 2 мкл ±5,0% Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) 20 мкл 0,8% 2 мкл 2,0% Тип наконечников 2-20 мкл Тип наконечников с Фильтром 0,2-20 мкл Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур от +10°С до +35°С Диапазон относительной влажности воздуха От 30% до 80% Средний срок службы 4 года Средняя наработка на отказ Не менее 100000 циклов дозирования Установка объема дозирования - Автономный модульный механизм регулировки объема Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования - Осуществляется путем поворота кольца для установки объема Цифровая индикация Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора Метрические параметры дозатора Высота на максимальном объеме – 250 Вес – 70 гр. Маркировка дозатора Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – фиолетовый (верхняя часть операционной кнопки) наличие На рукоятке указан объем дозирования На рукоятке указан серийный номер Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения - Блокировка объема (LOCK) - Установка объема - Юстировка объема (CAL) Материалы дозатора Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования Возможность использования с аксессуарами Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) Дозатор 1 шт. Образец наконечника 2-20 мкл - 2 шт. Смазка 1 шт. Запасные уплотнительные кольца 2 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. Метрологическая поверка Да, поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте наличие Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев Срок хранения дозатора 3 года Регистрационное удостоверение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4131004 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-5-50 | шт | 3 | Основные параметры изделия Диапазон дозирования - 5-50 мкл Прямое дозирование- наличие Обратное дозирование - наличие Метод повторов наличие Дискретность (шаг) - 0,02 мкл Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) 50 мкл ±3,0% 5 мкл ±5,0% Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) 50 мкл 0,8% 5 мкл 2,0% Тип наконечников 2-20 мкл Тип наконечников с Фильтром 5-50 мкл Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур от +10°С до +35°С Диапазон относительной влажности воздуха От 30% до 80% Средний срок службы 4 года Средняя наработка на отказ Не менее 100000 циклов дозирования Установка объема дозирования - Автономный модульный механизм регулировки объема Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования - Осуществляется путем поворота кольца для установки объема Цифровая индикация Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора Метрические параметры дозатора Высота на максимальном объеме – 250 Вес – 70 гр. Маркировка дозатора Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – фиолетовый (верхняя часть операционной кнопки) наличие На рукоятке указан объем дозирования На рукоятке указан серийный номер Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения - Блокировка объема (LOCK) - Установка объема - Юстировка объема (CAL) Материалы дозатора Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования Возможность использования с аксессуарами Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) Дозатор 1 шт. Образец наконечника 5-50 мкл - 2 шт. Смазка 1 шт. Запасные уплотнительные кольца 2 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. Метрологическая поверка Да, поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте наличие Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев Срок хранения дозатора 3 года Регистрационное удостоверение |
| 3 | 4131006 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-20-200 | шт | 3 | Основные параметры изделия Диапазон дозирования 20-200 мкл Прямое дозирование- наличие Обратное дозирование - наличие Метод повторов наличие Дискретность (шаг) 0,2 мкл Наличие Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) 200 мкл ±1,5% 20 мкл ±3,0% Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) 200 мкл 0,6% 20 мкл 0,8% Тип наконечников 0,5-250 мкл, 5-200 мкл, 5-300 мкл Тип наконечников с Фильтром 0,5-200 мкл Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур от +10°С до +35°С Диапазон относительной влажности воздуха От 30% до 80% Средний срок службы 4 года Средняя наработка на отказ Не менее 100000 циклов дозирования Автономный модульный механизм регулировки объема Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования Осуществляется путем поворота кольца для установки объема Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора Высота на максимальном объеме – не более 240 мм Вес – 75 гр. Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – голубой (верхняя часть операционной кнопки) На рукоятке указан объем дозирования На рукоятке указан серийный номер Ход операционной кнопки Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании Фиксация объема Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения - Блокировка объема (LOCK) - Установка объема - Юстировка объема (CAL) наличие Материалы дозатора Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования Возможность использования с аксессуарами Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) Дозатор 1 шт. Образец наконечника 0,5-250 мкл - 2 шт. Смазка 1 шт. Запасные уплотнительные кольца 2 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. Метрологическая поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев Срок хранения дозатора Не менее 3 лет Разрешительные документы Регистрационное удостоверение Свидетельство об утверждении типа средств измерений Страна производства Россия |
| 4 | 4131007 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-100-1000 | шт | 3 | Основные параметры изделия Диапазон дозирования 0,1-1 мл Техника дозирования: Прямое дозирование - Наличие Обратное дозирование - Наличие Метод повторов - Наличие Дискретность (шаг) 1 мкл Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) 1000 мкл - ±1,0% 100 мкл - ±1,5% Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) 1000 мкл 0,4% 100 мкл 0,6% Тип наконечников - 100-1000 мкл Тип наконечников с Фильтром 100-1000 мкл Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур - от +10°С до +35°С Диапазон относительной влажности воздуха - От 30% до 80% Средний срок службы - 4 года Средняя наработка на отказ Не менее 100000 циклов дозирования Установка объема дозирования: Автономный модульный механизм регулировки объема - наличие Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования - наличие Осуществляется путем поворота кольца для установки объема - наличие Цифровая индикация Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора - наличие Метрические параметры дозатора Высота на максимальном объеме – 240 мм Вес – 85 гр. Маркировка дозатора Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – красный (верхняя часть операционной кнопки) На рукоятке указан объем дозирования На рукоятке указан серийный номер Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения • Блокировка объема (LOCK) • Установка объема • Юстировка объема (CAL) Материалы дозатора Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) Дозатор 1 шт. Образец наконечника 100-1000 мкл - 2 шт. Смазка 1 шт. Запасные уплотнительные кольца 2 шт. Запасные защитные фильтры 4 шт. Пинцет для удаления защитного фильтра 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. Методика поверки 1 шт. Метрологическая поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев Срок хранения дозатора 3 года Разрешительные документы Регистрационное удостоверение Свидетельство об утверждении типа средств измерений наличие Россия |
| 5 | 4036534100035 Система Трансфузионная для переливания крови (пластик. шип), игла 1,20 х 40 - 18G, SFM, Германия | шт | 1 600 | Область применения. Предназначены для вливания крови, компонентов крови и кровезаменителей из стеклянных флаконов или мягких пакетов в организм пациента. Состав: Пластиковый шип, для прокола емкости с интегрированным воздушным клапаном и фильтром для фильтрации крови, ее компонентов и кровезаменителей; Проводящая магистраль прозрачная, позволяют контролировать введение препаратов крови; Роликовый регулятор скорости потока - обеспечивает контроль скорости потока; Прозрачная капельная камера с жидкостным фильтром для крови, ее компонентов и кровезаменителей – позволяет контролировать уровень жидкости и последовательность каплепадения; Инъекционный узел, обеспечивает возможность проведения болюсных инъекций; Игла инъекционная (с атравматичной трехгранной лазерной заточкой обеспечивает безболезненную венепункцию; Коннектор - Луер (LUER) Длина соединительной трубки : 1500 мм Игла : 1,2 x 40 — 18G Игла трансфузионного узла : двухканальная полимерная Коннектор : Луер (LUER) |