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	4131003 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-2-20
	шт
	1
	Основные параметры изделия  
Диапазон дозирования -    2-20 мкл  
Прямое дозирование- наличие
Обратное дозирование - наличие
Метод повторов наличие
Дискретность (шаг) - 0,02 мкл
Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность)
20 мкл ±3,0%
2 мкл ±5,0%
Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость)
20 мкл 0,8%
2 мкл 2,0%
Тип наконечников 2-20 мкл  
Тип наконечников с Фильтром 0,2-20 мкл
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от +10°С до +35°С
Диапазон относительной влажности воздуха От 30% до 80%
Средний срок службы 4 года
Средняя наработка на отказ  Не менее 100000 циклов дозирования
Установка объема дозирования - Автономный модульный механизм регулировки объема
Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования - Осуществляется путем поворота кольца для установки объема
Цифровая индикация
Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора
Метрические параметры дозатора
Высота на максимальном объеме – 250
Вес – 70 гр.
Маркировка дозатора
Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – фиолетовый (верхняя часть операционной кнопки) наличие
На рукоятке указан объем дозирования 
На рукоятке указан серийный номер 
Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании
Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения
· Блокировка объема (LOCK)
· Установка объема
· Юстировка объема (CAL)
Материалы дозатора
Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут
Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению
Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач
Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования
Возможность использования с аксессуарами
Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов
Комплектация изделия (состав упаковки дозатора)
Дозатор 1 шт.
Образец наконечника  2-20 мкл   - 2 шт.
Смазка 1 шт.
Запасные уплотнительные кольца 2 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.
Метрологическая поверка
Да, поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте
наличие
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев 
Срок хранения дозатора 3 года
Регистрационное удостоверение
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	4131004 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-5-50
	шт
	3
	Основные параметры изделия  
Диапазон дозирования -    5-50 мкл  
Прямое дозирование- наличие
Обратное дозирование - наличие
Метод повторов наличие
Дискретность (шаг) - 0,02 мкл
Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность)
50 мкл ±3,0%
5 мкл ±5,0%
Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость)
50 мкл 0,8%
5 мкл 2,0%
Тип наконечников 2-20 мкл  
Тип наконечников с Фильтром 5-50 мкл
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур от +10°С до +35°С
Диапазон относительной влажности воздуха От 30% до 80%
Средний срок службы 4 года
Средняя наработка на отказ  Не менее 100000 циклов дозирования
Установка объема дозирования - Автономный модульный механизм регулировки объема
Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования - Осуществляется путем поворота кольца для установки объема
Цифровая индикация
Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора
Метрические параметры дозатора
Высота на максимальном объеме – 250
Вес – 70 гр.
Маркировка дозатора
Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – фиолетовый (верхняя часть операционной кнопки) наличие
На рукоятке указан объем дозирования 
На рукоятке указан серийный номер 
Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании
Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения
· Блокировка объема (LOCK)
· Установка объема
· Юстировка объема (CAL)
Материалы дозатора
Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут
Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению
Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач
Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования
Возможность использования с аксессуарами
Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов
Комплектация изделия (состав упаковки дозатора)
Дозатор 1 шт.
Образец наконечника  5-50 мкл   - 2 шт.
Смазка 1 шт.
Запасные уплотнительные кольца 2 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.
Метрологическая поверка
Да, поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте
наличие
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев 
Срок хранения дозатора 3 года
Регистрационное удостоверение
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	4131006 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-20-200
	шт
	3
	Основные параметры изделия  
Диапазон дозирования    20-200 мкл  
Прямое дозирование- наличие
Обратное дозирование - наличие
Метод повторов наличие
Дискретность (шаг)
0,2 мкл
Наличие
Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность)
200 мкл ±1,5%
20 мкл ±3,0%
Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость)
200 мкл 0,6%
20 мкл 0,8%
Тип наконечников 0,5-250 мкл, 5-200 мкл, 5-300 мкл
Тип наконечников с Фильтром 0,5-200 мкл
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
от +10°С до +35°С
Диапазон относительной влажности воздуха
От 30% до 80%
Средний срок службы 4 года
Средняя наработка на отказ Не менее 100000 циклов дозирования
Автономный модульный механизм регулировки объема
Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования
Осуществляется путем поворота кольца для установки объема
Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора
Высота на максимальном объеме – не более 240 мм
Вес – 75 гр.
Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – голубой (верхняя часть операционной кнопки)
На рукоятке указан объем дозирования
На рукоятке указан серийный номер
Ход операционной кнопки
Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании
Фиксация объема
Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения
· Блокировка объема (LOCK)
· Установка объема
· Юстировка объема (CAL)
наличие
Материалы дозатора
Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут
Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению
Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач
Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования
Возможность использования с аксессуарами
Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов
Комплектация изделия (состав упаковки дозатора)
Дозатор 1 шт.
Образец наконечника 0,5-250 мкл - 2 шт.
Смазка 1 шт.
Запасные уплотнительные кольца 2 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.
Метрологическая поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
Срок хранения дозатора Не менее 3 лет
Разрешительные документы
Регистрационное удостоверение 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Страна производства
Россия
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	4131007 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ ДПАОП-1-100-1000
	шт
	3
	Основные параметры изделия  
Диапазон дозирования     0,1-1 мл  
Техника дозирования: 
Прямое дозирование - Наличие
Обратное дозирование - Наличие
Метод повторов - Наличие
Дискретность (шаг) 1 мкл
Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность)
1000 мкл - ±1,0%
100 мкл -  ±1,5%
Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость)
1000 мкл 0,4%
100 мкл 0,6%
Тип наконечников - 100-1000 мкл
Тип наконечников с Фильтром 100-1000 мкл
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур - от +10°С до +35°С
Диапазон относительной влажности воздуха - От 30% до 80%
Средний срок службы - 4 года
Средняя наработка на отказ Не менее 100000 циклов дозирования
Установка объема дозирования:
Автономный модульный механизм регулировки объема - наличие
Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования - наличие
Осуществляется путем поворота кольца для установки объема - наличие
Цифровая индикация
Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора - наличие
Метрические параметры дозатора 
Высота на максимальном объеме – 240 мм
Вес – 85 гр.
Маркировка дозатора
Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – красный (верхняя часть операционной кнопки)
На рукоятке указан объем дозирования
На рукоятке указан серийный номер
Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании 
Наличие у дозатора переключателя, имеющего три положения
•	Блокировка объема (LOCK)
•	Установка объема
•	Юстировка объема (CAL)
Материалы дозатора
Возможность полного автоклавирования при режиме 121°и давлении 1 бар в течение 20 минут
Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению
Возможность юстировки пользователем с учетом его текущих задач
Настройка выполняется с помощью переключателя для фиксации установки объема и настройки дозирования
Возможность использования с линейным штативом на 3-7 дозаторов
Комплектация изделия (состав упаковки дозатора)
Дозатор 1 шт.
Образец наконечника 100-1000 мкл - 2 шт.
Смазка 1 шт.
Запасные уплотнительные кольца 2 шт.
Запасные защитные фильтры 4 шт.
Пинцет для удаления защитного фильтра 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Методика поверки 1 шт.
Метрологическая поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком. Отметка о поверке указывается в паспорте
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
Срок хранения дозатора 3 года
Разрешительные документы
Регистрационное удостоверение 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений наличие
Россия
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	4036534100035 Система  Трансфузионная  для переливания крови (пластик. шип), игла 1,20 х 40 - 18G, SFM, Германия
	шт
	1 600
	Область применения.
Предназначены для вливания крови, компонентов крови и кровезаменителей из стеклянных флаконов или мягких пакетов в организм пациента.
Состав:
Пластиковый шип, для прокола емкости с интегрированным воздушным клапаном и фильтром для фильтрации крови, ее компонентов и кровезаменителей;
Проводящая магистраль прозрачная,  позволяют контролировать введение препаратов крови;
Роликовый регулятор скорости потока - обеспечивает контроль скорости потока;
Прозрачная капельная камера с жидкостным фильтром для крови, ее компонентов и кровезаменителей – позволяет контролировать уровень жидкости и последовательность каплепадения;
Инъекционный узел, обеспечивает возможность проведения болюсных инъекций;
Игла инъекционная (с атравматичной трехгранной лазерной заточкой обеспечивает безболезненную венепункцию;
Коннектор - Луер (LUER)
Длина соединительной трубки : 1500 мм
Игла : 1,2 x 40 — 18G
Игла трансфузионного узла : двухканальная полимерная
Коннектор : Луер (LUER)



