ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопических медицинских изделий в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства» 
   1. Предмет торгов: Оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопических медицинских изделий (изделий) в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА России). 

   2. Место оказания услуг (выполнения работ): Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», отделение онкологии головы и шеи. 
   3. Адрес лечебного учреждения (адрес места оказания услуг (выполнения работ)): 123182, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, корпус 2. 

   4. Перечень медицинских изделий (изделий), подлежащих техническому обслуживанию: Согласно Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 
   5. Перечень и характеристики оказываемых услуг (выполняемых работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий), запасных частей и расходных материалов, используемых при выполнении технического обслуживания медицинских изделий (изделий): Согласно Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию. 
   6. Начальная (максимальная) цена Контракта: ________________ рублей ___________ копеек. 

   В цену Контракта включена стоимость услуг (работ) по техническому обслуживанию (ТО) медицинских изделий (изделий), выполняемых согласно регламента, установленного их производителями, стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых при выполнении технического обслуживания медицинских изделий (изделий) согласно регламента их производителей и срока службы медицинских изделий (МИ) (срока нахождения медицинских изделий (изделий) в эксплуатации), стоимость услуг по доставке запасных частей и расходных материалов, а также специального контрольно-измерительного (средств измерения), технологического испытательного оборудования и инструментов, необходимых для выполнения технического обслуживания медицинских изделий, до места оказания услуг (выполнения работ), уплата налогов (включая НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, необходимых для выполнения Исполнителем обязательств по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) Заказчика, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, в полном объеме. 

   7. Сроки оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий): Определяются периодом времени, равным 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемым начиная от даты заключения между Заказчиком и Исполнителем Контракта на оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий), указанных в Приложении № 1. Сроки оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) указаны в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию. ** 

   8. Гарантии качества оказываемых услуг (выполняемых работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий): 

- При оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) допускается использовать только запасные части и расходные материалы, указанные их производителями в технической документации на обслуживаемые медицинские изделия (изделия). Запасные части и расходные материалы должны быть оригинальными, новыми, ранее не использованными (не бывшими в эксплуатации), не восстановленными (не прошедшими восстановление потребительских свойств, не изготовленными из бывших в употреблении компонентов или блоков), рекомендованными производителями медицинских изделий (изделий), указанных в Приложении № 1, и доставленными в ненарушенных (без следов вскрытия) заводских упаковках с нанесенной на них маркировкой на русском языке (продублированной на русском языке), обеспечивающей полную и однозначную их идентификацию. Запасные части и расходные материалы, для которых законодательством Российской Федерации и их производителями установлены требования о наличии сопроводительных документов (регистрационное удостоверение (свидетельство), декларация о соответствии, сертификат соответствия, паспорт, этикетка, формуляр, паспорт безопасности, контроля качества, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п.), должны иметь указанные документы. Запасные части и расходные материалы с нормированным сроком годности должны быть применены (установлены/ использованы) в период установленного срока годности. Запасные части и расходные материалы должны быть полностью совместимы с медицинскими изделиями (изделиями), а также с изделиями, обеспечивающими их работу (работающими совместно), для обслуживания которых они предназначены, определены регламентом их производителей* и будут использованы (согласно Приложения № 2). Применение (использование) аналогов запасных частей и расходных материалов допускается при сохранении заводских параметров работы медицинских изделий (изделий) после их монтажа (установки/ использования) и подтверждении обеспечения требований безопасности, а именно: 

          - Подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителей обслуживаемых медицинских изделий (изделий) или держателей регистрационных удостоверений (свидетельств) на обслуживаемые изделия в Российской Федерации. 

          - Наличием отдельного регистрационного удостоверения (свидетельства) на медицинские изделия, выданные в отношении таких запасных частей или расходных материалов. 

- Услуги (работы) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) должны выполняться в строгом соответствии с техническими требованиями и регламентом, установленными их производителями. 

- Перечень и характеристики оказываемых услуг (выполняемых работ), наименование запасных частей и расходных материалов, их количество должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания (согласно Приложения № 2). 

- Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий), указанных в Приложении № 1, должно обеспечивать гарантию сохранения заявленных при их государственной сертификации параметров после оказания услуг (выполнения работ) и соответствие рабочих параметров медицинских изделий техническим характеристикам, указанным в документации производителей на обслуживаемые изделия. 

- Оказание услуг (выполнение работ) должно обеспечивать гарантированное поддержание медицинских изделий (изделий) в работоспособном состоянии в течение всего срока действия Контракта, минимизировать простои медицинских изделий и их отказы. 

- Срок гарантии на оказанные услуги (выполненные работы) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) должен составлять не менее 3 (трех) месяцев от даты окончания действия заключенного Контракта на техническое обслуживание. 

- Срок гарантии на заменяемые запасные части и расходные материалы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев от даты их монтажа (установки/ использования), подтвержденной подписанным Заказчиком и Исполнителем акта приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ), записями в журнале технического обслуживания и формулярах медицинских изделий. 

- Начало выполнения работ по диагностике неисправностей и/ или ремонту медицинских изделий (изделий) должно осуществляться не позднее 3 (трех) календарных дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика. Запасные части, подлежащие монтажу (установке), взамен вышедших из строя деталей (узлов), выявленные при диагностике и необходимые для восстановления работоспособности медицинских изделий (изделий), не указанные в настоящем Техническом задании, закупаются Заказчиком отдельно (самостоятельно). Работы по диагностике неисправностей и/ или ремонту медицинских изделий (изделий) без использования запасных частей, а также с заменой запасных частей, включая монтаж (установку) новых, в том числе имеющихся у Заказчика, осуществляются Исполнителем в рамках заключенного Контракта на техническое обслуживание. В случае возникновения аварийной и срочной ситуации, требующей незамедлительного выполнения мероприятий (работ) по ее устранению (предотвращению), начало выполнения таких работ должно осуществляться не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика. 
- Количество дополнительных выездов специалистов (инженерно-технического персонала) Исполнителя для выполнения диагностики неисправностей и/ или ремонта медицинских изделий (изделий) по заявке Заказчика, включая настройку параметров и восстановление (обновление) программного обеспечения, определяется необходимостью и не ограничивается числом раз (выполняется неограниченное количество раз) в течение всего срока действия Контракта на техническое обслуживание, на каждое медицинское изделие (изделие), указанное в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, не зависимо от количества таких выездов на любое медицинское изделие, указанное в Приложении № 1. 

- В рамках заключенного Контракта Исполнитель услуг (работ) обязан осуществлять: 

          - Выполнение, при необходимости, по рекомендации или требованию производителей медицинских изделий (изделий), указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, регламентированной модернизации программного обеспечения (ПО) в течение всего срока действия Контракта. Выполнение восстановления (обновления) программного обеспечения. 
          - Консультирование представителей Заказчика по вопросам эксплуатации обслуживаемых медицинских изделий (изделий). 

         - Рекомендации представителям Заказчика о необходимости замены деталей (узлов), выработавших установленный производителями ресурс эксплуатации (имеющий ограниченный или предельный ресурс эксплуатации). 

         - Предоставление, по запросу Заказчика, информации о возможности поставки (закупки Заказчиком) запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности, и расходных материалов, необходимых для правильной эксплуатации медицинских изделий (изделий), с указанием каталожных номеров, артикулов, стоимости и наличия и сроков поставки. 

          - Проведение инструктажей с представителями Заказчика по правилам (особенностям) эксплуатации обслуживаемых медицинских изделий (изделий), их ежедневной профилактики, мерам безопасной и безаварийной эксплуатации. 

          - Оформление необходимой технической, эксплуатационной и отчетной документации по результатам выполнения технического обслуживания, диагностики или ремонта. Работы по техническому обслуживанию, диагностике или ремонту медицинских изделий (изделий), указанных в Приложении № 1, результаты их выполнения, используемые при оказании услуг (выполнении работ) запасные части и расходные материалы, заключения о техническом состоянии обслуживаемых медицинских изделий (изделий) после оказания услуг (выполнения работ) и о возможности их дальнейшей эксплуатации записываются специалистами Исполнителя в журнал технического обслуживания и формуляры медицинских изделий. Предоставление, оформление и ведение журнала технического обслуживания осуществляется Исполнителем. 

   9. Требования к Исполнителю услуг (работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий): 
- Наличие у Исполнителя услуг (работ) действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), входящей в единый реестр лицензий Росздравнадзора и позволяющей (разрешающей) Исполнителю осуществлять деятельность по техническому обслуживанию групп медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения (медицинские изделия со средней степенью потенциального риска их применения), а именно: 
     - Группа медицинских изделий «Эндоскопические медицинские изделия», подгруппа медицинских изделий «Видеокамеры эндоскопические и сопутствующие изделия», вид медицинского изделия 271790 «Система эндоскопической визуализации». 
Предоставление Исполнителем выписки из реестра лицензий Росздравнадзора, с указанием перечня оказываемых услуг (выполняемых работ) по осуществлению деятельности (в составе лицензируемого вида деятельности) по техническому обслуживанию медицинских изделий – обязательно. 
- Наличие у Исполнителя услуг (работ) квалифицированных специалистов (инженерно-технического персонала), обученных на предприятиях-производителях медицинских изделий (организациях, уполномоченных производителями), или организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации) по данным (указанным в настоящем Техническом задании) классам, группам, подгруппам, видам медицинских изделий и сертифицированных ими для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий (аппаратов, приборов и оборудования), указанных в настоящем Техническом задании классов, групп, подгрупп, видов медицинских изделий, в том числе медицинских изделий перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Предоставление заверенных копий действующих именных сертификатов (свидетельств), удостоверений о подготовке (обучению), переподготовке или повышении квалификации специалистов Исполнителя, выполняющих работы по техническому обслуживанию медицинских изделий Заказчика – обязательно. 

- Специалисты (инженерно-технический персонал) Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) Заказчика, указанных в Приложении № 1, должны иметь подтвержденную группу допуска по электробезопасности до 1000 Вольт – не ниже III группы. Предоставление заверенных копий действующих удостоверений о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000В с указанием группы электробезопасности на каждого специалиста Исполнителя, выполняющего работы по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) Заказчика – обязательно. 

- Наличие у Исполнителя услуг (работ) комплекта специального контрольно-измерительного (средств измерения), технологического испытательного оборудования и инструментов, рекомендованных производителями медицинских изделий (изделий), указанных в Приложении № 1, и достаточного для выполнения всех видов и полного объема работ по их техническому обслуживанию, настройке, диагностике неисправностей и ремонту. Средства измерения должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано. 

- Наличие у Исполнителя услуг (работ) специального оригинального программного обеспечения (ПО), а также оригинальных сервисных ключей (паролей) для оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию каждого медицинского изделия, указанного в Приложении № 1. Программное обеспечение и сервисные ключи должны быть актуальные на весь срок действия Контракта на оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию каждого медицинского изделия, указанного в Приложении № 1. Исполнитель проводит активацию предустановленного сервисного программного обеспечения, необходимого для технического обслуживания, диагностики, ремонта и настройки медицинских изделий (где это необходимо для выполнения указанных видов работ), с использованием лицензионных сервисных ключей. Подбор, взлом, использование «пиратских» ключей не допускается. 

- Наличие у Исполнителя услуг (работ) полного комплекта действующей нормативной, сервисной, эксплуатационной и технической документации производителей на каждое медицинское изделие (изделие), указанное в Приложении № 1, для выполнения технического обслуживания, диагностики, ремонта и настройки каждого медицинского изделия (изделия), из указанных в Приложении № 1. 

- Исполнитель услуг (работ) должен гарантировать соответствие оказываемых услуг (выполняемых работ) по техническому обслуживанию требованиям технической и эксплуатационной документации производителей на каждое медицинское изделие (изделие), указанное в настоящем Техническом задании (согласно Приложения № 1). 

- Исполнитель услуг (работ) должен гарантировать соответствие качества оказываемых услуг (выполняемых работ) стандартам и нормам, действующим в Российской Федерации. 
- Исполнитель услуг (работ) должен гарантировать безопасность оказываемых услуг (выполняемых работ), их соответствие требованиям правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

- Исполнитель услуг (работ) должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного в лечебном учреждении. 

- Исполнитель услуг (работ), в рамках выполнения Контракта, вправе привлечь третьих лиц – соисполнителя (-ей) (субподрядную специализированную организацию). При привлечении Исполнителем соисполнителя, такой соисполнитель должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к самому Исполнителю, указанным в разделе 9 настоящего Технического задания. При этом Исполнитель несет полную ответственность за все действия/ бездействия привлекаемого соисполнителя (-ей) (субподрядную специализированную организацию), как за свои собственные, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 
Перечень 

медицинских изделий (изделий), подлежащих техническому обслуживанию 

	№ 
п/п 

	Наименование 
медицинского 
изделия 
(изделия) 
(тип, марка, модель, 
вариант исполнения) 

	Фирма- 

производитель 

(производитель) 
медицинского 
изделия 
(изделия) * 

	Серийный 
(заводской) 
номер 
медицинского 
изделия 

(изделия) 

	Номер 
инвентарного 
учета 
медицинского 
изделия 
(изделия) 
в лечебном 

учреждении 


	Год 
выпуска 
медицинского 
изделия 

(изделия) 


	Номер регистрационного 
удостоверения на 
медицинское 
изделие 

(изделие) 
(номер 
государственной 

регистрации 

Росздравнадзором)/ 

дата регистрации медицинского 

изделия 
(изделия) 


	Место установки 

(местонахождение) 
медицинского 
изделия 
(изделия) 

в лечебном 

учреждении 

	Техническое 
состояние 

медицинского 

изделия 

(изделия) 


	1. 


	Видеопроцессор 
медицинский 
эндоскопический 
«PENTAX» 
(ПЕНТАКС), 

«PENTAX 
Medical» 
(ПЕНТАКС 
Медикал), 

вариант 
исполнения: 
EPK-i7010. 

	«ХОЯ 
Корпорейшн» 
(HOYA 
Corporation), 
Япония 


	F720119 

	410124-142 


	2024 


	ФСЗ 2012/13385 
от 14 декабря 
2017 года 
(14 декабря 
2012 года) 


	Отделение онкологии 

головы и шеи 

	Исправно, 

работоспособно 




                                                                                                                                                                                                        Приложение № 2 
Перечень и характеристики оказываемых услуг (выполняемых работ) 

по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий), 
запасных частей и расходных материалов, используемых при выполнении 
технического обслуживания медицинских изделий (изделий) 
	Видеопроцессор медицинский эндоскопический 

«PENTAX» (ПЕНТАКС), «PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал), 

вариант исполнения: EPK-i7010. 



	1. 
	Техническое обслуживание (профилактическое регламентное техническое обслуживание) 

	1.1. 
	Характеристика работ: 

	1.1.1. 

	Тип работ, 

периодичность выполнения: 

	Обязательные работы по техническому обслуживанию 

медицинского изделия. 

Выполнение работ согласно регламента 
фирмы-производителя 

	1 (один) раз в период срока действия Контракта, 
согласно графика выполнения 
технического обслуживания 
(Приложение № 3). 



	1.1.2. 

	Описание работ: 

	
	Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинского изделия, 

согласно регламента фирмы – производителя 

	Используемые запасные части и расходные материалы, 
поставляемые Исполнителем, 
предусмотренные регламентом фирмы - производителя, 

(наименование, № по каталогу, артикул, количество) *: 



	
	1. Визуальный осмотр видеопроцессора медицинского эндоскопического на предмет отсутствия внешних повреждений. Проверка состояния сетевого питающего кабеля. 
2. Проверка органов управления на целостность и работоспособность. 
3. Общая диагностика видеопроцессора медицинского эндоскопического. 

4. Проверка системы освещения видеопроцессора медицинского эндоскопического, чистка источника света от загрязнений, проверка остаточного ресурса лампы (при необходимости калибровка положения (юстировка) ксеноновой лампы или замена лампы на новую с последующей калибровкой ее положения (юстировкой)). 
5. Демонтаж корпуса видеопроцессора медицинского эндоскопического, чистка и удаление пыли с электронных плат, блоков питания, проверка системы охлаждения и вентиляции видеопроцессора. Продувка процессора от пыли. Замена термопасты. 
6. Проверка состояния оптических компонентов, очистка их от загрязнений. 
7. Проверка оптических и электрических параметров видеопроцессора медицинского эндоскопического в целом. 
8. Комплексная проверка работоспособности видеопроцессора медицинского эндоскопического. 
9. Консультирование и проведение инструктажа с представителями Заказчика по правилам эксплуатации, особенностям эксплуатации видеопроцессора медицинского эндоскопического, его ежедневной профилактики, мерам безопасности при эксплуатации данного медицинского изделия. Предоставление всех необходимых рекомендаций по эксплуатации медицинского изделия. 
10. Оформление и предоставление Заказчику технического заключения (технического отчета) о выполненном техническом обслуживании медицинского изделия (видеопроцессора медицинского эндоскопического), его техническом состоянии после оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и о возможности его дальнейшей эксплуатации. 

	1. Лампа с картриджем типа ROL-Х, артикул ROL-Х29-1 – 1 шт. 
Область применения: Используется в источнике света видеопроцессора медицинского эндоскопического «PENTAX» (ПЕНТАКС), 

«PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал), 

вариант исполнения: EPK-i7010. 
Лампа предназначена для применения в хирургии (эндоскопических источниках света), обеспечивает мощный световой поток и спектр, близкий к естественному, т.е. обеспечивает максимальную и равномерную освещённость операционного поля с правильной цветопередачей и чёткостью изображения. 
Назначение: Формирует интенсивный световой поток для освещения исследуемой области при эндоскопических исследованиях и операциях. 
Описание: Колба лампы, заполненная ксеноном, с электродами, закреплена неподвижно в посадочном месте алюминиевого картриджа с радиатором, обеспечивающим отвод тепла. Посадочное место лампы изготовлено методом фрезеровки и необходимо для установки и точного позиционирования колбы лампы в картридже, а картриджа в источнике света видеопроцессора медицинского эндоскопического «PENTAX» (ПЕНТАКС), «PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал), вариант исполнения: 
EPK-i7010. 

Технические и эксплуатационные характеристики: 

- Тип лампы: Ксеноновая. 

- Напряжение электропитания: 14 Вольт. 
- Ток: 21 Ампер. 

- Мощность: 300 Ватт. 

- Температура цвета: 6000 Кельвин. 
- Тип охлаждения лампы: Пассивное, через алюминиевый радиатор охлаждения. 
- Наличие встроенного радиатора охлаждения (лампа ксеноновая в комплекте с радиатором охлаждения): да. 
- Номинальное время наработки (ресурс стабильной работы без деградации): 

не менее 500 часов 
2 Лампа типа ROL-Х, артикул ROL-Х28-1 – 1 шт. 

Область применения: используется в источнике света видеопроцессора медицинского эндоскопического «PENTAX» (ПЕНТАКС), 

«PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал), 

вариант исполнения: EPK-i7010. 

Назначение: Лампа предназначена для применения в хирургии (эндоскопических источниках света), формирует и обеспечивает мощный световой поток и спектр, близкий к естественному, т.е. обеспечивает максимальную и равномерную освещённость операционного поля (исследуемой области) с правильной цветопередачей и чёткостью изображения. 
Технические и эксплуатационные характеристики: 

- Тип лампы: Ксеноновая. 

- Напряжение электропитания: 14 Вольт. 

- Ток: 21 Ампер. 

- Мощность: 300 Ватт. 

- Температура цвета: 6000 Кельвин. 

- Тип охлаждения лампы: Пассивное (принудительное). 
- Наличие встроенного радиатора охлаждения (лампа ксеноновая в комплекте с радиатором охлаждения): нет. 
- Номинальное время наработки (ресурс стабильной работы без деградации): 

не менее 500 часов 


	2. 

	Гарантийные обязательства Исполнителя на оказываемые услуги (выполняемые работы) 

по техническому обслуживанию медицинского изделия: 



	2.1. 

	Срок гарантии на оказываемые услуги (выполненные работы) по техническому обслуживанию медицинского изделия (изделия) должен составлять не менее 3 (трех) месяцев от даты окончания действия заключенного Контракта на техническое обслуживание. 


	Срок гарантии на заменяемые запасные части и расходные материалы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев от даты их монтажа (установки/ использования), подтвержденной подписанным Заказчиком и Исполнителем акта приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ), записями в журнале технического обслуживания и формуляре медицинского изделия. 


	3. 
	Диагностика неисправностей медицинского изделия и ремонтные работы 


	3.1. 
	Характеристика работ: 

	3.1.1. 

	Тип работ,

периодичность выполнения: 

	Диагностика неисправностей медицинского изделия 

и ремонтные работы. 
Рекомендации по замене запасных частей 
на основании результатов диагностики. 
Необходимые для замены запасные части, не предусмотренные Техническим заданием, закупаются отдельно. 
Ремонтные работы без использования запасных частей, 
а также с заменой запасных частей взамен неисправных 

деталей (узлов), в том числе принадлежащих Заказчику, осуществляется в рамках заключенного (действующего) Контракта на техническое обслуживание. 

	Выполняются по мере необходимости, на основании 
заявки от Заказчика, неограниченное количество раз в течение всего срока действия Контракта 

на оказание услуг (выполнение работ) по 

техническому обслуживанию 

медицинских изделий (изделий), 
указанных в Приложении № 1, 

не зависимо от количества таких выездов на 
любое медицинское изделие, указанное в настоящем Техническом задании. 



                                                                                                                                                                                                Приложение № 3 
Сроки оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий) 
(График выполнения технического обслуживания медицинских изделий (изделий)) 

	№ 

п/п 


	Наименование 

медицинского изделия (изделия) 

(тип, марка, модель, вариант исполнения) 


	Наименование 

оказываемых услуг (выполняемых работ) 

по техническому обслуживанию 

медицинских изделий (изделий) 

	Срок 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

** 



	1. 


	Видеопроцессор медицинский эндоскопический 

«PENTAX» (ПЕНТАКС), 
«PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал), 

вариант исполнения: EPK-i7010. 
серийный (заводской) № F720119, 
инвентарный № 410124-142, 

2024 года выпуска, 
фирма-производитель «ХОЯ Корпорейшн» 

(HOYA Corporation), Япония 

	Оказание услуг (выполнение работ) 
по техническому обслуживанию 

медицинского изделия, 
согласно регламента фирмы–производителя 

с использованием необходимых запасных частей 
и расходных материалов 

	Не позднее 

15 (пятнадцати) 

календарных дней 

от даты заключения между Заказчиком 

и Исполнителем 

Контракта на 

оказание услуг (выполнение работ) 

по техническому обслуживанию медицинского изделия 



* Фирменное наименование и торговые марки носят лишь описательный, а не обязательный характер. В связи с тем, что техническое задание сформировано на основании технической (эксплуатационной) документации все требования к применяемым изделиям (товарам), где имеются указания на товарные знаки (в том числе каталожные номера, артикулы), знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения изделий (товара) или наименование производителей и другие, все вышеперечисленные указания, рассматриваются участниками размещения заказа как указания, которые сопровождаются словами «или эквивалент» если подлежат эквивалентности. 
** Дату и время выполнения работ по техническому обслуживанию медицинских изделий (изделий (оборудования)) в определенные Приложением № 3 сроки согласовываются Исполнителем услуг (работ) и Заказчиком дополнительно. 
