Техническое задание

по закупке измерителя дифференциального давления для нужд филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Республике Саха (Якутия)

Предмет закупки: Измеритель дифференциального давления (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Измеритель дифференциального давления – 1 шт.

ОКПД2 - 26.51.52.130

	1
	Назначение
	Для одновременного контроля динамического и полного давления в рабочей точке и динамического давления в контрольной точке

	2
	Диапазон измерений дифференциального давления (Рдраб и Рдкон), Па (мм вод.ст.)
	от 0 до 2500

(от 0 до 250)

	3
	Диапазон измерений дифференциального давления (Рполн и Ррот), Па (мм вод.ст.)
	от 0 до 10000

(от 0 до 1000)

	4
	Диапазон измерения атмосферного давления, кПа (мм рт.ст.) (атм)
	от 80 до 110

(от 600 до 825) (от 0,79 до 1,08)

	5
	Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерений дифференциального давления Δ, Па (мм вод.ст.):

– Рдраб и Рдкон
при Р от 0 до 100 включ. (от 0 до 10 включ.) ±1 (±0,1)

при Р св. 100 до 2500 ±(0,5+0,005·Р) 

(св. 10 до 250) ±(0,05+0,005·Р)

– Рполн и Ррот
при Р от 0 до 500 включ. (от 0 до 50 включ.) ±3 (±0,3)

при Р св. 500 до 10000±(1+0,005·Р)

(св. 50 до 1000) ±(0,1+0,005·Р)
	Соответствует

	6
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, кПа
	±0,2

	7
	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при отклонении температуры окружающего воздуха на каждые 5 ºС от нормальной (20 ± 5) ºС при измерении дифференциального давления, Па (мм вод.ст.)
	±(1+0,001·Р)

±(0,1+0,001·Р)

	9
	Номинальное напряжение питания, В
	5,0

	10
	Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С
	от 0 до +40

	11
	Измеритель дифференциального давления должен иметь встроенный аккумулятор, карту памяти на 32 Гб и встроенное программное обеспечение (ПО). 
	Соответствует 

	12
	Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений должен соответствовать уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.
	Соответствует

	13
	Комплектность средства измерений:

Измеритель дифференциального давления 1 шт.

Паспорт 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

Копия методики поверки 1 экз.
	Соответствует


где Р – измеренное значение давления, (Па; мм рт.ст.; мм вод.ст.);

Рдраб – датчик рабочий;

Рдкон – датчик контрольный;

Рполн – датчик полного давления;

Ррот – датчик ротаметра.
Общие требования к товару

Товар должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками объекта закупки (при необходимости), указанными в Таблице № 1. 

Комплектация товара, в том числе все сопутствующие и расходные материалы, должны быть предназначены для совместного использования и должны быть совместимы друг с другом.
Указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.
Поставляемый Товар должен быть включен в Государственный реестр СИ и на момент поставки иметь действующее свидетельство об утверждении типа СИ.

Первичная поверка. Сведения о первичной поверке должны быть внесены во ФГИС «АРШИН». Остаточный срок поверки на день передачи товара должен быть не менее 10 месяцев от межповерочного интервала, указанного во ФГИС «АРШИН».

Год изготовления Товара – не ранее 2025г.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара 

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке, что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ, а также соответствовать статье 9 федеральному закону от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Врио директора филиала                                                                 Н.К. Павлова
