Техническое задание поставку растворов ирригационных для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № | Наименование товара | Характеристики | Показатели | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов Код позиции в КТРУ: 32.50.50.000-00002444 Код НКМИ 127550 | В соответствии с позицией КТРУ: Приспособление для очистки инструментов и посуды посредством пропускания ультразвуковых волн через жидкую (например, водную) среду. Может использоваться в сочетании со специальным моющим средством для повышения эффективности очистки. |  |  | штука | 2 |
| Технические характеристики, согласно КТРУ: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Полезный объем рабочей камеры, л | ≥ 10.0 и ≤ 15.0 | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| 2 |  | Возможность обработки внутреннего пространства канальных и полостных инструментов | нет | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| 3 |  | Нагрев | нет | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ультразвуковая установка должна быть выполнена на базе емкости-контейнера для дезинфекции и предстерилизационной обработки. | наличие | Конструкция позволяет организовать «поточный» метод обработки в емкости-контейнере для дезинфекции без дополнительного перекладывания инструментов, что значительно экономит рабочее время персонала и повышает безопасность процедуры обработки инструментов. |  |  |
| 2 |  | Комплектность: 1.Генератор ультразвуковой – 1 шт. 2.Излучатель ультразвуковой – 1 шт. 3.Рабочая емкость в составе: в составе: 3.1 Корпус – 1 шт. 3.2 Поддон – 1 шт. 3.3 Крышка – 1 шт. 3.4. Отражатель – 1 шт. 4.Руководство по эксплуатации – 1 шт. 5.Пластиковая подставка – 1 шт. | наличие | Генератор ультразвуковой вырабатывает ультразвуковые волны, обеспечивающие качество очистки. Отражатель обеспечивает равномерное распределение ультразвуковых волн во всем объеме раствора, что повышает качество очистки. Подставка позволяет рационально и эргономично разместить установку на рабочем месте. Рабочая емкость позволяет организовать «поточный» метод обработки в емкости-контейнере для дезинфекции |  |  |
| 3 |  | Расположение ультразвукового излучателя | Верхнее | Верхнее расположение излучателя исключает снижение эффективности очистки, возникающее за счет осаждения загрязнений на дно ванны |  |  |
| 4 |  | Сетевое питание: электросеть переменного тока | Напряжение не менее 207 В и не более 253 В, частота 50 Гц | Характеристика соответствует ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" и характеристикам электрической сети потребителя |  |  |
| 5 |  | Потребляемая мощность, не более | 230 ВА | Требования п.5.4.2 ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» и характеристик электрической сети потребителя |  |  |
| 6 |  | Рабочая ультразвуковая частота | Не менее 20,4 кГц и не более 23,7 кГц | Диапазон рабочих частот для ультразвуковых ванн, обеспечивающий ударную силу воздействия на загрязнения и эффективность очистки при верхнем расположении ультразвукового излучателя |  |  |
| 7 |  | Диапазон излучаемой акустической мощности, Вт | от 40 до 110 | Диапазон акустической мощности в сочетании с ультразвуковой частотой обеспечивают ударную силу воздействия на загрязнения и эффективность очистки в полезном объеме рабочей емкости. Требования п.12.5.1 ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» и характеристик электрической сети потребителя |  |  |
| 8 |  | Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки | от 1 до 20 мин с интервалом установки 1 мин. | Требование п.6.6 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» по нормировано максимально допустимого времени установления рабочего режима Возможность настройки длительности ультразвукового воздействия в соответствии с указанным в Инструкции на применяемое моющее или моюще-дезинфицирующее средство значением, а также степени загрязнения инструмента. |  |  |
| 9 |  | Работа в непродолжительном режиме 20 мин. работы, 15 мин. перерыв, в течение | 8 ч. | Требования п.4.3.2.12 ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» и характеристик электрической сети потребителя |  |  |
| 10 |  | Индикация световая о наличии электропитания от сети при включенном изделии | наличие | Требование к безопасности изделия и контроля за работой установки |  |  |
| 11 |  | Индикация световая о режиме обработки в течение установленного времени обработки | наличие | Требование к эффективному планированию и экономии рабочего времени |  |  |
| 12 |  | Индикация световая о наличии контакта излучающей пластины с раствором | наличие | Требование к безопасности изделия |  |  |
| 13 |  | Индикация звуковая об окончании времени обработки | наличие | Требование к эффективной организации рабочего времени |  |  |
| 14 |  | Индикация звуковая об отсутствии контакта излучающей пластины с раствором | наличие | Требование к безопасности изделия и контроля за работой установки |  |  |
| 15 |  | Индикация в цифровом виде: установленное время обработки и оставшееся время в процессе обработки | наличие | Требование к эффективной организации рабочего времени |  |  |
| 16 |  | Габаритные размеры (д×ш×в), мм |  | Обусловлено габаритами помещения и требованиями к размещению оборудования |  |  |
| 17 |  | Генератор ультразвуковой, мм | (245×266×102) ±10% | Обусловлено требованиями к размещению оборудования |  |  |
| 18 |  | Сборка, состоящая из излучателя ультразвукового и рабочей емкости, мм | (528,5×333×200)± 10% | Обусловлено требованиями к размещению оборудования |  |  |
| 19 |  | Отражатель, мм | (317±2)×(248±2)× (12,5±0,4)мм | Размер отражателя обеспечивает однородность акустического поля для исключения зон рабочей емкости с отсутствием механической очистки |  |  |
| 20 |  | Подставка | (421×356×392,5) ±10% | Обусловлено габаритами помещения и требованиями к размещению оборудования |  |  |
| 21 |  | Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; - относительная влажность воздуха до 80% при t +25°С | наличие | Характеристика соответствует требованиям ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ 4.2 |  |  |
| 22 |  | Наружныеповерхности составных частей установки должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом 4%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 5%-ным раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306 | наличие | Характеристика соответствует требованиям МУ 287-113 и п.6 пп.13 Приказа МЗ РФ от 19 января 2017 года N 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» |  |  |
| 23 |  | Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи, не менее | 12 мес. | Характеристика для соблюдения требований п. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; соответствует условиям типового контракта на поставку медицинских изделий, утвержденного приказом МЗ РФ от 15.10.2015 г. № 724н. Требование п.15 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» |  |  |
| 24 |  | Государственная регистрация медицинского изделия | наличие | Характеристика соответствует требованиям ст38 п.4 ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  |  |
| 2. | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов Код позиции в КТРУ: 32.50.50.000-00002445 Код НКМИ 127550 | В соответствии с позицией КТРУ: Приспособление для очистки инструментов и посуды посредством пропускания ультразвуковых волн через жидкую (например, водную) среду. Может использоваться в сочетании со специальным моющим средством для повышения эффективности очистки. |  |  | штука | 1 |
|  |  | Реестровая запись в едином реестре промышленной продукции РФ, ЕЭС и (или) баллы (если предусмотрены)/сертификат о происхождении промышленного товара из ЕЭС | наличие | Для подтверждения происхождения товара в соответствии с п.3а Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024г. |  |  |
| Технические характеристики, согласно КТРУ: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Полезный объем рабочей камеры, л | ≥ 6.5 и ≤ 9.0 | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| 2 |  | Возможность обработки внутреннего пространства канальных и полостных инструментов | нет | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| 3 |  | Нагрев | да | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| 4 |  | Максимальная температура нагрева, ⁰С | ≥ 45.0 | В соответствии с позицией КТРУ |  |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплектность: •Мойка медицинская ультразвуковая – 1 шт., •Руководство по эксплуатации – 1 шт., •Транспортная тара – 1 шт. •Принадлежности: штуцер ½ дюйма и шланг 2 м | наличие | Комплектование эксплуатационными документами, в том числе руководством по эксплуатации, является требованием п. 7.9 ГОСТ IEC 60601-1-2024 «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик» для обеспечения безопасной эксплуатации медицинского электрического изделия в течение его ожидаемого срока службы. Поставка изделия в транспортной таре регламентируется п.1 ст. 481, поставка принадлежностей - п.2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ. |  |  |
| 2 |  | Габаритные размеры корпуса (длина×ширина×высота), мм | Не менее 360×280×275 и не более 400×320×305 | Обусловлены габаритами помещения и требованиями к размещению оборудования |  |  |
| 3 |  | Максимальный объем ванны, л | Не менее 9 и не более 11 | Требование безопасности для предотвращения разбрызгивания рабочего раствора |  |  |
| 4 |  | Внутренние размеры корзины (длина×ширина×высота), мм | (265×210×85)±10% | Обусловлены размерами инструмента, подвергаемого УЗ-очистке |  |  |
| 5 |  | Внутренние размеры ванны(длина×ширина×высота), мм | (300×240×150)±10% | Обусловлены размерами корзины для размещения инструмента |  |  |
| 6 |  | Масса, кг | Не более 9,0 | Обусловлена нагрузочными характеристиками поверхностей для размещения ванны |  |  |
| 7 |  | Материал корпуса, ванны, корзины | нержавеющая сталь | Устойчивый к коррозии,высококачественный, прочный материал обеспечивает долговременную эксплуатацию изделия, экономит денежные средства |  |  |
| 8 |  | Крышка | Прозрачная (пластик) | Прозрачность крышки позволяет определять степень заполненности ванны инструментами при их загрузке, а также контролировать процесс очистки без снятия крышки. Пластик снижает уровень звука при работе мойки, препятствует остыванию рабочего раствора |  |  |
| 9 |  | Шаровой кран для слива отработанного рабочего раствора | наличие | Требование для эпидемиологической и токсикологической безопасности персонала. |  |  |
| 10 |  | Сетевое питание: электросеть переменного тока | Напряжение не менее 207 В и не более 253 В,частота50 Гц | Характеристика соответствует ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" и характеристикам электрической сети потребителя |  |  |
| 11 |  | Потребляемая мощность | Не более 600 ВА | Требования п.5.4.2 ГОСТ IEC61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» и характеристик электрической сети потребителя |  |  |
| 12 |  | Входная мощность УЗ-генератора | 300±50 ВА | Обеспечивает необходимую для качественной очистки мощность УЗ-воздействия в рабочем растворе полезного объема ванны |  |  |
| 13 |  | Рабочая ультразвуковая частота | Не менее 38,5 кГци не более 41,5 кГц | Диапазон рабочих частот для ультразвуковых ванн, обеспечивающий ударную силу воздействия на загрязнения и высокое качество очистки |  |  |
| 14 |  | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности, не более | 70дБА | Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (п.35) |  |  |
| 15 |  | Функция «SWEEP» | наличие | За счет постоянного смещения барического максимума обеспечивает равномерное озвучивание рабочего объема ванны и улучшенную кавитацию для более быстрой и качественной очистки инструмента |  |  |
| 16 |  | Шаг задания температуры рабочего раствора | 1°С | Возможность точно установить необходимую температуру жидкости для максимальной эффективности рабочего раствора конкретного используемого химического средства. |  |  |
| 17 |  | Диапазон задания продолжительности очистки | От 1 мин. до 99 мин. | Возможность настройки длительности ультразвукового воздействия в соответствии с указанным в Инструкции на применяемое моющее или моюще-дезинфицирующее средство значением, а также в зависимости от степени загрязнения и материала инструмента |  |  |
| 18 |  | Функция дегазации | наличие | Дополнительное к заданному время УЗ-воздействия устраняет ослабляющее кавитацию содержание растворенного воздуха в водопроводной воде, что обеспечивает качество очистки. |  |  |
| 19 |  | Сохранение последних выполненных настроек обработки | наличие | Экономит время персонала и снижает вероятность ошибки при задании параметров очистки |  |  |
| 20 |  | Индикация световая об, осуществлении функций ультразвуковойочистки, «Нагрев», «SWEEP», «Дегазация» | наличие | Удовлетворяет требованиям к безопасности изделия и возможностью контроля за корректной работой установки |  |  |
| 21 |  | Индикация звуковая запуска и остановки очистки | наличие | Требование к эффективной организации рабочего времени |  |  |
| 22 |  | Индикатор цифровой четырехразрядный продолжительности очистки | наличие | Требование к эффективной организации рабочего времени |  |  |
| 23 |  | Индикатор цифровой четырехразрядный температуры рабочего раствора с индикацией заданной и реальной температуры | наличие | Требование контроля за корректной работой установкидля максимальной эффективности рабочего раствора и качества очистки |  |  |
| 24 |  | Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; - относительная влажность воздуха до 80% при t +25°С | наличие | Характеристика соответствует требованиям ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ 4.2 |  |  |
| 25 |  | Наружные поверхности мойки должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113: 3%-ным раствором перекиси водорода | наличие | Характеристика соответствует требованиям МУ 287-113 и п.6 пп.13 Приказа МЗ РФ от 19 января 2017 года N 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» |  |  |
| 26 |  | Календарный срок службы мойки с момента начала эксплуатации до достижения предельного состояния, не менее | 5 лет | Требование эффективного расходования и экономии денежных средств |  |  |
| 27 |  | Гарантийный срок эксплуатации со дня отгрузки, не менее | 12 мес. | Характеристика для соблюдения требований п. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; соответствует условиям типового контракта на поставку медицинских изделий, утвержденного приказом МЗ РФ от 15.10.2015 г. № 724н. Требование п.15 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» |  |  |
| 28 |  | Регистрационное удостоверение, указать номер. | наличие | Характеристика соответствует требованиям ст38 п.4 ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 15 календарного дня с момента заключения контракта |