Техническое задание на поставку счетчика семян Laboratoroff
1. Общие сведения
· Наименование объекта закупки: счётчик семян Laboratoroff (автоматический).
· Цель закупки: автоматизация подсчёта семян в лабораторных условиях (в т. ч. для селекционных и семеноводческих работ).

2. Функциональные требования
Счётчик должен обеспечивать:
· автоматический поштучный подсчёт семян без ручного вмешательства;
· работу с семенами разных культур (зерновые, овощные, цветочные и др.) и фракций;
· два режима счёта: «свободный счёт» и «счёт до заданного количества»;
· регулировку чувствительности/скорости под размер и форму семян;
· автоматическую остановку при отсутствии семян в зоне счёта (защита мотора);
· звуковую сигнализацию по завершении счёта или при остановке;
· отображение результатов и параметров на ЖК‑экране (количество, режим, время счёта и т. п.).

3. Технические характеристики
	Параметр
	Требуемое значение

	Диапазон размеров семян
	1–12 мм

	Точность счёта
	не хуже ±2‰

	Скорость счёта
	не менее 1000 частиц за 3 минуты

	Вместимость счёта
	до 99 999 единиц

	Питание
	220 В, 50 Гц

	Уровень шума
	не выше 70 дБ

	Рабочая температура
	от −10 °C до +50 °C

	Допустимая влажность
	не более 85 % (без конденсации)

	Габариты прибора
	не более 285×210×176 мм

	Время непрерывной работы
	не менее 5 часов



4. Конструктивные требования
· вибрационная тарелка с регулируемой шириной дорожки для поштучной подачи семян;
· защитный козырёк/кожух для минимизации потерь и разлёта семян;
· приёмный стакан/ёмкость для собранных семян;
· возможность установки насадки для мелких семян (кунжут, мак и т. п.);
· эргономичные органы управления (кнопки/потенциометры) с понятной маркировкой;
· заземление и защита от перегрузок по питанию.

5. Комплект поставки
В комплект должны входить:
· счётчик семян Laboratoroff — 1 шт.;
· рабочая вибрационная тарелка — 1 шт.;
· насадка для мелких семян — 1 шт.;
· приёмный стакан — 1 шт.;
· сетевой кабель — 1 шт.;
· крепёжные элементы (винты, фиксаторы) — комплект;
· руководство по эксплуатации на русском языке — 1 экз.;
· паспорт изделия с отметкой о поверке/калибровке (если применимо) — 1 экз.;
· гарантийный талон — 1 экз.

6. Требования к качеству, безопасности и документации
· наличие декларации/сертификата соответствия ЕАЭС;
· инструкция с мерами предосторожности и порядком действий при нештатных ситуациях.

7. Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию
· гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки;

8. Требования к упаковке, транспортировке и хранению
· упаковка должна обеспечивать сохранность прибора при перевозке любым видом транспорта и при хранении в неотапливаемых помещениях;
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