Техническое задание

- Общие сведения

  - Наименование объекта закупки: поставка вакуумных датчиков.

  - Цель закупки

Обеспечение безопасной эксплуатации атомно-зондовых томографов ПАЗЛ-3D и EcoTap CAMECA при проведении прикладных исследований в области изучения радиационной стойкости реакторных материалов. Закупка оборудования необходима для замены вышедшего из строя оборудования в результате аварии электроснабжения (Акт обследования оборудования от 01.12.2025, Служебная записка от 01.12.2025).

1.3. Срок и место поставки

Срок поставки 75 (семьдесят пять) рабочих дней с даты заключения контракта.              Место поставки оборудования – г. Москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 25с40.

- Описание объекта закупки

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Широкодиапазонный вакуумный датчик с горячим катодом | шт. | 1 | - Принцип измерения: датчик Пирани и датчик Байярда-Альперта (с горячим катодом) - Верхний предел измерений не менее 1000 мбар - Нижний пределе измерений не более 5х10-10 мбар; - Пределы относительной допускаемой погрешности: - в диапазоне 1000 - 10 мбар, не более 30%; - в диапазоне 10 – 1х10-8 мбар, не более 10%; - в диапазоне от 1х10-8 до 1х10-10 мбар, не более 40% - Время отклика, не более: 50 мс. - Давление переключения между форвакуумным датчиком и высоковакуумным, не более: 10-3 мбар. - Напряжение питания: 24 В - Разъем питания: SUBD15CML - Максимальная температура на фланце (с отсоединенной электроникой), не менее: 160 ºС. - Выходной сигнал в диапазоне: 0 … 10 В - Интерфейс: RS485. - Реле переключения: 2 реле, 50 VAC/ 2A, 30 VDC/ 2A, макс. 60 VA - Фланец подключения: CF35 или CF40 - Материал корпуса: нержавеющая сталь - Электронный вакуумметр должен состоять из датчика Пирани и датчика Байярда-Альперта (с горячим катодом);, в едином блоке без дополнительного контроллера или иного блока обработки данных - Вакуумметр должен иметь встроенную функцию реле вакуума с двумя независимо настраиваемыми точками переключения, каждая из которых имеет настраиваемый гистерезис |
| 2 | Широкодиапазонный вакуумный датчик с холодным катодом | шт. | 1 | - Принцип измерения: датчик Пирани и датчик Пеннинга (с холодным катодом) - Верхний предел измерений не менее 1000 мбар - Нижний пределе измерений не более 5х10-9 мбар; - Пределы относительной допускаемой погрешности: - в диапазоне 1000 - 10 мбар, не более 30%; - в диапазоне 10 – 2х10-3 мбар, не более 10%; - в диапазоне от 2х10-3 до 1х10-8 мбар, не более 25% - Время отклика, не более: 50 мс. - Давление переключения между форвакуумным датчиком и высоковакуумным, не более: 10-3 мбар. - Напряжение питания: 24 В - Разъем питания: SUBD15CML - Максимальная температура на фланце (с отсоединенной электроникой), не менее: 160 ºС. - Выходной сигнал в диапазоне: 0 … 10 В - Интерфейс: RS485. - Реле переключения: 2 реле, 50 VAC/ 2A, 30 VDC/ 2A, макс. 60 VA - Фланец подключения: CF35 или CF40 - Материал корпуса: нержавеющая сталь - Электронный вакуумметр должен состоять из датчика Пирани и датчика Пеннинга (с холодным катодом); в едином блоке без дополнительного контроллера или иного блока обработки данных Вакуумметр должен иметь встроенную функцию реле вакуума с двумя независимо настраиваемыми точками переключения, каждая из которых имеет настраиваемый гистерезис |

  - Требования к упаковке товара

Стандартная упаковка и маркировка производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время отгрузки, транспортировки, хранения, защищать товар от любого рода повреждений и коррозии, предохранять товар от воздействия атмосферных явлений.

3.	Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, при соблюдении Заказчиком правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.