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Техническое задание

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта закупки: поставка вакуумных датчиков.
1.2. Цель закупки
Обеспечение безопасной эксплуатации атомно-зондовых томографов ПАЗЛ-3D и EcoTap CAMECA при проведении прикладных исследований в области изучения радиационной стойкости реакторных материалов. Закупка оборудования необходима для замены вышедшего из строя оборудования в результате аварии электроснабжения (Акт обследования оборудования от 01.12.2025, Служебная записка от 01.12.2025).
1.3. Срок и место поставки
Срок поставки 75 (семьдесят пять) рабочих дней с даты заключения контракта.              Место поставки оборудования – г. Москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 25с40.
2. Описание объекта закупки
2.1. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Широкодиапазонный вакуумный датчик с горячим катодом
	шт.
	1
	1. Принцип измерения: датчик Пирани и датчик Байярда-Альперта (с горячим катодом) 
2. Верхний предел измерений не менее 1000 мбар
3. Нижний пределе измерений не более 5х10-10 мбар;
4. Пределы относительной допускаемой погрешности:
- в диапазоне 1000 - 10 мбар, не более 30%;
- в диапазоне 10 – 1х10-8 мбар, не более 10%;
- в диапазоне от 1х10-8 до 1х10-10   мбар, не более 40%
5. Время отклика, не более: 50 мс.
6. Давление переключения между форвакуумным датчиком и высоковакуумным, не более: 10-3 мбар.
7. Напряжение питания: 24 В 
8. Разъем питания: SUBD15CML 
9. Максимальная температура на фланце (с отсоединенной электроникой), не менее: 160 ºС.
10. Выходной сигнал в диапазоне: 0 … 10 В 
11. Интерфейс: RS485. 
12. Реле переключения: 2 реле, 50 VAC/ 2A, 30 VDC/ 2A, макс. 60 VA  
13. Фланец подключения: CF35 или CF40
14. Материал корпуса: нержавеющая сталь 
15. Электронный вакуумметр должен состоять из датчика Пирани и датчика Байярда-Альперта (с горячим катодом);, в едином блоке без дополнительного контроллера или иного блока обработки данных 
16. Вакуумметр должен иметь встроенную функцию реле вакуума с двумя независимо настраиваемыми точками переключения, каждая из которых имеет настраиваемый гистерезис

	2
	Широкодиапазонный вакуумный датчик с холодным катодом
	шт.
	1
	1. Принцип измерения: датчик Пирани и датчик Пеннинга (с холодным  катодом) 
2. Верхний предел измерений не менее 1000 мбар
3. Нижний пределе измерений не более 5х10-9 мбар;
4. Пределы относительной допускаемой погрешности:
- в диапазоне 1000 - 10 мбар, не более 30%;
- в диапазоне 10 – 2х10-3 мбар, не более 10%;
- в диапазоне от 2х10-3 до 1х10-8   мбар, не более 25%
5. Время отклика, не более: 50 мс.
6. Давление переключения между форвакуумным датчиком и высоковакуумным, не более: 10-3 мбар.
7. Напряжение питания: 24 В 
8. Разъем питания: SUBD15CML 
9. Максимальная температура на фланце (с отсоединенной электроникой), не менее: 160 ºС.
10. Выходной сигнал в диапазоне: 0 … 10 В 
11. Интерфейс: RS485. 
12. Реле переключения: 2 реле, 50 VAC/ 2A, 30 VDC/ 2A, макс. 60 VA  
13. Фланец подключения: CF35 или CF40
14. Материал корпуса: нержавеющая сталь 
15. Электронный вакуумметр должен состоять из датчика Пирани и датчика Пеннинга (с холодным катодом); в едином блоке без дополнительного контроллера или иного блока обработки данных 
Вакуумметр должен иметь встроенную функцию реле вакуума с двумя независимо настраиваемыми точками переключения, каждая из которых имеет настраиваемый гистерезис



2.2. Требования к упаковке товара
Стандартная упаковка и маркировка производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время отгрузки, транспортировки, хранения, защищать товар от любого рода повреждений и коррозии, предохранять товар от воздействия атмосферных явлений.

3.	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, при соблюдении Заказчиком правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
