Технические характеристики

| № | Наименование параметра / требование | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России: Наличие |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке: Наличие |  |  |
|  | Гарантия не менее 1-го года: Наличие |  |  |
|  | Год выпуска не ранее 2026 года: Наличие |  |  |
| 1 | Щипцы биопсийные для «горячей биопсии» (предназначены для взятия биопсии органов с использованием электрохирургического аппарата) Инструмент многократного применения: Наличие Длина вводимой части, мм: 1650±50 Диаметр наружный, мм, не более: 2,3 Средний ресурс до списания, цикл, не менее: 200 Масса щипцов, грамм, не более: 100 Отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала: Наличие Тип бранш: Овальные Двойная заточка бранш для уменьшения усилия при выкусывании тканевой пробы: Наличие Пластиковая рукоятка с цветовым кодом для быстрого определения типа и размера инструмента: Наличие Рукоятка с ВЧ-разъемом (диаметр штекера 2,8 мм, круглого сечения): Наличие Полная совместимость в работе с ведущими импортными и отечественными эндоскопами: Наличие Применение совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8 мм: Наличие Усиленный хвостовик: Наличие Фиксатор вкладыша: Наличие Лазерная сварка дистального конца: Наличие Спецтрос с увеличенным усилием на разрыв: Наличие Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью: Наличие Материал изделия: Высоколегированная сталь (тип HRC 55) с антибликовым покрытием и повышенной устойчивостью к коррозии Стерилизация паровым методом (автоклав) до 134 град. С: Наличие Комплект поставки: Щипцы биопсийные - 1шт. Упаковка – 1шт. Паспорт – 1экз.: Наличие | шт | 1 |
| 2 | Щипцы биопсийные для «горячей биопсии» (предназначены для взятия биопсии органов с использованием электрохирургического аппарата) Инструмент многократного применения: Наличие Длина вводимой части, мм: 2350±50 Диаметр наружный, мм, не более: 2,3 Средний ресурс до списания, цикл, не менее: 200 Масса щипцов, грамм, не более: 100 Отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала: Наличие Тип бранш: Овальные Двойная заточка бранш для уменьшения усилия при выкусывании тканевой пробы: Наличие Пластиковая рукоятка с цветовым кодом для быстрого определения типа и размера инструмента: Наличие Рукоятка с ВЧ-разъемом (диаметр штекера 2,8 мм, круглого сечения): Наличие Полная совместимость в работе с ведущими импортными и отечественными эндоскопами: Наличие Применение совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8 мм: Наличие Усиленный хвостовик: Наличие Фиксатор вкладыша: Наличие Лазерная сварка дистального конца: Наличие Спецтрос с увеличенным усилием на разрыв: Наличие Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью: Наличие Материал изделия: Высоколегированная сталь (тип HRC 55) с антибликовым покрытием и повышенной устойчивостью к коррозии Стерилизация паровым методом (автоклав) до 134 град. С: Наличие Комплект поставки: Щипцы биопсийные - 1шт. Упаковка – 1шт. Паспорт – 1экз.: Наличие | шт | 1 |
| 3 | Щипцы биопсийныемонополярные Назначение: Инструмент монополярный ректоскопический предназначен для взятия проб, захватывания и удаления полипов при выполнении хирургических вмешательств. Применяются совместно с ректоскопами и аппаратами ЭХВЧ. Материал изделия: Нержавеющая сталь с антибликовым покрытием Диэлектрическое покрытие вводимой части: Наличие Длина, мм: 460±5 Диаметр рабочей части, мм: 5±0,1 Количество подвижных бранш: 2 Масса изделия, кг, не более: 0,15 Тип модульные: Наличие Отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала: Наличие Тип бранш: Овальные Двойная заточка бранш для уменьшения усилия при выкусывании тканевой пробы: Наличие Диэлектрическое покрытие рукоятки: Наличие Монополярный ВЧ разъем: Наличие Разъем для подключения к монополярному кабелю: Одноконтактный разъем круглого сечения с внешним диаметром 4 мм Направление ВЧ разъема: Вверх Поворотный механизм: Наличие Стерилизация паровым методом (автоклавирование) при избыточном давлении 0,05 МПа и температурой 110…135°С.: Наличие Индивидуальная упаковка. Паспорт: Наличие | шт | 1 |
| 4 | Петля для полипэктомии (предназначена для захвата и электроэксцизии полипов стенки ЖКТ, для проведения резекции слизистой оболочки) Инструмент многократного применения: Наличие Длина вводимой части, мм: 2400±50 Диаметр наружный, мм, не более: 2,3 Ширина раскрытия петли, мм, не менее: 30 Высота открытой петли, мм: 34±2 Средний ресурс до списания, цикл, не менее: 10 Масса петли, грамм, не более: 70 Форма петли: Овальная Разборная конструкция: Наличие Режущая часть петли мягкая. Без изолированного носика: Наличие Характеристика рабочей части: Двойные витые струны, состоящие не менее чем из 10 нитей каждая, материал с возвратной памятью формы Петля вращается внутри тефлонового тубуса на 360°.: Наличие Полная совместимость в работе с ведущими импортными и отечественными эндоскопами: Наличие Применение совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8 мм: Наличие Усиленный хвостовик: Наличие Фиксатор вкладыша: Наличие Лазерная сварка дистального конца: Наличие Спецтрос с увеличенным усилием на разрыв: Наличие Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью: Наличие Материал петли: Высоколегированная сталь с антибликовым покрытием и повышенной устойчивостью к коррозии Материал тубуса: Прозрачный тефлон Стерилизация паровым методом (автоклавирование) при избыточном давлении 0,05 МПа и температурой 110…135°С.: Наличие Комплект поставки: Петля - 1шт. Упаковка – 1шт. Паспорт – 1экз.: Наличие | шт | 1 |
| 5 | Рукоятка для петель Инструмент многократного применения: Наличие Рукоятка с ВЧ-разъемом (диаметр штекера 2,8 мм, круглого сечения) с тремя кольцами для надежной фиксации в руке: Наличие Используется совместно с петлями: Наличие Длина рукоятки, мм: 140±10 Поворотное на 3600 кольцо для большого пальца руки: Наличие Диаметр кольца, мм: 25±5 Пластиковая рукоятка с цветовым кодом для быстрого определения типа и размера инструмента: Наличие Кнопочный фиксатор для присоединения рабочей части петли: Наличие Накидная гайка для фиксации тубуса петли: Наличие Материал рукоятки: Фторопласт Ф-4 Стерилизация паровым методом (автоклавирование) при избыточном давлении 0,05 МПа и температурой 110…135°С.: Наличие Комплект поставки: Рукоятка – 1шт. Упаковка – 1 шт. Паспорт – 1экз.: Наличие | шт | 1 |
| 6 | Адаптер Совместимость с Колонофиброскопом Penntax FC-38LV и источником света Olympus имеющимся у Заказчика – Наличие Для подключения эндоскопа к осветителю - Наличие Возможность автоклавирования - Наличие | шт | 1 |