ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень работ по профилактике и техническому обслуживанию рентгенофлуоресцентного оборудования производства компании Malvern Panalytical BV


Цель оказания услуг: предотвращение отказов и обеспечение непрерывной работоспособности оборудования путем проведения диагностики и планово-предупредительных мероприятий, а также ремонта оборудования путем замены запасных частей, предоставляемых Заказчиком. 

Наименование оборудования:
Рентгеновский спектрометр Axios Advanced. Завод изготовитель (производитель) – Malvern Panalytical BV, Нидерланды.

Услуги по техническому обслуживанию оборудования предусматривают разборку оборудования для доступа к внутренним узлам и внутрикорпусным элементам с целью проведения следующих регламентных операций, включая, но не ограничиваясь:

1. Проверка состояния электрических кабелей;
1. Проверка выключателя;
1. Проверка всех гнезд и соединений на надежность и чистоту;
1. Проверка всех винтов и соединений на надежность крепления;
1. Проверка состояние корпуса и окон корпуса на загрязнение, трещины
1. Проверка состояния наружных и внутренних соединений и трубопроводов;
1. Осмотр поверхностей установки и держателей образцов;
1. Очистка устройства смены образцов и платформы для вращения образца;
1. Очистка/замена основного фильтра воды;
1. Обслуживание рентгеновской трубки, очистка/замена фильтра рентгеновской трубки;
1. Проверка предохранительных переключателей:
1. Тестирование работы спектрометра специальной программой диагностики, к которой имеет доступ только производитель/наладчик оборудования;
1. ТО вспомогательного оборудования (воздушный компрессор, замкнутая система охлаждения рентгеновской трубки, при наличии);
1. Измерение контрольного образца.

ЗИП для технического обслуживания предоставляется Заказчиком (при наличии).

При выявлении неисправностей частей и компонентов приборов в ходе технического обслуживания составляется отчет о неисправности (дефектная ведомость и калькуляция затрат).

Результаты оказания услуг:
1. Сервисный отчет, включающий отчет о выявленных неисправностях и рекомендации по приобретению запасных частей и расходных материалов, необходимых для замены/использования в межсервисный период.

Услуги так же включают в себя:
1. Комплексную очистку оборудования;
2. Выполнение регулировочных, смазочных и иных работ в соответствии с регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование;
3. Комплексное тестирование (включая длительное) для выявления сбоев (отклонений) в работе оборудования;
4. Техническое консультирование представителей Заказчика.
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