## Приложение № 2

к Контракту

от  «      »                  2026 г. № _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №№ п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов с охлаждающими элементами и ЭЛЕКТРОННЫМ индикатором (6 л.) | Сумка -холодильник медицинская «НПФ-Медтехника» для перевозки биологических материалов с охлаждающими элементами и электронным индикатором (объем 6л.). Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ Наличие Эксплуатационная документация Наличие Гарантия на оборудование Наличие Средний срок эксплуатации сумок – не менее 2 лет с момента приобретения. Наличие Предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов. Время сохранения температуры в диапазоне от 0ºС до +8ºС – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от −10ºС до +40ºС. Наличие Технические характеристики Каркас выполнен в виде контейнера, изготовленого из вспененного пенополиэтилена (термоизолирующий материал), обшитого с двух сторон прочной безопасной синтетической тканью Наличие Карманы для охлаждающих элементов 7 шт. Наличие Возможность проведения дезинфекции поверхностей сумки Соответствие Встроенный электронный индикатор фиксирует температуру в сумке-холодильнике в период транспортировки термолабильных и хранения препаратов в течение 50 часов работы Питание электронного индикатора производится от батареек Наличие Крышки на молниях 2 шт. Индикатор на крышке Наличие Ручки для переноса 2 шт. Плечевой ремень 1 шт. Комплектация Сумка-холодильник с встроенным электронным индикаторм температуры (объем 6 л. )-1шт. Наличие Хладо-элементы наполненные дистиллированной водой или дистиллированной водой с добавлением Na-карбоксиметилцеллюлозы марки Е-466: - размер 160/110 мм, (объем-0,15л) – не менее 2 шт - размер 220/110 мм. (объем - 0,3л) – не менее 4 шт этикетка (инструкция по эксплуатации) – 1 шт элементы питания типа «АА» – 3шт |  |  |
|  | Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов с охлаждающими элементами и ЭЛЕКТРОННЫМ индикатором (12 л.) | Сумка -холодильник медицинская «НПФ-Медтехника» для перевозки биологических материалов с охлаждающими элементами и электронным индикатором (объем 12л.) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ Наличие Эксплуатационная документация Наличие Гарантия на оборудование Наличие Средний срок эксплуатации сумок – не менее 2 лет с момента приобретения. Наличие Предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов. Время сохранения температуры в диапазоне от 0ºС до +8ºС – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от −10ºС до +40ºС. Наличие Технические характеристики Каркас выполнен в виде контейнера, изготовленого из вспененного пенополиэтилена (термоизолирующий материал), обшитого с двух сторон прочной безопасной синтетической тканью Наличие Крышки на молниях 2 шт. Индикатор на крышке Наличие Ручки для переноса 2 шт. Плечевой ремень 1 шт. Карманы для охлаждающих элементов Наличие Возможность проведения дезинфекции поверхностей сумки Соответствие Встроенный электронный индикатор фиксирует температуру в сумке-холодильнике в период транспортировки термолабильных и хранения препаратов в течение 50 часов работы Питание электронного индикатора производится от батареек Наличие Комплектация Сумка-холодильник с встроенным электронным индикаторм температуры (объем 12 л.) -1шт. Хладо-элементы наполненные дистиллированной водой или дистиллированной водой с добавлением Na-карбоксиметилцеллюлозы марки Е-466: - размер 220/110 мм. (объем - 0,3л) – 10 шт Наличие этикетка (инструкция по эксплуатации) – 1 шт элементы питания типа «АА» – 3шт . |  |  |
|  | Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов с одноразовым индикатором (6 л.) | Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов "НПФ-Медтехника" (объем 6л.) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ Наличие Эксплуатационная документация Наличие Гарантия на оборудование Наличие Средний срок эксплуатации сумок – не менее 2 лет с момента приобретения. Наличие Предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических тканей (биологических материалов). Время сохранения температуры в диапазоне от 0С до +8С – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от -10С до +40С. Оснащены одноразовым термоиндикатором и хладо-элементами. Наличие Технические характеристики Каркас выполнен в виде контейнера, изготовленого из вспененного пенополиэтилена (термоизолирующий материал), обшитого с двух сторон прочной безопасной синтетической тканью Наличие Крышки на молниях 2 шт. Ручки для переноса 2 шт. Карманы для охлаждающих элементов Наличие Возможность проведения дезинфекции поверхностей сумки Наличие Комплектация Сумка-холодильник (объем 6 л.) -1шт. Наличие Одноразовый термоиндикатор, обеспечивающий контроль установленного диапазона температур -1шт. Наличие Хладо-элементы наполненные дистиллированной водой или дистиллированной водой с добавлением Na-карбоксиметилцеллюлозы марки Е-466: размер 160/110 мм, (объем-0,15л) -2шт.; размер 220/110 мм. (объем - 0,3л)-4шт. |  |  |
|  | Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов с одноразовым индикатором (4 л.) | Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов "НПФ-Медтехника" (объем 4л.) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ Наличие Эксплуатационная документация Наличие Гарантия на оборудование Наличие Средний срок эксплуатации сумок – не менее 2 лет с момента приобретения. Наличие Предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических тканей (биологических материалов). Время сохранения температуры в диапазоне от 0С до +8С – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от -10С до +40С. Оснащены одноразовым термоиндикатором и хладо-элементами. Наличие Технические характеристики Каркас выполнен в виде контейнера, изготовленого из вспененного пенополиэтилена (термоизолирующий материал), обшитого с двух сторон прочной безопасной синтетической тканью Наличие Крышки на молниях 2 шт. Ручки для переноса 2 шт. Карманы для охлаждающих элементов Наличие Возможность проведения дезинфекции поверхностей сумки Наличие Комплектация Сумка-холодильник (объем 4 л.) -1шт. Наличие Одноразовый термоиндикатор, обеспечивающий контроль установленного диапазона температур -1шт. Наличие Хладо-элементы наполненные дистиллированной водой или дистиллированной водой с добавлением Naкарбоксиметилцеллюлозы марки Е-466: размер 160/110 мм, (объем-0,15л) -3шт.; размер 220/110 мм. (объем - 0,3л)-3шт. |  |  |
| От Заказчика: |  |  |  | От Поставщика: |  |
| Зам. главного врача _______________Н.Н. Рощипкин |  |  |  |  |  |

2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года.

2.2. Требования к упаковке и маркировке: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность оборудования при перевозке всеми видами транспорта.