Приложение № 5 к договору №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках оказания Услуг по содержанию автоматических пунктов весового и габаритного контроля (далее – АПВГК) осуществляются мероприятия по содержанию, проверке соответствия мест установки оборудования АПВГК требованиям, установленным в пункте 39, а также соответствия оборудования АПВГК описанию типа средства измерений в соответствии с пунктом 55 Приказа Минтранса России от 31.08.2020 N 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» (далее – Приказа).

Оборудование АПВГК, в отношении которого должны оказываться Услуги, находится на следующей автомобильной дороге:

- М-2 «Крым» Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород – граница с Украиной – Прохоровка-Губкин-Р-298 Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на км 72+000 (лево/право) в Белгородской области.

- Услуги по содержанию АПВГК.

Услуги по содержанию оборудования АПВГК оказываются в соответствии с регламентами, утвержденными производителем данного оборудования, включают в себя:

1.1 очистка объективов видеокамер (по необходимости, но не реже 1 раза в месяц);

очистка оптического блока ИК прожектора, проверка кабельных соединений, сигнальных и силовых кабелей, подтяжка контактов (по необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца);

визуальный осмотр узлов и блоков комплексов на наличие повреждений (1 раз в месяц);

проверка и настройка параметров комплекса относительно дорожного полотна, проверка и настройка параметров разметки зоны видеофиксации (по необходимости, но не реже 1 раз в 100 дней);

проверка всех креплений комплексов (1 раз в месяц);

1.2. Обзорная видеокамера:

очистка объектива видеокамеры (по необходимости, но не реже 1 раза в месяц);

очистка оптического блока ИК прожектора, проверка кабельных соединений, сигнальных и силовых кабелей, подтяжка контактов (по необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца);

осмотр обзорной камеры на наличие повреждений (1 раз в месяц);

проверка и настройка параметров обзорной камеры относительно дорожного полотна, проверка зоны видеофиксации (по необходимости, но не реже 1 раз в 100 дней);

  - Обзорная камера табло переменной информации:

очистка объектива видеокамеры (по необходимости, но не реже 1 раза в месяц);

осмотр обзорной камеры на наличие повреждений (1 раз в месяц);

проверка крепления обзорной камеры к кронштейну (1 раз в месяц);

1.4 Табло переменной информации:

осмотр табло информирования водителей на наличие повреждений (1 раз в 3 месяца);

проверка крепления модулей табло (1 раз в 3 месяца);

диагностика работы системы информирования водителей. Контроль качества отображаемой информации (1 раз в месяц).

  - Детектор габаритов:

очистка лазерных излучателей детекторов габарита (1 раз в 3 месяца);

осмотр излучателей детекторов габарита на наличие повреждений (1 раз в 3 месяца);

проверка крепления излучателей детекторов габарита (1 раз в месяц);

  - Опоры:

обследование Г- образной опоры на предмет коррозии и крепления составных частей (1 раз в 3 месяца);

обследование П- образной опоры на предмет коррозии и крепления составных частей (1 раз в 3 месяца).

  - Весоизмерительные датчики и датчики обнаружения транспортного средства:

внешний осмотр весоизмерительных датчиков, датчиков определения скатности колес и примыкающего дорожного покрытия к ним на предмет дефектов и повреждений (не реже 1 раза в 15 суток);

санация трещин полимерным или битумным составом в зоне расположения весоизмерительных датчиков (по необходимости);

проверка уровня поверхности весоизмерительных датчиков относительно уровня дорожного покрытия, в ходе износа последнего (колейность) (не реже 1 раза в 100 дней);

шлифовка поверхности весоизмерительных датчиков, в случае превышения уровня сопряжения с поверхностью дорожной одежды более 2 мм (по необходимости);

внешний осмотр индуктивных датчиков обнаружения ТС, линий прокладки сигнальных кабелей и примыкающего дорожного покрытия к ним на предмет дефектов и повреждений (не реже 1 раза в 15 суток);

санация трещин полимерным или битумным составом в зоне расположения индуктивных датчиков обнаружения ТС, линий прокладки сигнальных кабелей и примыкающего дорожного покрытия к ним (по необходимости).

  - Шкаф управления:

внешний осмотр шкафа на предмет повреждений (1 раз в 3 месяца);

проверка качества крепления шкафа на П-образной опоре (1 раз в 3 месяца);

проверка дверей шкафа и запирающего устройства на предмет обеспечения заданной герметичности (1 раз в 3 месяца);

проверка кабельных вводов в шкаф на предмет повреждений кабелей (1 раз в 3 месяца);

диагностика работы системы измерения параметров ТС датчиками в дорожном покрытии с помощью специального ПО. Контроль качества получаемых измерений (1 раз в 100 дней);

установка и настройка обновлений пакета ПО комплекса АПВГК (по необходимости);

диагностика работы системы измерения габаритов с помощью специального ПО. Контроль качества получаемых измерений (1 раз в 100 дней).

  - Канал связи:

Комплекс должен иметь выделенный внешний канал связи, обеспечивающий возможность обмена данными с внешними системами органов исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные функции.

В рамках услуг по содержанию АПВГК предусмотреть организацию и бесперебойную работу канала связи, посредством сетей сотовой связи.

  - Средства измерения, входящие в состав АПВГК, подлежат метрологической поверке в рамках межповерочных интервалов, определенных свидетельством об утверждении типа средства измерения.

  - Обеспечение работоспособности оборудования АПВГК в круглосуточном и бесперебойном режиме.

- Проверки соответствия мест установки оборудования АПВГК

и проездов контрольного транспортного средства

для соблюдения допустимых погрешностей.

2.1 В рамках проверки соответствия мест установки оборудования АПВГК осуществляется проверка соответствия мест установки оборудования АПВГК требованиям, установленным в пункте 39, а также соответствия оборудования АПВГК описанию типа средства измерений в соответствии с пунктом 55 Приказа Минтранса России от 31.08.2020 N 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

2.2 Проверку АПВГК в части соблюдения допустимых погрешностей установленным оборудованием, а именно корректность измерения весогабаритных параметров осуществляется:

проверка соответствия АПВГК требованиям Приказа в части, касающейся поперечной ровности проезжей части на участке автомобильной дороги протяженностью 20 метров до места установки и 20 метров после места установки оборудования АПВГК;

проезды контрольного транспортного средства с периодичностью не реже 1 раза в 15 дней с составлением акта проверки;

визуальный осмотр оборудования АПВГК.

2.3 Средства измерений, применяемые для проведения контрольных проездов и проверки мест установки оборудования АПВГК должны быть утвержденного типа и поверены.

2.4 Для проверки мест установки оборудования АПВГК используется транспортное средство            (с тремя или более осями (далее - контрольное транспортное средство), масса которого должна быть не менее 50% от разрешенной максимальной массы транспортного средства, а нагрузка на оси не должна превышать допустимую нагрузку на оси транспортных средств на контролируемом участке дороги.

2.5 Заказчик обеспечивает согласование дорожного движения на период проведения работ. Зона производства работ в полосе движения должна обеспечивать расстояние не менее 100 метров до и 50 метров после места установки АПВГК.

2.6 Исполнитель должен измерить нагрузки, передаваемые осями контрольного транспортного средства на опорную поверхность (нагрузка на ось), массу и значения длины, ширины, высоты и межосевых расстояний контрольного транспортного средства.

2.7 Измерение нагрузки на ось контрольного транспортного средства должно проводиться с использованием средств измерений, предназначенных для взвешивания транспортных средств в статическом состоянии (далее - контрольные весы).

2.8 Контрольные весы должны быть утвержденного типа и поверены. Их пределы погрешности измерений не должны превышать 1/3 значений пределов допускаемой погрешности измерений, указанных в описании типа средства измерений, установленного на данном участке АПВГК.

2.9 Измерения весовых параметров контрольного транспортного средства на контрольных весах проводятся не менее 3 раз с последующим вычислением и фиксацией в акте проверки в отношении АПВГК контрольных значений нагрузок на оси и массы транспортного средства путем расчета среднего арифметического значения.

2.10 Измерение значения длины, ширины, высоты и межосевых расстояний контрольного транспортного средства с последующей фиксацией (округление результата с точностью до 0,01 метра) в акте проверки в отношении АПВГК проводят с использованием рулетки металлической или дальномера лазерного.

2.11 Рулетка металлическая и дальномер лазерный должны быть утвержденного типа и поверены. Их пределы погрешности измерений не должны превышать 1/3 значений пределов допускаемой погрешности измерений, указанных в описании типа средства измерений АПВГК.

2.12 Визуально определяются количество осей и скатность колес на каждой оси контрольного транспортного средства с последующей фиксацией контрольных значений в акте проверки в отношении АПВГК.

2.13 Проезды контрольного транспортного средства должны осуществляться не менее 3 раз по каждой полосе движения измерительного участка АПВГК. Проезды контрольного транспортного средства должны быть обеспечены со следующими скоростными режимами движения по каждой полосе движения:

на скорости от 50 до 65% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги;

на скорости от 90 до 100% от значения разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги;

с переменной скоростью движения от разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при въезде в зону автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств (далее - АВГК) до скорости не менее чем на 20 км/ч ниже разрешенной скорости для данного участка автомобильной дороги при выезде из зоны АПВГК.

2.14 При проведении проверки соответствия АПВГК описанию типа средства измерений должны проверяться идентификационные данные программного обеспечения АПВГК и наличие клейма (пломбы) (при наличии данной информации в описании типа АПВГК), ограничивающего доступ к метрологически значимой части программного обеспечения или настройкам АПВГК.

2.15 Если при проведении проверки при проезде контрольного транспортного средства через измерительный участок АПВГК выявлено несоответствие погрешности измерений АПВГК и (или) идентификационных данных программного обеспечения АПВГК описанию типа средства измерений, а также отсутствует клеймо (пломба), АПВГК должен быть представлен на поверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По итогам каждого проезда в акте проверки в отношении АПВГК фиксируются измеренные АПВГК значения нагрузок на оси, массы, длины, ширины, высоты и межосевых расстояний контрольного транспортного средства.

Акт проверки в отношении АПВГК должен содержать информацию:

о дате проведения проверки;

наименование, тип, модель, заводской номер средства измерений, регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, сведения о результатах поверки средства измерений (номер, дата, срок действия поверки), включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности измерений;

о месте расположения АПВГК (километр + метр, географические координаты);

о наименовании автомобильной дороги;

о средствах измерений, используемых для контрольных измерений (контрольные весы, рулетка металлическая или дальномер лазерный): наименование, тип, модель, заводской номер, регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, сведения о результатах поверки средства измерений (номер, дата, срок действия поверки), включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности средства измерений;

значение радиуса кривизны участка автомобильной дороги;

о контрольном транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер, описание груза (при наличии);

о результатах проведенных измерений, а также значения продольного и поперечного уклонов проверяемого участка и измеренные значения продольной и поперечной ровности проверяемого участка;

о выводах по результатам проведенной проверки;

о наименовании организации, проводившей проверку.

- Технические требования к метрологическому обеспечению АПВГК.

3.1 Метрологическая поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки на данные средства измерения, входящие в состав АПВГК и требованиями законодательства РФ.

3.2 Результат метрологической поверки должен оформляться в виде свидетельства о поверке.

3.3 Метрологическую поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.4 Поверочный интервал установленного оборудования составляет 12 (Двенадцати) месяцев.

- Требования к участку дороги.

4.1 Согласно п. 39 Приказа Минтранса России от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» участки автомобильной дороги протяженностью 100 метров до места установки и 50 метров после места установки оборудования автоматического измерения весогабаритных параметров должны отвечать следующим требованиям:

продольный уклон не более 10 промилле (постоянный);

поперечный уклон не более 30 промилле;

радиус кривизны в плане не менее 1 000 метров;

поперечная и продольная ровность проезжей части не должна превышать нормативных показателей и должна обеспечивать возможность измерений согласно метрологическим характеристикам средств измерений.