Техническое задание
	№
п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	1

	Блок управления
	26.60.12.140
	Назначение
	для питания переменным напряжением ультрафиолетовых ламп и постоянным напряжением вентиляторов, счетчика наработки часов и светодиодов, контролирующих поступление напряжения на лампы и вентиляторы
	Штука
	4

	1. 
	
	
	Модель
	3
	
	

	2. 
	
	
	Совместимость
	Полная совместимость с облучателем-рециркулятором ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (Дезар-5, Дезар-7)
	
	

	3. 
	
	
	Переменное напряжение для ультрафиолетовых ламп, В
	220 
	
	

	4. 
	
	
	Постоянное напряжение вентиляторов, счетчика наработки часов и светодиодов, контролирующих поступление напряжения на лампы и вентиляторы, В
	12 
	
	

	5. 
	
	
	Количество подключаемых ламп, шт.
	5
	
	

	
	
	
	Мощность одной лампы, Вт
	15
	
	

	6. 
	
	
	Количество подключаемых вентиляторов, шт.
	3
	
	

	7. 
	
	
	Тип подключения к блоку питания 220 В
	Двухклеммная колодка ( L,N)
	
	

	8. 
	
	
	Тип подключения для ламп
	Клеммная колодка
	
	

	9. 
	
	
	Тип подключения для тумблера
	Разъем 6-и контактный
	
	

	10. 
	
	
	Разъемы
	-для подключения платы питания вентиляторов;
- для подключения платы индикации со светодиодами и счетчиком наработки часов
	
	

	11. 
	
	
	Номинальный ток предохранителя (плавкой вставки) первичной цепи 220 В, А
	5
	
	

	
	
	
	Количество предохранителей (плавкой вставки) первичной цепи 220 В, шт.
	2 
	
	

	12. 
	
	
	Номинальный ток предохранителя (плавкой вставки) вторичной цепи 10,5 В, А
	2
	
	

	13. 
	
	
	Количество предохранителей (плавкой вставки) вторичной цепи 10,5 В, шт
	1
	
	

	14. 
	
	
	Габаритные размеры, мм.
	168х78 
	
	

	15. 
	
	
	Гарантийный срок
	Не менее 1 год 
	
	

	16. 
	
	
	Гарантийный срок хранения
	Не менее 1 год 
	
	



