Техническое задание

	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Количество, шт.

	Датчик для мониторирования глюкозы
	Метод измерения уровня глюкозы
	Амперометрический электрохимический датчик
	80

	
	Диапазон измеряемых датчиком показателей глюкозы
	2,2–27,8 ммоль/л
	

	
	значение чувствительности к глюкозе
	от 0,6 нА/ммоль/л до 2,8 нА/ммоль/л
	

	
	функция предупреждения о
потере связи между датчиком и считывающим устройством
	Да
	

	
	функция предупреждения
пользователя об изменении уровня глюкозы в крови
	Да
	

	
	Количество в упаковке
	1 шт
	

	
	Размеры датчика
	Высота не более 5 мм, диаметр не более 35 мм
	

	
	Масса датчика
	Не более 5 г
	

	
	Источник питания датчика
	Одна серебряно-оксидная батарея
	

	
	Срок службы датчика
	До 14 дней
	

	
	Память датчика
	Не менее 8 часов (показатели глюкозы сохраняются каждые 15 минут)
	

	
	Дальность передачи сигналов датчика
	Не менее 6 метров без помех
	

	
	Водостойкость датчика и защита от проникновения
	IP27: выдерживает погружение в воду на глубину 1 метр до 30 минут. Защищено от
проникновения объектов диаметром > 12 мм
	

	
	Размеры аппликатора датчика
	Длина 74,3 мм (+/- 0,4 мм) Диаметр 55,89 мм (+0,1 мм/ - 0,25 мм) Масса не более 45 г
	

	
	Радиочастота
	Передача по Bluetooth с низким
энергопотреблением 2,402–2,480 ГГц; гауссовская частотная манипуляция; эквивалентная
изотропноизлучаемая мощность 0 дБм
	

	
	Тип рабочей части
	BF
	

	
	Защита от поражения электрическим током
	Изделие с внутренним источником питания
	

	
	необходимость в калибровке с
использованием анализа крови, взятой из пальца
	Нет
	

	
	Рабочая температура
	10–45 °C
	

	
	Относительная влажность при работе и хранении
	10–90 %
	

	
	Игла и наконечник иглы:
	
	

	
	Глубина прокола
	≤ 9 мм
	

	
	Толщина иглы
	0,10 ±0,0076 мм (0,004 ±0,0003 дюйма)
	

	
	Глубина введения датчика
	Глубина введения кончика датчика: ≥ 2 мм и ≤ 7 мм 
	

	
	Игла для введения
	нержавеющая сталь
	

	
	Футляр датчика — компонент стерилизован радиацией
	Крышка футляра: фольга. Лоток: полиэтилен высокой плотности ПЭВП	
	

	
	
	Разъем транспондера: поликарбонат
	

	
	
	Компоненты датчика: чувствительный слой,
мембранный слой и напечатанный чувствительный элемент
	

	
	Аппликатор датчика — компонент не стерилизован
	Корпус аппликатора: поликарбонат, Колпачок: полипропилен. Оболочка
аппликатора: полиоксиметилен. Оболочка датчика: поликарбонат Крепление датчика: поликарбонат Клейкая основа: клей
	




Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
• Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
[bookmark: _GoBack]• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
• Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
• Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
• Срок поставки товара: с даты заключения Контракта по 30.08.2026 г, по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней.
• Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.         

