                                                                                                 Описание объекта закупки 
1. Наименование объекта закупки: Рентгенозащитные изделия (дверной блок и ставни)
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№

п/п
	Наименование товара, работы, услуги, 

код позиции КТРУ (в случае, если товар, работа, услуга включена в КТРУ)
	                    Описание объекта закупки
	Единица измерения
	Количество

	1
	
25.30.22.151 Средства и оборудование технологическое радиационно-защитное.
Дверь рентгенозащитная  Pb2.0 мм



	Тип дверного блока:  Одностворчатый
Тип полотна: Глухое
Направление открывания: Правое
Ширина проема в стене:  900 мм 
Высота проема в стене:  2040 мм 
Высота порога: Не менее 14 мм не более 20мм
Количество петель: Не менее 3 штук усиленные
Свинцовый эквивалент: Не менее 2,0 мм Pb
Наличники: С одной стороны
Тип замка: Врезной ключ-завертка
Отделка: Белая порошковая покраска, стойкая к дезсредствам.
Монтажные уши: длина не менее 100 мм по 6 штук на изделие
Дверной доводчик: класс не менее EN4, в цвет полотна (белый), устойчивый к обработке дезсредствами.
	шт
	1

	2
	25.30.22.151 Средства и оборудование технологическое радиационно-защитное.
Ставня рентгенозащитная одностворчатая Pb2.5мм

	Изделие: Ставня рентгенозащитная 

Тип конструкции: Одностворчатая распашная
Тип полотна: Глухое 

Ширина по коробке: 1020 мм. 

Высота по коробке: 1840 мм. 

Открывание: Правое. 

Свинцовый эквивалент: не менее Pb 2,5 мм. 

Обналичка: С трех сторон 

Рама: Замкнутая

Отделка: Белая порошковая покраска, стойкая к дезсредствам
Количество петель на створке: не менее 3 шт. 
Запирающее устройство: Ручка нажимная  замок «ключ-завертка» 

Порог: не менее 20мм.

Монтажные уши: длина не менее 100мм по 6 штук на изделие
	шт
	1

	3
	25.30.22.151 Средства и оборудование технологическое радиационно-защитное.
Ставня рентгенозащитная одностворчатая Pb2.5мм


	Изделие: Ставня рентгенозащитная 

Тип конструкции: Одностворчатая распашная
Тип полотна: Глухое 

Ширина по коробке: 1000 мм. 

Высота по коробке: 1840 мм. 

Открывание: Правое. 

Свинцовый эквивалент: не менее Pb 2,5 мм. 

Обналичка: С трех сторон 

Рама: Замкнутая

Отделка: Белая порошковая покраска, стойкая к дезсредствам
Количество петель на створке: не менее 3 шт. 

Запирающее устройство: Ручка нажимная  замок «ключ-завертка» 

Порог: не менее 20мм.

Монтажные уши: длина не менее 100мм по 6 штук на изделие
	шт
	1

	4
	25.30.22.151 Средства и оборудование технологическое радиационно-защитное.
Ставня рентгенозащитная одностворчатая Pb2.5мм


	Изделие: Ставня рентгенозащитная 

Тип конструкции: Одностворчатая распашная
Тип полотна: Глухое 

Ширина по коробке: 700 мм. 

Высота по коробке: 1840 мм. 

Открывание: Правое. 

Свинцовый эквивалент: не менее Pb 2,5 мм. 

Обналичка: С трех сторон 

Рама: Замкнутая

Отделка: Белая порошковая покраска, стойкая к дезсредствам
Количество петель на створке: не менее 3 шт. 

Запирающее устройство: Ручка нажимная  замок «ключ-завертка» 

Порог: не менее 20мм.

Монтажные уши: длина не менее 100мм по 6 штук на изделие
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве: технической и (или) эксплуатационной документацией производителями (изготовителя) товара на русском языке, копией документа, подтверждающего соответствие  товара, выданного уполномоченными органами (организациями). Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности  Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

