| Техническое задание на поставку расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции КТРУ/ОКПД-2 |  | Наименование товара | Количество | Наименование показателя (требуемый параметр) | Единица измерения показателя | Значение, описание показателя, характеристики | Обоснование включения показателя в описание объекта* |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 32.50.13.190-00470 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный |  | 1400 | Cтерильное изделие, предназначенное для помещения в дыхательный контур проксимально относительно пациента для удаления и удержания микробов при захвате образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом; также может использоваться для фильтрации медицинских газов [например, диоксида углерода (СО2)] во время инсуффляции. Как правило, это пластиковый корпус, который содержит и бактериальный фильтр, предназначенный для снижения риска перекрестного заражения между пациентами, и тепловлагообменник для поддержания нормального состояния слизистых оболочек дыхательных путей. Это изделие для одноразового использования. | шт | Полное соответствие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | Внутренний объем | мл | 65 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | Тип фильтра |  | Тепловлагообменный | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | Эффективность фильтрации | % | 99.99 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  |  | Антиокклюзионный механизм |  | Должен быть с ламелями и диффузором распределения потока | Для предотвращения закупорки потока медицинских газов |
|  |  |  |  |  | Диаметр фильтрующей мембраны | мм | 57 | Данный диаметр обеспечивает необходимую и эффективную площадь поверхности для 1.6фильтрации потоков воздуха и задержки вредных бактерий. |
|  |  |  |  |  | Материал фильтрующей мембраны (подтверждающие документы в комплекте с фильтром) |  | Нетканное полотно из смеси акриловых и полипропиленовых волокон | Данные материалы поддаются более простой утилизации согласно СанПиН 2.1.3684-21, захороняемых совместно с отходами класса Б |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления тепловлагообменного элемента |  | Поролон | Данные материалы поддаются более простой утилизации согласно СанПиН 2.1.3684-21, захороняемых совместно с отходами класса Б |
|  |  |  |  |  | Порт Луер Лок с герметизирующим колпачком |  | Наличие | Для взятия проб медицинских газов |
|  |  |  |  |  | Прямое соединение по центру фильтра |  | 22M/15F-15M/22F | Для подсоединения к дыхательной системе |
|  |  |  |  |  | Сопротивление потоку (30л/мин) | см H20 | 0,9 | Соответствует характеристикам дыхательной системы |
|  |  |  |  |  | Минимальный дыхательный объем | мл | 210 | Соответствует характеристикам дыхательной системы |
|  |  |  |  |  | Масса фильтраз | г | 32 | Снижает нагрузку на трахеостомическую трубку (соединитель) пациента при использовании фильтра |
|  |  |  |  |  | Эффективное время работы (обязательное подтверждение) | час | 48 | Для обеспечения корректной непрерывной работы аппаратуры |
|  |  |  |  |  | Корпус фильтра прозрачный |  | Наличие | Для визуального контроля за работой фильтра во время процесса дыхания пациента |
|  |  |  |  |  | Указание на корпусе фильтра стороны пациенты/стороны аппарата |  | Наличие | Для исключения возможности неправильного подключения фильтра в дыхательный контур |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления корпуса фильтра |  | Полипропилен | Для обеспечения экологической безопасности и исключения отрицательного влияния на пациента. |
|  |  |  |  |  | Упаковка |  | Должна быть индивидуальная, стерильная. | Обеспечивает сохранность и стерильность изделия в течение всего срока годности |