Техническое задание
по закупке аквадистиллятора электрического для нужд ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО

[bookmark: _GoBack]Предмет закупки: аквадистиллятор электрический (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара                                                                                                                                           
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Аквадистиллятор электрический – 1 шт.
КТРУ 28.29.11.130-00000001

	Назначение
	Промышленного назначения

	Производительность, л/час
	≥ 25 и < 50

	Необходимое напряжение сети, вольт
	380

	Расход воды на охлаждение и питание не более (дм³/ч.)
	198

	Электропроводность получаемого дистиллята (μS/cm.)
	от 2 до 2,5

	Напряжение питания, Гц
	50

	Материал основных деталей и корпуса
	коррозионно-стойкая зеркальная сталь, устойчивая к воздействию воды и температур

	Наличие системы автоматического контроля уровня воды в испарителе
	наличие

	Защита от сухого хода (автоматическое отключение при отсутствии воды).
	наличие

	Система индикации режимов работы (включение, нагрев, аварийные сигналы
	наличие

	Возможность подключения к централизованной системе водоснабжения и канализации
	наличие

	Электрощит управления
	наличие

	Соединительные трубки
	наличие

	Охладитель дистиллята– 1 шт.
ОКПД2-  28.25.13.115

	Назначение
	предназначен для снижения температуры, получаемой с помощью аквадистиллятора дистиллированной воды

	Температура дистиллята на выходе не более 
	40 °С

	Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
	соответствие

	Совместимость
	должен быть конструктивно совместим с поставляемым аквадистиллятором электрическим указанным в таблице 1

	Хомуты и присоединительные шланги (трубка), винты, шайбы необходимые для подключения к дистиллятору
	Наличие




*Обоснование использования дополнительных характеристик: 
Заказчик при описании объекта закупки руководствовался требованиями и правилами описания объекта закупки, предусмотренными ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Характеристики установлены согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок в Единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг. 
Дополнительные характеристики о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных установлены в соответствии с требованиями Заказчика для обеспечения более точного и четкого описания объектов закупки согласно ч.1 п.1 ст.33 44-ФЗ

Требования к качеству Товара:
Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть новым, неиспользованным (не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. 
Продукция не должна являться выставочным образцом, не должна быть собрана из восстановленных деталей, не ранее 2026 года изготовления.
Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. 
На поставляемом товаре должна быть нанесена заводская маркировка, позволяющая однозначно его идентифицировать, включающая наименование товара, производителя товара, модель квалификации, страну производства, дату изготовления и другую информацию, установленную законодательством Российской Федерации и нормативно-техническими документами (стандартами, техническими условиями и др.) (если это предусмотрено для данного вида Товара)
Поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, техническим условиям, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам (сертификаты соответствия или декларации о соответствии и др.).
Технические и функциональные характеристики поставляемого товара: 
Предназначен для получения дистиллированной воды, соответствующей нормативным требованиям действующего ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная» и ФС.2.2.0019 «Вода для инъекций».
Требования к упаковке и маркировке товара:
Поставляемый Товар имеет упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Товар при эксплуатации отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды. 
Требования к гарантийным обязательствам:
Гарантийный срок - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара и подписания товарной накладной.
Гарантия распространяется на все случаи возникновения неисправности, за исключением неисправностей, возникших в результате неправильной эксплуатации оборудования, а также неисправностей, возникших в результате действия непреодолимых сил или стихийных бедствий.
Гарантийный срок должен подтверждаться документами от Производителя (Поставщика). Гарантии качества на товар предоставляются вместе с Товаром. 
Неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока, должны устраняться сервисным центром изготовителя за его счет.
Требования к документации:	         
Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим гарантийный документ (или раздел «гарантийные обязательства» в паспорте (или формуляре) на Товар), паспорт (или формуляр), инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке, копии сертификатов соответствия (или деклараций соответствия качества), санитарно-эпидемиологических заключений (если таковые предусмотрены для данного вида Товара) и (или) иных документов, обязательных для данного вида товаров, подтверждающих качество товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику комплект следующих документов:
- инструкцию по применению (руководство по эксплуатации) и паспорт (или формуляр) на русском языке; 
- Гарантийные документы Поставщика на Товар;
- Гарантийные документы производителя на Товар;
- иную документацию, предусмотренную производителем товара (при наличии).
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