Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку реагентов

(ОКПД2 20.59.52.195)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагенты in vitro Микро-ЛА-Тест" для анализатора микробиологического Multiskan FC. СЕНСИЛАТЕСТ Г- (I; МИК) (10 определений/1 набор) | Набор для определения чувствительности бактерий сем. Enterobacteriaceae к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации). Упаковка рассчитана на определение чувствительности 10 бактериальных культур. Результаты определения чувствительности учитывают через 16 – 20 часов инкубации. Определение чувствительности проводят к 12 антибиотикам (амикацин, ампициллин, ампициллин/сульбактам, цефуроксим, колистин, ципрофлоксацин, гентамицин, триметоприм/сульфаметоксазол, цефазолин, азтреонам, хлорамфеникол, тетрациклин). Не менее 7 концентраций по каждому антимикробному препарату. Наличие инструкции пользователя на русском языке, полиэтиленовых пакетов для термостатирования, крышки для микротитровальной пластинки. | набор | 13 |
| 2. | Реагенты in vitro Микро-ЛА-Тест" для анализатора микробиологического Multiskan FC. Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТА (30 определений/1 набор) | Вспомогательный препарат (стерильная обогащенная питательная среда) для тест-систем MIC для определения чувствительности к антибиотикам, необходима для приготовления бактериальной суспензии. Поставляется в стеклянных пробирках (в упаковке 30 штук по 13 мл), содержание одной пробирки рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма. | упак | 5 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 90 (девяноста) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.

6. Регистрационное удостоверение в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»