ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инструментальных измерений параметров магнитного поля высокопольного томографа 3 Тл

1. Общие сведения

- Наименование работ: Измерение и картирование параметров статического, градиентного и радиочастотного магнитных полей томографа 3 Тл.

- Объект исследования: Процедурная МРТ (клетка Фарадея), смежные помещения по горизонтали (пультовая, коридоры, соседние кабинеты) и по вертикали (помещения этажом выше и этажом ниже).

- Характеристики оборудования: МР-томограф со сверхпроводящим магнитом, номинальная индукция статического поля — 3.0 Тл (Тесла).

2. Особые цели и задачи для систем 3 Тл

- Главная цель: Обеспечение радиационной и электромагнитной безопасности персонала и пациентов, определение точных границ опасных зон.

- Специфические задачи для 3 Тл:

  - Картирование критических изолиний: Определение точных пространственных границ линий 0,5 мТл (5 Гс), 3 мТл и 5 мТл во всех направлениях (включая межэтажные перекрытия).

  - Контроль радиочастотного (РЧ) излучения: Оценка эффективности экранирования клетки Фарадея на рабочих частотах томографа 3 Тл (около 128 МГц).

  - Проверка влияния на инфраструктуру: Измерение уровней поля в местах прохождения силовых кабелей, систем вентиляции и зон размещения другого чувствительного оборудования (ЭКГ, ИВЛ, УЗИ).

3. Требования к измерениям и оборудованию

- Контролируемые параметры:

  - Индукция постоянного магнитного поля (\(B\), мТл) — диапазон измерений от 0,1 мТл до 3000 мТл.

  - Плотность потока энергии и напряженность РЧ-поля на частоте 128 МГц.

- Инструменты: Трехкомпонентные (3D) измерители магнитной индукции (датчики Холла) с действующей поверкой, внесенные в Госреестр СИ РФ. Обычные магнитометры общего назначения не допускаются из-за высокого риска насыщения датчика вблизи 3 Тл магнита.

- Методология: Измерения проводятся методом шагового сканирования по осям X, Y, Z с обязательным контролем градиента поля (\(dB/dx\)) в зоне перемещения пациента и персонала.

  - Нормативная база

- ГОСТ Р 59731-2021 "Изделия медицинские электрические. Магнитно-резонансные томографы. Методы контроля технического состояния";

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- МУК 4.3.2491-09 "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях".

5. Объем работ и этапы

- Шаг 1. Внутренний контур: Измерения внутри процедурной для разграничения зон внутри Клетки Фарадея.

- Шаг 2. Вертикальный контур: Измерения на полу верхнего этажа и на потолке нижнего этажа (для систем 3 Тл поле часто пробивает стандартные железобетонные перекрытия).

- Шаг 3. Пультовая зона: Проверка постоянного рабочего места оператора (уровень поля должен быть строго ниже 0,5 мТл).

6. Требования к отчетности

Исполнитель предоставляет подробный технический отчет, включающий:

- Протоколы измерений, заверенные аккредитованной лабораторией.

- 3D-схему (или послойные планы) с нанесенными границами контролируемых зон (в первую очередь — зоны 0,5 мТл).