Приложение №2

к Контракту № _______

от «___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 5-50 мкл

| Основные параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон дозирования | 5-50 мкл |  |
| Техника дозирования |  |  |
|  | Прямое дозирование | наличие |
|  | Обратное дозирование | наличие |
|  | Метод повторов | наличие |
| Дискретность (шаг) | 0,05 мкл | Наличие |
| Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) |  |  |
| 50 мкл 5 мкл | ±1,5% ±2,5% | наличие |
| Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) |  |  |
| 50 мкл 5 мкл | 0,6% 1,5% | наличие |
| Тип наконечников | 0,5-250 мкл, 5-200 мкл, 5-300 мкл | наличие |
| Тип наконечников с Фильтром | 0,5-100 мкл | наличие |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Диапазон рабочих температур | от +10°С до +35°С | наличие |
| Диапазон относительной влажности воздуха | От 30% до 80% | наличие |
| Средний срок службы | 4 года | наличие |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 100000 циклов дозирования | наличие |
| Установка объема дозирования | Автономный модульный механизм регулировки объема | наличие |
|  | Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования | наличие |
|  | Осуществляется путем поворота кольца для установки объема | наличие |
| Цифровая индикация | Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора | наличие |
| Метрические параметры дозатора | Высота на максимальном объеме – не более 250 ±5 мм |  |
|  | Вес – 69±5 гр. |  |
| Маркировка дозатора | Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – фиолетовый (верхняя часть операционной кнопки) | наличие |
|  | На рукоятке указан объем дозирования | наличие |
|  | На рукоятке указан серийный номер | наличие |
| Ход операционной кнопки | Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании | Наличие |
| Материалы дозатора |  |  |
|  | Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению | наличие |
| Калибровка | Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач | наличие |
| Калибровка | Калибровка выполняется при помощи специального ключа. Отверстие для калибровки расположено под стикером «ADJ» на рукоятке дозатора | наличие |
| Возможность использования с аксессуарами | Возможность использования с линейным штативом 6 дозаторов | наличие |
| Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) |  |  |
| Дозатор | 1 шт. | наличие |
| Образец наконечника | 0.5-250 мкл - 2 шт. | наличие |
| Смазка | 1 шт. | наличие |
| Калибровочный ключ | 1 шт. | наличие |
| «ADJ» стикер | 5 шт. | наличие |
| Запасные уплотнительные кольца | 2 шт. | наличие |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | наличие |
| Паспорт | 1 шт. | наличие |
| Метрологическая поверка |  | наличие |
| Свидетельство о поверке |  | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | наличие |
| Срок хранения дозатора | Не менее 3 лет | наличие |

- Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ

0,1-1 мл

| Основные параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон дозирования | 0,1-1 мл |  |
| Техника дозирования |  |  |
|  | Прямое дозирование | наличие |
|  | Обратное дозирование | наличие |
|  | Метод повторов | наличие |
| Дискретность (шаг) | 1 мкл | Наличие |
| Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) |  |  |
| 1000 мкл 100 мкл | ±1,0% ±1,5% | наличие |
| Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) |  |  |
| 1000 мкл 100 мкл | 0,4% 0,6% | наличие |
| Тип наконечников | 100-1000 мкл | наличие |
| Тип наконечников с Фильтром | 100-1000 мкл | наличие |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Диапазон рабочих температур | от +10°С до +35°С | наличие |
| Диапазон относительной влажности воздуха | От 30% до 80% | наличие |
| Средний срок службы | 4 года | наличие |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 100000 циклов дозирования | наличие |
| Установка объема дозирования | Автономный модульный механизм регулировки объема | наличие |
|  | Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования | наличие |
|  | Осуществляется путем поворота кольца для установки объема | наличие |
| Цифровая индикация | Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора | наличие |
| Метрические параметры дозатора | Высота на максимальном объеме – не более 240 ±5 мм |  |
|  | Вес – 80±5 гр. |  |
| Маркировка дозатора | Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – красный (верхняя часть операционной кнопки) | наличие |
|  | На рукоятке указан объем дозирования | наличие |
|  | На рукоятке указан серийный номер | наличие |
| Ход операционной кнопки | Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании | Наличие |
| Материалы дозатора |  |  |
|  | Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению | наличие |
| Калибровка | Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач | наличие |
| Калибровка | Калибровка выполняется при помощи специального ключа. Отверстие для калибровки расположено под стикером «ADJ» на рукоятке дозатора |  |
| Возможность использования с аксессуарами | Возможность использования с линейным штативом 6 дозаторов | наличие |
| Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) |  |  |
| Дозатор | 1 шт. | наличие |
| Образец наконечника | 100-1000 мкл - 2 шт. | наличие |
| Смазка | 1 шт. | наличие |
| Калибровочный ключ | 1 шт. | наличие |
| «ADJ» стикер | 5 шт. | наличие |
| Запасные уплотнительные кольца | 2 шт. | наличие |
| Запасные защитные фильтры | 4 шт. | наличие |
| Пинцет для удаления защитного фильтра | 1 шт. | наличие |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | наличие |
| Паспорт | 1 шт. | наличие |
| Метрологическая поверка |  | наличие |
| Свидетельство о поверке |  | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | наличие |
| Срок хранения дозатора | Не менее 3 лет | наличие |

- Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 1-10 мл

| Основные параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон дозирования | 1-10 мл |  |
| Техника дозирования |  |  |
|  | Прямое дозирование | наличие |
|  | Обратное дозирование | наличие |
|  | Метод повторов | наличие |
| Дискретность (шаг) | 10 мкл | Наличие |
| Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность) |  |  |
| 10000 мкл 1000 мкл | ±1,0% ±1,0% | наличие |
| Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость) |  |  |
| 10000 мкл 1000 мкл | 0,4% 0,4% | наличие |
| Тип наконечников | 1-10 мл (тип новый Ленпипет/ Сарториус/ Эппендрф) | наличие |
| Тип наконечников с Фильтром | 1-10 мл (тип новый Ленпипет/ Сарториус/ Эппендрф) | наличие |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Диапазон рабочих температур | от +10°С до +35°С | наличие |
| Диапазон относительной влажности воздуха | От 30% до 80% | наличие |
| Средний срок службы | 4 года | наличие |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 100000 циклов дозирования | наличие |
| Установка объема дозирования | Автономный модульный механизм регулировки объема | наличие |
|  | Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования | наличие |
|  | Осуществляется путем поворота кольца для установки объема | наличие |
| Цифровая индикация | Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора | наличие |
| Метрические параметры дозатора | Высота на максимальном объеме – не более 230 ±5 мм |  |
|  | Вес – 105±5 гр. |  |
| Маркировка дозатора | Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – красный (верхняя часть операционной кнопки) | наличие |
|  | На рукоятке указан объем дозирования | наличие |
|  | На рукоятке указан серийный номер | наличие |
| Ход операционной кнопки | Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании | Наличие |
| Материалы дозатора |  |  |
|  | Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению | наличие |
| Калибровка | Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач | наличие |
| Калибровка | Калибровка выполняется при помощи специального ключа. Отверстие для калибровки расположено под стикером «ADJ» на рукоятке дозатора |  |
| Возможность использования с аксессуарами | Возможность использования с линейным штативом 6 дозаторов | наличие |
| Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) |  |  |
| Дозатор | 1 шт. | наличие |
| Образец наконечника | 1-10 мл - 1 шт. | наличие |
| Смазка | 1 шт. | наличие |
| Калибровочный ключ | 1 шт. | наличие |
| «ADJ» стикер | 5 шт. | наличие |
| Запасные уплотнительные кольца | 2 шт. | наличие |
| Запасные защитные фильтры | 4 шт. | наличие |
| Пинцет для удаления защитного фильтра | 1 шт. | наличие |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | наличие |
| Паспорт | 1 шт. | наличие |
| Метрологическая поверка |  | наличие |
| Свидетельство о поверке |  | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | наличие |
| Срок хранения дозатора | Не менее 3 лет | наличие |