Описание объекта закупки

Техническое задание

1. Мульти-вортекс лабораторный Biosan V-32 (BS-010207-AAG)

Наименование: Вортекс мульти-пробирочный лабораторный

Производитель/Модель: Biosan V-32 (арт. BS-010207-AAG)

Назначение: Одновременное перемешивание от 2 до 32 пробирок типа микроцентрифужных (0,5/1,5/2 мл) или ПЦР-стрипов.

Технические характеристики:

•	Тип перемешивания: орбитальный, с регулировкой скорости

•	Диапазон скорости: 200–3000 об/мин (шаг ≤ 10 об/мин)

•	Амплитуда орбиты: не менее 4 мм

•	Режимы: непрерывный, программируемый по времени (до 99 ч), таймер

•	Количество рабочих мест: для 32 пробирок 0,5/1,5/2 мл (сменные платформы в комплекте)

•	Совместимость с ПЦР-стрипами (8×0,2 мл) — опционально

•	Дисплей: цифровой (скорость, время)

•	Защита от сдвига пробирок: автоматическая при превышении скорости

•	Габариты (Ш×Г×В): не более 300×400×200 мм

•	Вес: не более 6 кг

•	Питание: 220 В, 50 Гц

2. Мини-центрифуга-вортекс Biosan FV-2400 Microspin (BS-010201-AAA) и роторы

2.1. Центрифуга-вортекс FV-2400 (BS-010201-AAA)

Наименование: Мини-центрифуга с функцией вортекса

Назначение: Быстрое отделение капель от стенок пробирок, перемешивание образцов.

Технические характеристики:

•	Тип: комбинированный (центрифуга + вортекс)

•	Максимальная скорость центрифугирования: 6000±200 об/мин (фиксированная)

•	Максимальная скорость вортекса: 3000±200 об/мин (фиксированная)

•	Вместимость роторов (сменных):

- Для 8×0,2 мл ПЦР-стрипов (8-полосные)

- Для 12×0,2 мл + 12×0,5 мл пробирок

- Для 12×1,5/2 мл пробирок

•	Время работы: для центрифуги — фиксированное (например, 10 с, с повторным стартом)

•	Управление: нажатием на пробирку (механическое)

•	Габариты (диаметр×высота): не более 150×180 мм

•	Вес: не более 1,5 кг

•	Питание: 220 В, 50 Гц (адаптер)

2.2. Ротор для 8 стрипов по 8×0,2 мл (BS-010201-EK)

Наименование: Ротор для ПЦР-стрипов (8×0,2 мл) 8-полосных

Совместимость: FV-2400 Microspin

Количество мест: 8 стрипов по 8 пробирок (всего 64 пробирки 0,2 мл)

Материал: Пластик, устойчивый к центрифугированию

Количество в комплекте: 1 шт.

2.3. Ротор для 12×0,5 мл и 12×0,2 мл пробирок (BS-010201-BK)

Наименование: Комбинированный ротор для пробирок 0,5 мл и 0,2 мл

Совместимость: FV-2400 Microspin

Вместимость: 12×0,5 мл + 12×0,2 мл (с адаптерами)

Материал: Пластик

Количество в комплекте: 1 шт.

2.4. Ротор для 12×1,5/2 мл пробирок (BS-010201-AK)

Наименование: Ротор для пробирок 1,5/2 мл

Совместимость: FV-2400 Microspin

Вместимость: 12×1,5 мл или 12×2,0 мл

Материал: Пластик

Количество в комплекте: 1 шт.

Общие требования для п.3:

3. Магнитная мешалка с подогревом MSH-20A Daihan (Witeg) (арт. DH.WMH03120)

Наименение: Магнитная мешалка лабораторная с подогревом

Производитель/Модель: Daihan Scientific (Witeg) MSH-20A (арт. DH.WMH03120)

Назначение: Перемешивание и нагрев жидкостей в лабораторных условиях.

Технические характеристики:

•	Температура нагрева: от комнатной до +380 °C

•	Точность поддержания температуры: ±1 °C (при использовании внешнего термозонда)

•	Площадь нагревательной плиты: 180×180 мм (керамическое или стеклокерамическое покрытие)

•	Материал плиты: керамика (устойчивая к кислотам и щелочам)

•	Диапазон скорости перемешивания: 100–1500 об/мин

•	Макс. объём перемешивания (H₂O): не менее 20 л

•	Макс. вязкость: не менее 1000 мПа·с

•	Таймер: да (от 1 мин до 99 ч)

•	Внешний датчик температуры (Pt1000): опционально или в комплекте

•	Защита от перегрева: автоматическое отключение при превышении заданной температуры

•	Режимы: нагрев + перемешивание, только нагрев, только перемешивание

•	Дисплей: цифровой (скорость, температура, время)

•	Габариты (Ш×Г×В): не более 210×310×100 мм

•	Вес: не более 3,5 кг

•	Питание: 220 В, 50 Гц (мощность не менее 600 Вт)