
Описание объекта закупки

	№п/п
	Наименование предмета закупки
	ОКПД
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Единица измерения

	1
	Индикатор для обнаружения (детекции) биологических пленок и бактериального обсеменения на поверхностях и каналах эндоскопов

	20.59.52.194
	Индикатор должен представлять собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым специфическим запахом.
	Наличие
	 
	Штука

	
	
	
	Срок годности индикатора
	≥ 36
	Месяц
	

	
	
	
	В состав индикатора должны входить вещества, реагирующие с ферментами антиоксидантной системы бактериальной клетки: пероксид водорода, коллоидное серебро, функциональные и технологические компоненты, ингибитор коррозии.
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Количество Н2О2
	 ≥ 3,0
	Процент
	

	
	
	
	Содержание стабилизаторов пероксида водорода
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Объем одного флакона со средством
	≤ 1
	Литр
	

	
	
	
	Индикатор с высокой достоверностью обнаруживает грамположительные и грамотрицательные бактерии, в том числе в состоянии биопленки на поверхностях и каналах эндоскопов, на любых материалах.
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Детекция бактериальной биопленки должна быть основана на появлении барботирования на обработанной поверхности в результате реакции клеточных бактериальных ферментов с действующим веществом индикатора. Степень интенсивности барботирования должна зависеть от степени обсеменения и должна позволять обнаруживать реакцию невооруженным визуальным контролем.
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Индикатор позволяет обнаруживать как моновидовые, так и поливидовые биопленки, каталазапозитивных бактерий.
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Индикатор обладает бактерицидным действием
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Индикатор должен не портит и не окрашивает обрабатываемые поверхности, хорошо растворим в воде и легко смываться, экологически безопасен и биоразлагаем
	Наличие
	 
	

	
	
	
	Индикатор можно использовать многократно, в течение
	≥ 6
	Месяц
	

	
	
	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	 
 
 
	

	2
	Ферментный индикатор
	20.59.52.194
	Индикатор предназначен для снижения ложноотрицательных результатов и улучшения качества бактериологических смывов и идентификации бактерий в состоянии биологической плёнки, за счет разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки
	Да
	 
	

	
	
	
	Индикатор должен быть расфасован стерильно в полимерные пакеты емкостью
	≤ 30
	Миллилитр
	

	
	
	
	Индикатор должен представлять собой готовое к применению средство, в виде прозрачной жидкости.
	Да
	 
	

	
	
	
	Индикатор должен иметь в своем составе:
	 
	 
	

	
	
	
	энзимный комплекс из 5 ферментов класса гидралаз
	 ≥ 1 ≤ 4
	Проценты
	

	
	
	
	функциональные и технологические компоненты (антиоксиданты-стабилизаторы, консерванты, ингибиторы коррозии)
	Да
	 
	

	
	
	
	Индикатор должен активно разрушать экзополисахариды, белки, липиды и другие составляющие ЭПМ биоплёнок, в результате чего планктонные бактерии должны лишаться своего протективного барьера и становиться доступными для различных манипуляций.
	Да
	 
	

	
	
	
	Ферментный комплекс, содержащийся в индикаторе, должен иметь научные отчеты и информационные письма от отечественных научно-исследовательских организаций, подтверждающие их эффективность в отношении защитного матрикса биоплёнок.
	Да
	 
	

	
	
	
	рН средства
	 ≥5,5 ≤ 6,5
	Единица
	

	
	
	
	Время экспозиционной выдержки
	≤ 10
	Минута
	

	
	
	
	Срок годности индикатора, при условии его хранения в невскрытой упаковке изготовителя
	≥ 36
	Месяц
	

	
	
	
	Инструкция / методические указания на русском языке
	Да
	 
 
 
 
	

	3
	Каталазный индикатор
	20.59.52.194
	Индикатор должен представлять собой готовое к применению средство в виде гелеобразной жидкости голубого цвета
	Да
	 
	Штука

	
	
	
	Срок годности индикатора
	≥ 3
	Лет
	

	
	
	
	В состав индикатора должны входить вещества, разрушающие экзополисахаридный матрикс биопленки и тем самым способствовать максимальной реакции основного действующего вещества с ферментами антиоксидантной системы бактериальной клетки: N-Cocoalkyl-N,N-dimethylamineoxide, H2O2, , также функциональные и технологические компоненты, включая стабилизаторы пероксида водорода, ингибиторы коррозии, комплексообразователь, загуститель и пр.
	Да
	 
	

	
	
	
	Количество N-Cocoalkyl-N,N-dimethylamineoxide
	 ≥ 5,0
	Процент
	

	
	
	
	Количество Н2О2
	 ≥ 3,0
	Процент
	

	
	
	
	Индикатор должен иметь исследования, подтверждающие эффективность и чувствительность индикаторов в виде научных отчетов профильных НИИ
	Да
	 
	

	
	
	
	Объем одного флакона со средством
	≤ 250
	Миллилитр
	

	
	
	
	Индикатор с высокой достоверностью должен обнаруживать грамположительные и грамотрицательные бактерии в состоянии биопленки на различных абиотических поверхностях, таких как нержавеющая сталь, плитка, полипропилен, окрашенные поверхности и пр.
	Да
	 
	

	
	
	
	Детекция бактериальной биопленки должна быть основана на появлении барботирования на обработанной поверхности в результате реакции клеточных бактериальных ферментов с действующим веществом индикатора. Степень интенсивности барботирования должна зависеть от степени обсеменения и должна позволять обнаруживать реакцию невооруженным визуальным контролем.
	Да
	 
	

	
	
	
	Индикатор реагирует как на моновидовые, так и на поливидовые биопленки каталаза-позитивных бактерий.
	Да
	 
	

	
	
	
	Индикатор обладает моюще-дезинфицирующим действием
	Да
	 
	

	
	
	
	Индикатор должен не портит и не окрашивает обрабатываемые поверхности, хорошо растворим в воде и легко смываться, экологически безопасен и биоразлагаем
	Да
	 
	

	
	
	
	Инструкция на русском языке
	Да
	 
 
 
 
	



Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:
Общие требования к продукции:
Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.
Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
Основные условия:
Адрес поставки: 194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
Начало поставок – с момента заключения контракта. 
Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика. 
Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа), оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено. 
Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.
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