	
	Манжеты пневматические плечевые

для суточного мониторирования артериального давления
ОКДП2 26.60.12.129
	

	1
	Чехол манжеты должен быть изготовлен из материала на хлопковой основе с добавлением других компонент (например, полиуретана и полиэфира) для увеличения долговечности и износостойкости 
	указать точное значение

	2
	Для обеспечения плотного прилегания манжеты к руке пациента и более точных измерений АД чехол манжеты должен иметь конусообразную форму и при наложении повторять форму плеча руки.
	соответствие

	3
	Камера манжеты и соединительная трубка должны быть изготовлены из высококачественной резины и представлять собой единое целое 
	соответствие

	4
	Размеры камеры должны быть не менее:

225х120мм – для средней взрослой

и обеспечивать уверенное измерение АД у пациентов с окружностью плеча  23-32см соответственно
	указать точное значение

	5
	Длина соединительной трубки должна быть не менее 130 см для взрослой манжеты
	указать точное значение

	6
	Манжета не должна иметь металлических и пластиковых скоб. Фиксация манжеты на руке должна осуществляться с помощью текстильной застёжки (липучки).
	соответствие

	7
	Должна быть предусмотрена возможность установки манжеты как на левую руку, так и на правую.
	соответствие

	8
	Наличие индикации правильного наложения манжеты на руку и индикация диапазона  охвата руки.
	соответствие

	9
	В целях исключения ограничения перемещения манжеты на руке, должна быть предусмотрена возможность её крепления к одежде с помощью фиксатора
	соответствие

	10
	Манжета должна комплектоваться соединительным устройством, обеспечивающим надёжное соединение этой манжеты с регистратором АД
	соответствие

	11
	Чехол манжеты должен быть стойким  к неоднократной стирке и дезинфекции, после стирки должен сохранять форму  и цвет изделия
	соответствие


