Техническое задание

На оказание «Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (далее – Услуги, ТО, МИ), предназначенные для поддержания и восстановления работоспособности или исправности МИ при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем) включают:

- периодическое ТО (плановое, регламентное);

- контроль технического состояния».

- Наличие разрешительных документов

(согласно п.5.1. ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»)

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Действующая лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) с перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг) (на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» с перечнем выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинских изделий, указанных в пункте 7 технического задания: а) техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: вспомогательные и общебольничные медицинские изделия; стоматологические медицинские изделия; анестезиологические и респираторные медицинские изделия; сердечно-сосудистые медицинские изделия; офтальмологические медицинские изделия; медицинские изделия для оториноларингологии; физиотерапевтические медицинские изделия; медицинские изделия для in vitro диагностики; радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования); б) техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: физиотерапевтические медицинские изделия; анестезиологические и респираторные медицинские изделия; радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии). Подтверждение наличия лицензии предоставляется участником закупки в форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении (в соответствии с Пунктом 22 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий"). | Наличие |
|  | Действующий сертификат соответствия по внедренной Исполнителем системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 применительно к контролю технического состояния, техническому обслуживанию медицинской техники, согласно требованиям, п. 5.5 ГОСТ Р 57501-2017. Предоставляется Исполнителем перед оказанием услуг. | Соответствие |
|  | Действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории для проведения контроля технического состояния медицинских изделий силами отдельного специализированного подразделения, не участвующего в техническом обслуживании (в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017 п.5.6.2.6, ГОСТ Р 56606-2015 п.4.3). Предоставляется собственный аттестат аккредитации испытательной лаборатории, либо договор субподряда и аттестат аккредитации с организацией, аккредитованной на данный вид деятельности. | Соответствие |
|  | Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к оказанию услуг по комплексу регламентированных нормативной, технической и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности или исправности МИ при их использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем), в соответствии с ФЗ от 04.05.2011 за № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ФЗ от 05.04.2013 за № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Соответствие |

- Квалификация персонала Исполнителя

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Действующие дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие обучение специалистов по техническому обслуживанию медицинской техники на предприятиях изготовителях соответствующих видов медицинской техники (указанных в п.7 технического задания) или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности в соответствии с п.5.5 ГОСТ 58451-2019 и п.5.2. ГОСТ Р 57501-2017. | Наличие |
|  | Действующие удостоверения о допуске к работе в электроустановках с напряжением до 1000 Вольт, не ниже 3 группы и Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках до 1000В в соответствии с п.5.5 ГОСТ 58451-2019 и п.5.2. ГОСТ Р 57501-2017. | Наличие |
|  | Действующие удостоверения, разрешающих работы с сосудами, работающими под давлением в соответствии, согласно п.5.2. ГОСТ Р 57501-2017. | Наличие |
|  | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по данным видам МИ. Что подтверждается наличием трудовых книг или гражданско-правовых договоров с соответствующими специалистами, копии которых предоставляются по требованию Заказчика. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. | Соответствие |

- Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для оказания услуг по предмету аукциона. | Наличие |
|  | Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.566, копии паспортов, свидетельств о поверке предоставляются по требованию Заказчика. | Соответствие |
|  | По требованию Заказчика, Исполнитель работ обязан предоставить перечень средств технического оснащения, применяемых при предоставлении услуги по КТС и ТО МИ. Перечень средств технического оснащения должен быть зафиксирован Исполнителем и Заказчиком документально. Для проведения КТС допускается применение аналогов средств технического оснащения, не уступающих по характеристикам, указанным в эксплуатационной и технической документации. Требование распространяется и на привлекаемые субподрядные организации, в соответствии с ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое.» п.9.2. | Соответствие |
|  | Номенклатуру средств технического оснащения, их состав и наименования, наличие свидетельств о поверке и аттестации проверяют непосредственно перед началом работ по КТС медицинских изделий ответственные лица Заказчика с целью недопущения порчи МИ при использовании несоответствующего оснащения, в соответствии с ГОСТ Р 58451—2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое.» п.9.5. | Соответствие |

- Требования к документации

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для оказания услуг: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические карты, методики, документацию, регламентирующую деятельность в области контроля технического состояния МИ; периодического и текущего технического обслуживания МИ; текущего ремонта МИ. | Наличие |
|  | Ведение учета МИ, эксплуатируемых в лечебном учреждении и принятых на обслуживание, отображение всех выполняемых работ в журнале технического обслуживания медицинской техники в каждом подразделении Заказчика. | Соответствие |

- Требования по обеспечению качества оказываемых услуг

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг производится по внедренной Исполнителем системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. | Наличие |
|  | Оказание услуг должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя на все МИ. | Соответствие |
|  | Гарантийные сроки на работы по ТО: - на работы по периодическому и внеплановому ТО - 30 календарных дней; - на работы по ремонту МИ - 6 (шесть) месяцев; - на установленные запасные части - 3 (три) месяца или не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ. | Соответствие |
|  | В гарантийный срок, при выявлении Заказчиком услуг, не соответствующих требованиям действующих нормативных документов, либо услуг, оказанных Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг, или с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Исполнитель безвозмездно должен устранить выявленные недостатки. | Соответствие |
|  | При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 3 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. | Соответствие |

- Организация и порядок оказания услуг (проведения работ)

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (далее – Услуги, ТО, МИ), предназначенные для поддержания и восстановления работоспособности или исправности МИ при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем) включают: - периодическое ТО (плановое, регламентное); - контроль технического состояния. | Соответствие |
|  | Оказание плановых услуг на объектах Заказчика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 по графику, согласованному с заказчиком, по результатам текущего контроля технического состояния МИ не реже периодичности оказания услуг, указанной в п.7 технического задания, по каждому МИ в отдельности. Выполнение внеплановых работ (диагностика, текущий ремонт) производится дополнительными силами и ресурсами Исполнителя, не влияющими на выполнение плановых работ на объектах Заказчика. В зависимости от условий и сроков эксплуатации МИ периодичность и объем услуг (работ) могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. | Соответствие |
|  | Исполнитель должен обеспечить исправное и работоспособное состояние МИ, согласно п.7 технического задания, путем своевременного и качественного оказания услуг, предусмотренных нормативной и (или) эксплуатационной документацией (требованиями фирм – изготовителей). | Соответствие |
|  | Периодическое техническое обслуживание МИ - профилактическое плановое обслуживание, направленное на поддержание работоспособного состояния объекта, на раннее выявление неисправностей и снижение вероятности отказов. Выполнение плановых работ по периодическому техническому обслуживанию на объектах учреждения, в рабочие дни с 08.00 до 16.00 по графику, согласованному с заказчиком, не реже периодичности оказания услуг, указанной в п.7 технического задания. | Соответствие |
|  | Периодическое техническое обслуживание МИ включают в себя: - очистка от пыли и грязи медицинской техники в целом или его составных частей; - удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия; - чистка, смазка основных механизмов и узлов; - затяжка ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.д.; - заправка расходными материалами и специальными жидкостями – по мере необходимости, но не реже требований по срокам, указанным в эксплуатационной документации; - выполнение работ согласно требованиям эксплуатационной документации; - настройка и регулировка медицинской техники. | Соответствие |
|  | Проведение технической диагностики МИ - определение технического состояния МИ, с целью определения возможности и объема работ по восстановлению работоспособности или исправности МИ. | Соответствие |
|  | Время реагирования на заявки по диагностике неисправностей МИ: не более 24 часов, после получения заявки от заказчика. | Соответствие |
|  | Количество выездов по диагностике МИ. | Неограниченно |
|  | Услуги по диагностике медицинских изделий включают в себя поблочный анализ неисправности, до выявления неисправного узла (единого блока или печатной платы). | Соответствие |
|  | Результат проведение технической диагностики МИ – предоставление Исполнителем акта дефектов, с указанием обнаруженных неисправностей и объёма работ, запасных частей необходимых для восстановления работоспособности МИ в течение трёх суток после проведения диагностики. | Соответствие |
|  | Текущий ремонт МИ - внеплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса МИ путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации. | Соответствие |
|  | Время реагирования на заявки по текущему ремонту МИ: – не более 24 часов, после получения заявки от заказчика. | Соответствие |
|  | Срок проведения работ по текущему ремонту МИ должен составлять не более 5 рабочих дней с момента диагностирования специалистом Исполнителя соответствующей неисправности (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. | Соответствие |
|  | Запасные части, используемые Исполнителем при оказании услуг указаны в Приложении№2. | Соответствие |
|  | Количество выездов по текущему ремонту МИ | Неограниченно |
|  | Дополнительные требования по проведению текущего ремонта: - Работы по замене реле низкого давления Гейзер 1/4JG для обратного осмоса для «Система водоподготовки и водоочистки, Гейзер 5160711, 2016. - Работы по проведению обслуживания «Система водоподготовки и водоочистки «Гейзер», 2016 года выпуска: чистка клапанов (2 шт.). Замена фильтров. - Ремонт- диагностика: Облучатель-рециркулятор передвижной, ОРУБп-3-3, 8141, 2015 (Не включается) - Ремонт- диагностика: Дефибриллятор, ДКИ-Н-11 "Аксион", Д15142 0268, 2014 - "Ошибка тестирования, периодически не работает дисплей". - Ремонт- диагностика: вентилятора обдува камеры для «Холодильника фармацевтический ХФ-140 «Позис» зав.№ С4К68208602Р,2016. - Замена ламп в УФО - Калибровка - Автоклав Unisteri HP 636-1/ bmt, зав.№5160711, 2016. Выдача акта соответствия. | Соответствие |
|  | Внеплановое техническое обслуживание: выполнение мероприятий по техническому обслуживанию МИ, которое выполняется до сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости или требований эксплуатационной документации, по заявке Заказчика. | Соответствие |
|  | Время реагирования на заявки по внеплановому техническому обслуживанию МИ– не более 48 часов после получения заявки от Заказчика. | Соответствие |
|  | Контроль технического состояния (далее по тексту - КТС) МИ является обязательным элементом системы технического обслуживания, обеспечивающим документированное представление о состоянии МИ. КТС МИ проводится в соответствии с: - ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»; - ГОСТ Р 58450-2019 «Изделия медицинские с измерительными функциями. Контроль состояния»; - ГОСТ 58451-2019 (п. 8) «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»; - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». | Соответствие |
|  | Контроль технического состояния МИ проводится в соответствии с Перечнем МИ, с периодичностью не менее 1 (одного) раза в год, а также после проведения ремонта МИ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. | Соответствие |
|  | Проверка соответствия значений параметров проводят с применением контрольно-измерительного оборудования, внесенного в реестр средств измерений и прошедшего поверку. Применяемое при КТС испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке. По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке контрольно-измерительного оборудования или информацию о номерах записей поверенных СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. | Соответствие |
|  | Контроль технического состояния МИ должен включать в себя: - проверка с проведением замеров, на соответствие значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации; - выявление изношенных и поврежденных частей (деталей); - проверка действия всех защитных устройств и блокировок; - проверка наличия и ведения эксплуатационной документации; - проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверка медицинской техники на соответствие требованиям электробезопасности; - проведение иных указанных в эксплуатационной документации операций, специфических для конкретного типа медицинской техники; - внешний осмотр рабочего места и медицинской техники; - проверка соблюдения мер безопасности при подготовке медицинской техники к работе (целостность сетевых шнуров и приборных вилок, соединительных проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств); - проверка заправки медицинской техники расходными материалами; - проверка готовности медицинской техники к использованию; - включение и проверка работоспособности медицинской техники, его составных частей и устройств, органов сигнализации и блокировок. | Соответствие |
|  | После ремонта МИ должен быть проведен КТС: испытания для МИ в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик данного МИ значениям, приведенным в эксплуатационной документации. | Соответствие |
|  | Контроль технического состояния МИ не может проводиться подразделениями (персоналом), осуществляющим его периодическое и внеплановое ТО. | Соответствие |
|  | КТС МИ должны проводить организации, аккредитованные в установленном порядке на данный вид измерений (испытаний). | Соответствие |
|  | Прием Исполнителем заявок от Заказчика посредством телефонной связи в период с 09.00 до 16.00 часов по московскому времени, ежедневно, в соответствии с графиком рабочего времени Заказчика. | Соответствие |
|  | Предоставление возможности получения Заказчиком консультационной поддержки по телефону «Горячей линии» ежедневно, в соответствии с графиком рабочего времени Заказчика в период с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени. | Соответствие |
|  | Проведение не менее одного раза в год инструктажа медицинского персонала Заказчика по правилам эксплуатации МИ, п.7 технического задания, с записью в журналах технического обслуживания (журналы предоставляются Исполнителем). | Соответствие |
|  | Выдавать технические заключения на медицинский инструмент и медицинские изделия, подлежащие списанию. | Соответствие |
|  | Предоставить график планового посещения по отделениям Заказчика специалистами Исполнителя. | Соответствие |
|  | При оказании услуг неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и правила внутреннего распорядка, установленного в ЛПУ. | Соответствие |
|  | Срок приема МИ на оказание услуг, с проведением текущий инвентаризации и составлением актов и актов сверки – не более 10 рабочих дней с момента подписания договора. | Соответствие |
|  | Место оказания услуг: Место оказания услуг: объект недвижимости с кадастровым номером: 90:25:030102:11, расположенный по адресу: 298645, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 33., на всех объектах Заказчика, указанных в п.7. | Соответствие |
|  | Срок оказания услуг с момента заключения контракта по 20.12.2026 г. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования производятся Исполнителем в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 10 дней по заявке заказчика (направляемым с электронного адреса ypyatnitskaya@artek.org или в телефонном режиме с номера телефона Заказчика +79788517147). Заявки формируются согласно п. 7 к техническому заданию, подаются и согласовываются с Исполнителем за 4 (четыре) рабочих дня до планируемой даты проведения в рамках объема, предусмотренного п.9 Приложением № 2 к Техническому заданию. | Соответствие |
|  | На территории заказчика действует пропускной режим. Для оформления пропусков на специалистов, которые будут привлечены Исполнителем для выполнения работ (обследование территории) на территории заказчика, необходимо в срок не менее четырех дней до предполагаемой даты проведения работ (обследование территории) предоставить скан-копии документов: - копия паспорта первая страница и страница регистрации места жительства (на специалистов и водителя автотранспорта); - копия водительского удостоверения, тех. паспорта на служебный транспорт, страховой полис ОСАГО; Копии всех документов должны быть четкими. | Соответствие |

- Перечень МИ, подлежащих оказанию услуг

Место выполнения работ: Место оказания услуг: Место оказания услуг: объект недвижимости с кадастровым номером: 90:25:030102:11, расположенный по адресу: 298645, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 33., на всех объектах Заказчика, указанных в п.7.

Перечень оборудования с периодичностью обслуживания 1 раз в год:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Заводской номер | Год выпу- ска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника - Автохозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Алкатектор | Mark V | Е 1016742 | 2015 | 1 |
|  | Алкатектор | Mark V | E 1120918 | 2020 | 1 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе"АЛКОТЕКТОР | RPO-100 touch-M | 126761 | 2021 | 1 |
|  | Аспиратор хирургический | TECHNO 25 | 1368 | 2020 | 1 |
|  | Аппарат Алкотрон | АЛКонт 01-СУ | 1107-11 | 2011 | 1 |
|  | Тонометр | Dura Shok | 141 110 192 837 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр | Dura Shok | 141 110 183 757 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр автоматический с адаптером | AND UA - 778 | 5 140 900 574 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр автоматический с адаптером | AND UA - 778 | 5 140 900 576 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр автоматический с адаптером | AND UA - 778 | 5 140 900 575 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр автоматический с адаптером | AND UA - 778 | 5 140 900 572 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр автоматический с адаптером | AND UA - 778 | 5 140 900 578 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр автоматический с адаптером | AND UA - 778 | 5 140 900 571 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр механический | Little Doctor 71 | 015125 | 2012 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2112013211202 | 2022 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2112013211216 | 2022 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2112013211188 | 2022 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2112013211182 | 2022 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2112013211201 | 2022 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 114 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 118 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 103 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 107 | 2019 | 1 |
|  | Измеритель артериального давления | CS-105 medica | 0319282963 | 2019 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | NF- 3101 | б/н | 2014 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | DT-8836 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | DT-8836 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117754 | 2020 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117831 | 2020 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117758 | 2020 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117808 | 2020 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117775 | 2020 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117841 | 2020 | 1 |
|  | Тонометр электронный автоматический | OMRON M2 Classic | 20190104718LG | 2019 | 1 |
|  | Тонометр электронный автоматический | OMRON M2 Classic | 20190104715 LG | 2019 | 1 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 267 | 2009 | 1 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | 13 | 2015 | 1 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 08809 | 2008 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3Кронт Дезар-4 | 25864 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3Кронт Дезар-4 | 25862 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3 Дезар-4 | 8140 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБп-3-5-Кронт | 013317 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБп-3-5-Кронт | 015061 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБп-3-5-Кронт | 013339 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01Дезар2 | 2434 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 7369 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 7413 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 7375 | 2015 | 1 |
|  | Весы медицинские напольные | ВМЭН-150 | 1826 | 2015 | 1 |
|  | Весы медицинские для новорожденных и детей до 1,5 лет | ВЭНд-01- «Малыш»15-С-5 | 00158 | 2020 | 1 |
|  | Весы медицинские для новорожденных и детей до 1,5 лет | ВЭНд-01-«Малыш» 15-С-5 | 00163 | 2020 | 1 |
|  | Весы электронные | ВМЭН- 200-50/100-А | 01432 | 2019 | 1 |
|  | Монитор массы тела | OMRON HBF-514C | 05004F | 2015 | 1 |
|  | Монитор массы тела | OMRON HBF-514C | 05969F | 2015 | 1 |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | КБ-Я-ФП | 47234 | 2015 | 1 |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | КБ-Я-ФП | 47235 | 2015 | 1 |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | КБ-Я-ФП | 47250 | 2015 | 1 |
|  | Автоклав | Unisteri HP 636-1/ bmt | 5160711 | 2016 | 1 |
|  | Моющее-дезинфицирующая машина | Uniclean | 16081В0НD002 | 2016 | 1 |
|  | Ванна ультрозвуковая | Clean120 HD | 0508434 | 2016 | 1 |
|  | Система водоподготовки и водоочистки | Гейзер | 5160711 | 2016 | 1 |
|  | Установка водоподготовки | Аквалаб | MF0G51XFJ | 2016 | 1 |
|  | Установка водоподготовки | Аквалаб | MF0G51XFI | 2016 | 1 |
|  | Упаковочная машина | Melasel 100+ | 2015100+R2686 | 2015 | 1 |
|  | Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов | Стериус | 243 | 2015 | 1 |
|  | Микроскоп | Primo Star Zeiss | 3144017536 | 2016 | 1 |
|  | Анализатор биохимический | Piccolo Xpress | 0000000Р21249 | 2016 | 1 |
|  | Анализатор гемотологический | Elite 3 | 960783 | 2016 | 1 |
|  | Анализатор | Laura Smart | 2615-1-201605 | 2016 | 1 |
|  | Рентген аппарат | АРЦ-01 «ОКО» | 0002638 | 2017 | 1 |
|  | Негатоскоп | Armed | б\н | - | 1 |
|  | Негатоскоп | Armed | б\н | - | 1 |
|  | Негатоскоп | Planilux DXN | 13\00152678 | - | 1 |
|  | Негатоскоп | Planilux DXN | 13\00152679 | - | 1 |
|  | Лор-установка | Modula Europa | MOD 15-353 | 2015 | 1 |
|  | Аудиометр | AD226 | 0935533 | 2015 | 1 |
|  | Дерматоскоп | Eurolight D30 | б\н | 2014 | 1 |
|  | Аппарат УЗИ | SonoACE | USS-SAR7E3U\RU | 2015 | 1 |
|  | Автоматический проектор знаков | PACP-6100 | б/н | 2015 | 1 |
|  | Щелевая лампа | Zenit | 00029 | 2014 | 1 |
|  | Лор-комбайн | MedStar UE-3000 | MSG 21506091 | 2015 | 1 |
|  | Весы с ростомером | Seca 700 | 570011114761 | 2015 | 1 |
|  | Стоматологическая установка | Stern Weber 200 C | 71TC2051 | 2016 | 1 |
|  | Рентген стоматологический | eXpert DC, KaVo | 64000021670 | 2015 | 1 |
|  | Лампа полимеризационная | DR Light Clever | 101402 | - | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой стоматологический | Piezon Master 700 c | DN03963 | - | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «ПОЗИС» | б/н | 2015 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «ПОЗИС» | б/н | 2015 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «ПОЗИС» | б/н | 2015 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-400 «ПОЗИС» | б/н | 2015 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-250-1 «ПОЗИС» | б/н | 2015 | 1 |
|  | Ультразвуковая мойка с подогревом | CLEAN 7800 | б/н | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | б/н | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | б/н | 2015 | 1 |
|  | Стоматологический компрессор | Эком 50-10-S | б/н | 2015 | 1 |
|  | Аппарат ИВЛ | Medumat Easy | 22938 | 2015 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | б/н | 2020 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | б/н | 2020 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | б/н | 2020 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | б/н | 2020 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | б/н | 2020 | 1 |
|  | Беспроводной сканер штрих-кода | 2D | 20088523701473 | 2017 | 1 |
|  | Беспроводной сканер штрих-кода | 2D | 20015523701287 | 2017 | 1 |
|  | Учебный электронный внешний дефибрилляции | AED 120 | б/н | 2017 | 1 |
|  | Учебный электронный внешний дефибрилляции | AED 120 | б/н | 2017 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED PlusZOLL Medikal Corp | Х15:786643 | 2015 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED PlusZOLL Medikal Corp | Х15Н779371 | 2015 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED PlusZOLL Medikal Corp | Х15J787863 | 2015 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED PlusZOLL Medikal Corp | X15B739028 | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20181201697VF | 2018 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20181201698 VF | 2018 | 1 |
|  | Компрессор кислородный дожимающий | ЕА 102Ф | 041 | 2015 | 1 |
|  | Лампа-лупа на струбцине круглая настольная 3х с подсветкой и крышкой | REXANT 31-0202 | б/н | 2015 | 1 |
|  | Лампа-лупа на струбцине круглая настольная 3х с подсветкой | TM REXANT | б/н | 2017 | 1 |
|  | Лампа-лупа на струбцине круглая настольная 3х с подсветкой | TM REXANT | б/н | 2017 | 1 |
|  | Лампа-лупа на струбцине круглая настольная 3х с подсветкой | TM REXANT | б/н | 2017 | 1 |
|  | Осветитель диагностический бестеневой | Solid State Proctdure Headight | 13310005 | 2015 | 1 |
|  | Осветитель диагностический бестеневой | Green Seuies 900 Minor Procedure Light | 100215141096 | 2015 | 1 |
|  | Осветитель диагностический бестеневой | Green Seuies 900 Minor Procedure Light | 10021914109719 | 2015 | 1 |
|  | Концентратор кислорода | «Armed» 8F-1 | УУТ 35904913 | 2020 | 1 |
|  | Концентратор кислорода | «Armed» 8F-1 | УУТ 35904914 | 2020 | 1 |
| д/л Корсунь филиал ФГБОУ МДЦ «Артек» |  |  |  |  |  |
|  | Деструктор игл | Liston D | С2023010083 | 2023 | 1 |
|  | Электрокардиограф | ЭК12Т-01-«Р-Д»/141 | GS230211264 | 2022 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED PlusZOLL Medikal Corp | Х18J069212 | 2022 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В2202004844 | 2022 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В2202004841 | 2022 | 1 |
|  | Отоскоп карманный | Riester | б/н | 2022 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | NF- 3101 | 221110044 | 2022 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | NF- 3101 | 221110053 | 2022 | 1 |
|  | Секундомер | Chronograph TF-307 | б/н | 2022 | 1 |
|  | Глюкометр | УанТач Селект Плюс Флекс | GERGCJJW | 2020 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20230102383UF | 2023 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5 Кронт Дезар-7 | 064899 | 2022 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5 Кронт Дезар-7 | 045581 | 2022 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | Кристал 3 (ОРБН 2*15) | б/н | 2022 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | Кристал 3 (ОРБН 2*15) | б/н | 2022 | 1 |
|  | Весы медицинские напольные | ВМЭН-150-50 | 00840/23 | 2023 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2302013010107 | 2023 | 1 |
|  | Концентратор кислородный | «Armed» 7F-5L | YYT0037501677 | 2021 | 1 |
| Школа |  |  |  |  |  |
|  | Весы электронные с ростомером | SEGA-769 | 5799235165019 | 2016 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HBF-514C | 05006 F | 2014 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HD-298 | 20191105216F | 2019 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HD-298 | 20191105215F | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический (детский 3 манжеты) | Litlle Doctor | А201910013298723 | 2016 | 1 |
|  | Тонометр механический | Армед Bleck head | 109 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр педиатрический | Доктор тон ВК2005 | 005090 | 2021 | 1 |
|  | Тонометр педиатрический | Доктор тон ВК2005 | 005415 | 2021 | 1 |
|  | Тонометр педиатрический | Доктор тон ВК2005 | 005079 | 2021 | 1 |
|  | Тонометр электронный автоматический | OMRON M2 Classic | 20190600353LG | 2019 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн 3-3 Кронт | 7377 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн2-01 Кронт | 7626 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3 Кронт | 77734 | 2019 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3 Кронт | 10498 | 2015 | 1 |
|  | Отоскоп карманный | Riester – 2100-201 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Отоскоп карманный | Riester – 2100-201 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Секундомер механический | СОСПР 2Б-2000 | 2353 | 2021 | 1 |
|  | Секундомер механический | СОСПР 2Б-2000 | 0433 | 2021 | 1 |
|  | Секундомер механический | СОСПР 2Б-2000 | 0086 | 2021 | 1 |
|  | Секундомер механический | СОСПР 2Б-2000 | 2148 | 2021 | 1 |
| ЕМП |  |  |  |  |  |
|  | Головка отоскопа для крепления и диагностики станции | Riester | 069960 | 2019 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D 1101 | B 0544 | 2015 | 1 |
|  | Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асверической прецизионной оптикой Бейзик-Сет | Бейзик-Сет | б/н | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор (небулайзер) | LD-210C | б/н | 2010 | 1 |
|  | Ингалятор (небулайзер) | LD-250C | б/н | 2016 | 1 |
|  | Ингaлятор компрессорный | OMRON C1 NE-C12-EN | 18281 | 2006 | 1 |
|  | Ингaлятор компрессорный | OMRON C1 NE-C12-EN | 18346 | 2006 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20141013019UF | 2014 | 1 |
|  | Камера дезинфекционная | КПД-3 | 375 | 2015 | 1 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных инструментов | КБ-«Я»-ФП | 47228 | 2015 | 1 |
|  | Концентратор кислородный | Armed 8F-1 | YYT27600315 | 2017 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HBF-514C | 05053 F | 2015 | 1 |
|  | Настенный термометр для крепления к диагностической станции | Riester | (01)6150768(11)181100 (10)5526491924 | 2019 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 2360 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 2470 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 2335 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 3189 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 3196 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 3201 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 41968 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 42518 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 42544 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 54191 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 7409 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 7240 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 13656 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 13646 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный передвижной | ОРУБп-3-3-«КРОНТ» | 10493 | 2015 | 1 |
|  | Осветитель диагностический бестеневой | Green Series 600 Minor | 344 | 2015 | 1 |
|  | Осветитель ларенгиальный | Riester | 069960 | 2019 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В150500931 | 2015 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD300С2 | 203009006005 | 2020 | 1 |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с баллоном | КРИ-1 | 27289 | 2020 | 1 |
|  | Рециркулятор облучатель пластиковый корпус настенный, передвижной | Armed CH211-130 | 0420Р211303083 | 2020 | 1 |
|  | Рециркулятор облучатель пластиковый корпус настенный, передвижной | Armed CH211-130 | 0420Р211303961 | 2020 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 141118434 | 2014 | 1 |
|  | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/120СПУ | 33074 | 2011 | 1 |
|  | Тонометр механический, для крепления к диагностической станции | Riester | 181141069 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр мех. педиатр. | «Доктор Тон» ВК-2005 | 322527 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр со стетоскопом | Little Doctor | 52168 |  | 1 |
|  | Тонометр со стетоскопом | Microlife BP AG1-20 | 1035663 | 2011 | 1 |
|  | Тонометр | ИАДМ-«ТРИВЕС -ПЧЗ-М» | 11110509657 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр | ИАДМ-«ТРИВЕС -ПЧЗ-М» | 102489 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр | ИАДМ-«ТРИВЕС -ПЧЗ-М» | 118234 | 2014 | 1 |
|  | Установка автоматиз.для стерилизации мед.отходов | СМО-10 | 951114 | 2014 | 1 |
| Кипарисный |  |  |  |  |  |
|  | Весы медицинские c ростомером | Seca 700 | 5 700 319 142 045 | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | Р0905ЕМ | 14А4230306 | 2014 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3 Дезар-4 | 10496 | 2015 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 141118440 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | A201901013305790 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический ARMED | Армед Bleck head | 105 | 2019 | 1 |
|  | Монитор массы тела | OMRON HBF-514C | 05971 F | 2015 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В150800382 | 2015 | 1 |
|  | Набор диагностический (Оториноскоп) | Basic Set | б\н | 2015 | 1 |
|  | Светильник медицинский диагностический | KaWe cliplight | б/н | 2015 | 1 |
| Хрусталиный |  |  |  |  |  |
|  | Весы медицинские электронные колонного типа c ростомером | Seca 769 | 5 769 354 129 606 | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro NE-C28-RU | 2014101320UF | 2014 | 1 |
|  | Тонометр механический | Армед Bleck head | б/н | 2019 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3 Дезар-4 | 10501 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01 Дезар-2 | 3180 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01 Дезар-2 | 3271 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01 Дезар-2 | 3270 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01 Дезар-2 | 3264 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 13650 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 13619 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 13669 | 2016 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | №0420117835 | 2020 | 1 |
|  | Установка автоматизированная для стерилизации медицинских отходов | СМО - 10 | 1341214 | 2014 | 1 |
|  | Станция диагностическая настенная | Riester | б/н | 2018 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В150800380 | 2015 | 1 |
|  | Электрокардиограф | Аксион ЭКТ-04 | 2200564 | 2002 | 1 |
|  | Оториноскоп | Basic Set | б\н | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | 130048 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор | МЕГАДЕЗ РБОВ 911- МСК-(МСК-59.5) | 2920 | 2020 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор | МЕГАДЕЗ РБОВ 911- МСК-(МСК-59.5) | 3506 | 2020 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор | МЕГАДЕЗ РБОВ 911- МСК-(МСК-59.5) | 2888 | 2020 | 1 |
| Янтарный |  |  |  |  |  |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 201410130184F | 2014 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3 | 8141 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 | 34404 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 | 10740 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 | 342613 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 | 11873 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01 | 32046 | 2021 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | МЕГИДЕЗ | 2886 | 2021 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | МЕГИДЕЗ | 2921 | 2021 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | МЕГИДЕЗ | 3105 | 2021 | 1 |
|  | Установка автоматизированная для стерилизации медицинских отходов | СМО - 10 | 1381214 | 2014 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | Armed YX - 301 | 150500932 | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D 1101 | В0050 | 2015 | 1 |
|  | Тонометр механический к диагностической станции | Riester ri former | 181141070 | 2019 | 1 |
|  | Осветитель ларингеальный к диагностической станции | Riester ri former | б/н | 2019 | 1 |
|  | Головка отоскопа для крепления к диагностической станции | 3650-300Ri.former LED+10539 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Армед Bleck head | 119 | 2019 | 1 |
|  | Ушной термометр (настенный термометр для крепления к диагностической станции) | ri-thermo N | 1926 | 2019 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | MD300C2 | №203009006020 | 2020 | 1 |
| Морской |  |  |  |  |  |
|  | Весы медицинские электронные колонного типа c ростомером | Seca 769 | 5 769 354 129 596 | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 1387 | 2014 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3Дезар-4 | 8135 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-2-01 Дезар-2 | 7855 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 7271 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор настенный | ОРУБн-3-3 Дезар-3 | 7373 | 2016 | 1 |
|  | Прибор Pari Sole N для тепло-влажных ингаляций в комплекте с набулайзером | Pari Sole N | 1J14F00035 | 2014 | 1 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса | DS-500 | 2011-1А0500031588 | 2011 | 1 |
|  | Установка автоматизированная для стерилизации медицинских отходов | СМО - 10 | 1371214 | 2014 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | Armed YX - 301 | 150800867 | 2015 | 1 |
|  | # Набор диагностический (оториноскоп) | Basic Set | б\н | 2015 | 1 |
|  | # Набор диагностический (оториноскоп) | Basic Set | б\н | 2015 | 1 |
|  | Тонометр механический к диагностической станции | Riester 3655-109 | 181141065 | 2019 | 1 |
|  | Осветитель ларингеальный | 3650300Ri.former LED+ | 10565-301 | 2019 | 1 |
|  | Головка отоскопа для крепления к диагностической станции | 3650-300Ri.former LED+10539 | 301070247 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический Armed | Armed 3.02.008 | 110 | 2019 | 1 |
|  | Лампа-лупа | 22WG-10g | 8064DCS | 2015 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | Швабе F01 | 0420117813 | 2020 | 1 |
| Лазурный |  |  |  |  |  |
|  | Весы медицинские электронные колонного типа c ростомером | Seca 769 | 5 769 354 129 620 | 2015 | 1 |
|  | Весы медицинские механические | Seca 700 | 5 700 319 142 044 | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro NE-C28-RU | 01699UF | 2021 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-3Дезар-4 | 8137 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель – рециркулятор настенный | ОРУБп-3-3Дезар-3 | 45999 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель – рециркулятор настенный | ОРУБп-3-3 | 45985 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель – рециркулятор настенный | ОРУБп-2-01 | 54187 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель – рециркулятор настенный | ОРУБп-3-3 | 43107 | 2016 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 150525744 | 2015 | 1 |
|  | Термометр электронный цифровой | Geratherm GT 101 | 000747 | 2020 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 116 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 117 | 2021 | 1 |
|  | Установка, автоматизированная для стерилизации мед. отходов | СМО - 10 | 1391214 | 2014 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD300C2 | 203009006006 | 2020 | 1 |
|  | Набор диагностический (оториноскоп) | BASIC SET | б/н | 2015 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | Samsung SD 130Q | 10274ACR801032J | 2010 | 1 |
|  | Настенный термометр для крепления к диагностической станции | Riester ri- termo N | 1929 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический к диагностической станции | Riester big ban square | 181141053 | 2019 | 1 |
|  | Головка отоскопа для крепления к диагностической станции | Riester ri- scope | б/н | 2019 | 1 |
|  | Осветитель Ларингеальный к диагностической станции | Riester ri- scope L | б/н | 2019 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D 1101 | B0046-0415 | 2015 | 1 |
|  | Лампа –лупа | 8064DСS | 8064 | 2015 | 1 |
|  | Лампа-лупа на струбцине круглая настольная | TM REXANT | №:31-0202 | 2015 | 1 |
| Речной- Озерный |  |  |  |  |  |
|  | Весы с ростомером | SECA 700 | 5769230129956 | 2015 | 1 |
|  | Весы с ростомером | SECA 700 | 5769355129797 | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D 1101 | B 0062 | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D 1101 | B 0547 | 2015 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HBF-514C | 05005 F | 2014 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 7849 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 7852 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 6655 | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 7238 | 2015 | 1 |
|  | Прибор Pari Sole N для тепло-влажных ингаляций в комплекте с набулайзером | Pari Sole N | 1j14F00057 | 2014 | 1 |
|  | Прибор Pari Sole N для тепло-влажных ингаляций в комплекте с набулайзером | Pari Sole N | 1j14F00037 | 2014 | 1 |
|  | Прибор Pari Sole N для тепло-влажных ингаляций в комплекте с набулайзером | Pari Sole N | 1j14F00033 | 2014 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 141118860 | 2014 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 141118851 | 2014 | 1 |
|  | Тонометр профессиональный классический | A&D UA-200 | G1502 03617 | 2015 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «Позис» | 215CV20023477 | 2016 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «Позис» | 215CV20023441 | 2016 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В150500930 | 2015 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В130801050 | 2017 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | 203009006001 | 2020 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | MD 300 C2 | 203009006008 | 2020 | 1 |
|  | Термометр CS KIDS | CS-88 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Термометр CS KIDS | CS-88 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Оториноскоп | Basic Set | б\н | 2015 | 1 |
|  | Головка отоскопа для крепления и диагностики станции | Riester | 070246 | 2019 | 1 |
|  | Головка отоскопа для крепления и диагностики станции | Riester | 069966 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический, для крепления к диагностической станции | Riester | 181141061 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический, для крепления к диагностической станции | Riester | 181141044 | 2019 | 1 |
|  | Настенный термометр для крепления к диагностической станции | Riester | (01)6150768(11)181100 (10)5560141921 | 2019 | 1 |
|  | Настенный термометр для крепления к диагностической станции | Riester | (01)6150768(11)181100 (10)5526491923 | 2019 | 1 |
|  | Осветитель ларегиальный | Riester | б/н | 2019 | 1 |
|  | Осветитель ларегиальный | Riester | б/н | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Armed 3.02.008 | 113 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический | Little Doctor-80 | A2112013211183 | 2020 | 1 |
|  | Лупа на струбцине круглая, настольная 3х с подсветкой с крышкой | REXANT 31-0202 | б/н | 2015 | 1 |
| Полевой-Лесной |  |  |  |  |  |
|  | Весы электронные медицинские с ростомером | seca 769 КТ средний III | 5 700 312 138 064 | 2015 | 1 |
|  | Весы электронные медицинские с ростомером | seca 769 КТ средний III | 5 700 247 137 155 | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | б/н | 2015 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | б/н | 2015 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HBF-514C | 05052 F | 2014 | 1 |
|  | Монитор массы тела | Omron HBF-514C | 05007 F | 2014 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 2357 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-2-01-«КРОНТ» | 3269 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный | ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 13832 | 2016 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор медицинский Armed | Armed | 0420Р211303925 | 2017 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В150500939 | 2016 | 1 |
|  | Пульсоксиметр | Armed YX - 301 | В150500938 | 2016 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 141 117 925 | 2014 | 1 |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный | NF-3101 | 141 118 618 | 2014 | 1 |
|  | Термометр медицинский электронный Sensitec | NF-3101 | 1010-00-03 | 2020 | 1 |
|  | Термометр медицинский электронный Sensitec | NF-3101 | 1010-00-04 | 2020 | 1 |
|  | Тонометр механический ARMED | Армед Bleck head | 101 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр механический ARMED | Армед Bleck head | 102 | 2019 | 1 |
|  | Настенный термометр для крепления к диагностической станции | Riester (ri - terno N) | 6150768 181100 552649(1928) | 2019 | 1 |
|  | Настенный термометр для крепления к диагностической станции | Riester (ri - terno N) | 6150768 181100 552649(1927) | 2019 | 1 |
|  | Тонометр диагностический к диагностической станции | Riester (ri - terno N) | 181141051 | 2019 | 1 |
|  | Тонометр диагностический к диагностической станции | Riester (ri - terno N) | 181141067 | 2019 | 1 |
|  | Лампа-лупа 8064 | 8064DCS | б/н | 2015 | 1 |
|  | Лампа-лупа 8064 | 8064DCS | б/н | 2015 | 1 |
|  | Лампа-лупа на струбцине круглая настольная 3х с подсветкой, крышкой | REXANT 31-0202 | б/н | 2015 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20141013017UF | 2014 | 1 |
|  | Головка отоскопа (настенная диагностическая станция) | Riester | 5700312138064 | 2019 | 1 |
|  | Головка отоскопа (настенная диагностическая станция) | Riester | 5700247137155 | 2019 | 1 |
|  | Осветитель ларегиальный (настенная диагностическая станция) | Riester | б/н | 2019 | 1 |
|  | Осветитель ларегиальный (настенная диагностическая станция) | Riester | б/н | 2019 | 1 |
|  | Диагностический набор | Basic Set | б/н | 2014 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «Позис» | С4К68218741U | 2016 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «Позис» | С4К68208602Р | 2016 | 1 |
|  | Термометр медицинский электронный AND | DT-623 | б/н | 2019 | 1 |
|  | Термометр медицинский электронный AND | DT-623 | б/н | 2019 | 1 |
| ПНМП |  |  |  |  |  |
|  | Электрокардиограф | ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" | E071570678 | 2015 | 1 |
|  | Электрокардиограф | ЭК12Т-01-"Р-Д" "Монитор" | G16016397 | 2015 | 1 |
|  | Дефибриллятор | ДКИ-Н-10 "Аксион" | Е071570678 | 2015 | 1 |
|  | Дефибриллятор | ДКИ-Н-11 "Аксион" | Д15142 0268 | 2014 | 1 |
|  | Дефибриллятор | Primedic DEFI-B (M110) | 71144036282 |  | 1 |
|  | Пульсоксиметр портативный | МЛ-320М "Микролюкс" | 20153213 | 2015 | 1 |
|  | Пульсоксиметр портативный | МЛ-320М "Микролюкс" | 20153193 | 2015 | 1 |
|  | Напалечный пульсоксиметр | MD300C2 "ChoiceMMed" | 203009006007 | 2020 | 1 |
|  | Напалечный пульсоксиметр | MD300C2 "ChoiceMMed" | 203009006009 | 2020 | 1 |
|  | Напалечный пульсоксиметр | MD300C2 "ChoiceMMed" | 203009006013 | 2020 | 1 |
|  | Глюкометр | Акку-Чек Перформа Нано | 59208040992 | 2011 | 1 |
|  | Глюкометр | УанТач Селект Плюс Флекс | GSPMZHZD | 2020 | 1 |
|  | Глюкометр | УанТач Селект Плюс Флекс | GCPMZJL6 | 2020 | 1 |
|  | Монитор Анестезиолога - Реаниматолога | МАРГ 10-01 "Микролюкс" | 20152742 | 2015 | 1 |
|  | Аппарат автоматический для искусственной, вспомогательной вентиляции лёгких | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А "Медпром" | 351039А | 2015 | 1 |
|  | Аппарат электронный для искусственной, вспомогательной вентиляции лёгких | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 "Медпром" | 351517 | 2015 | 1 |
|  | Насос инфузионный шприцевой | Perfusor compact S Германия | 51002 | 2012 | 1 |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза | АИНп-СП-01/15 "Медпром" | 151619 | 2015 | 1 |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза | АИНп-СП-01/15 "Медпром" | 151653 | 2015 | 1 |
|  | Электроотсасыватель портативный для аспирации в условиях скорой медицинской помощи | ЭОп СП-01 (Элема-Н СП1) | 5977 | 2015 | 1 |
|  | Электроотсасыватель портативный для аспирации в условиях скорой медицинской помощи | ЭОп СП-01 (Элема-Н СП1) | 6001 | 2015 | 1 |
|  | Электроотсасыватель портативный для аспирации в условиях скорой медицинской помощи | Accuvac Rescue Германия | 38038 | 2015 | 1 |
|  | Компрессорный небулайзер | compare NE-C28-RU OMRON | 20181201768UF | 2018 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | ОРУБ-СП-"КРОНТ" Дезар | б/н | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | ОРУБ-СП-"КРОНТ" Дезар | б/н | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | ОРУБ-СП-"КРОНТ" Дезар | б/н | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | ОРУБ-СП-"КРОНТ" Дезар | б/н | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | ОРУБ-СП-"КРОНТ" Дезар | б/н | 2015 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный | ОБР - Мед Теко | б/н | 2015 | 1 |
| Солнечный 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 20643 | 03. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 00524 | 01. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 20635 | 03. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 00521 | 01. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 20610 | 03.2025 | 1 |
|  | Секундомер | chronograph JS-307 | 02 | 2024 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | D2025030145 | 2025 | 1 |
|  | Глюкометр | Акку-Чек( Instant) | 97315458794 | 07. 2025 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20240900084LF | 2024 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный (небулайзер) | AND СN-233 | B230205328 | 2025 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2504013084299 | 07. 2025 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2504013084271 | 07. 2025 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | «Armed» YX303 | 250114242 | 01. 2025 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | «Armed» YX303 | 250109376 | 01. 2025 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | SENSITEC NF- 3101 | 8806-03 | 2024 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | SENSITEC NF- 3101 | 8806-04 | 2024 | 1 |
|  | Отоскоп медициский | HEIHE | SN1107762788 | 2025 | 1 |
|  | Концентратор кислородный | «Armed» 7Y-5BW | YYT004270363 | 07. 2024 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН- 150-50/100-А | 01069/25 64000001069 | 2025 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED PlusZOLL Medikal Corp | Х23F643402 | 2020 | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХФ-140 «ПОЗИС» | 215СV20053917 | 02. 2020 | 1 |
| Солнечный 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 09966 | 02. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 09886 | 02. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 09958 | 02. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 09956 | 02. 2025 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 09885 | 02. 2025 | 1 |
|  | Секундомер | chronograph JS-307 | 01 | 2024 | 1 |
|  | Деструктор игл | Liston D | D2025030127 | 2025 | 1 |
|  | Глюкометр | Акку-Чек( Instant) | 97315460885 | 07. 2025 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный | OMRON Comp Air Pro(NE-C28-RU) | 20240900083LF | 2024 | 1 |
|  | Ингалятор компрессорный (небулайзер) | AND СN-233 | B230907925 | 2025 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2504013083941 | 07. 2025 | 1 |
|  | Тонометр механический- педиатрический | Little Doctor LD80 | А2504013083969 | 07. 2025 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | «Armed» YX303 | 250111505 | 01. 2025 | 1 |
|  | Пульсоксиметр медицинский | «Armed» YX303 | 250111509 | 01. 2025 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | SENSITEC NF- 3101 | 8806-01 | 2024 | 1 |
|  | Термометр электронный инфракрасный | SENSITEC NF- 3101 | 8806-02 | 2024 | 1 |
|  | Отоскоп медициский | HEIHE | SN1108061596 | 2025 | 1 |
|  | Концентратор кислородный | «Armed» 7Y-5BW | YYT0042700570 | 07. 2024 | 1 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН- 150-50/100-А | 01100/25 64000001100 | 2025 | 1 |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | Zoll AED Plus ZOLLMedikal Corp | Х23F643505 | 2020 | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор передвижной | ОРУБп-3-5-Кронт | 09966 | 02. 2025 | 1 |

- Порядок сдачи и приёмки услуг

| № п/п | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами по окончании оказания услуг каждого МИ, с периодичностью, указанной в п.7 по фактическому объему проведенных работ в указанный период. Акт сдачи–приемки оказанных услуг подписывается представителями обеих сторон. | Соответствие |

- Перечень типовых работ, выполняемых по основным видам МИ:

9.1. Физиотерапевтическое оборудование

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
|  | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |
|  | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей |
|  | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |
|  | Проверка состояния магистралей (вода, воздух, канализация) |
|  | Проверка функционирования систем и агрегатов. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу. Выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии |
|  | Контроль состояния проводов пациента, электродов, излучателей |
|  | Чистка от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка трущихся частей |
|  | Дополнительный инструктаж обслуживающего персонала |
|  | Проверка и устранение ошибок работы программного обеспечения |
|  | Замена предохранителей, ламп, пропайка кабелей и фидеров |
|  | Оформление документов |
|  | Комплексная регулировка и настройка |

9.2. Оборудование функциональной диагностики

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
|  | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |
|  | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |
|  | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей |
|  | Замена предохранителей, сетевых шнура и вилки |
|  | Контроль целостности и маркировки кабеля отведений, контактов, надежности функционального заземления |
|  | Проверка режимов работы прибора, системы индикации, работоспособность лентопротяжного механизма, наличие записи на носителе, состояния аккумуляторных батарей |
|  | Подтягивание резьбовых соединений между контактами аккумуляторов в батарее |
|  | Проверка прохождения внутренних калибровочных сигналов, тест-сигналов и правильности калибровки сигналов |
|  | Регулировка параметров прибора по прохождению внутренних калибровочных сигналов |
|  | Регулировка прижима пера, накала пера, чистка пера от нагара, проверка надежности крепления держателя пера на оси ротора гальванометр |
|  | Проверка положения нулевой линии и эффективной ширины записи |
|  | Контроль прохождения внешнего калибровочного сигнала по всем отведениям |
|  | Регулировка прибора на соответствие параметров при прохождении внешнего и внутреннего калибровочных сигналов |
|  | Установка скорости движения носителя записи и проверка равномерности движения |
|  | Регулировка скорости движения носителя записи |
|  | Ремонт кабеля отведений, переключателей, разъемов, элементов индикации. |

9.3. Стерилизационное оборудование

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
|  | Проверка внешнего состояния элементов конструкции, электрической проводки, агрегатов и узлов в доступных местах стерилизатора |
|  | Проверка качества заземления МИ |
|  | Проверка сопротивления изоляции и токов утечки МИ |
|  | Проверка затяжки силовых клеммных соединений в распределительных шкафах, соединительных коробках стерилизатора и в отсеке нагревательных элементов. |
|  | Проверка состояния нагревательных элементов. |
|  | Проверка и при необходимости смазка подшипников электродвигателей |
|  | Проверка работоспособности стерилизатора и, при необходимости, внесение информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет |
|  | Проверка состояния дверных уплотнений и чистка дверной канавки |
|  | Смазка направляющих дверей |
|  | Проверка функционирования дверей и проверка их блокировок |

9.4. Облучатели бактерицидные, облучатели рециркуляторы

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
|  | Внешний осмотр. |
|  | Проверка целостности кабелей, состояния линий электропитания. |
|  | Чистка и смазка механизмов, устройств. |
|  | Проверка органов управления, контроля. Индикации. |
|  | Подтяжка электрических контактов, замена кабеля электропитания, жгутов электрических цепей, сетевой вилки. |
|  | Замена предохранителя, ламп (в соответствии с п.10 ТЗ). |
|  | Чистка фильтров. |
|  | Обнуление счетчика наработки часов (при необходимости). |

9.5. Сосуды, работающие под давлением

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего состояния элементов конструкции, трубной обвязки, электрической проводки, агрегатов и узлов в доступных местах стерилизатора |
| 2 | Проверка качества заземления ИМТ |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции и токов утечки ИМТ |
| 4 | Проверка наличия и качества рабочих сред |
| 5 | Проверка затяжки силовых клеммных соединений в распределительных шкафах, соединительных коробках стерилизатора и в отсеке нагревательных элементов парогенератора |
| 6 | Проверка работоспособности стерилизатора и, при необходимости, внесение информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет |
| 7 | Чистка фильтров и обратных клапанов, установленных на трубной обвязке стерилизатора |
| 8 | Замена воздушного фильтра |
| 9 | Продувка парогенератора стерилизатора |
| 10 | Очистка внутренней полости парогенератора стерилизатора с использованием химических реагентов. |
| 11 | Проверка, переборка водоуказательной колонки |
| 12 | Проверка состояния дверных уплотнений и чистка дверной канавки. |
| 13 | Смазка направляющих дверей |
| 14 | Проверка функционирования дверей и проверка их блокировок |
| 15 | Проверка нагревательных элементов, их замена при предоставлении заказчиком. |
| 16 | Ремонт и притирка водяных кранов. |
| 17 | Проверка работы защиты от осушения парогенератора |
| 18 | Проверка работоспособности предохранительных клапанов парогенератора и камеры |
| 19 | Проверка работоспособности стерилизатора на рабочих и тестовых программах |
| 20 | Проверка внешнего состояния внутри камерных загрузочных фидеров и тележек, также загрузочно-разгрузочных тележек |
| 21 | Осмотр и замена мембран пневматических клапанов |
| 22 | Осмотр и замена мембран электрических клапанов |
| 23 | Регулировка и настройка аппарата. |

9.6.Холодильное оборудование

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| КТС | Профилактическое техническое обслуживание проводится в соответствии с эксплуатационной документацией производителя |
| 1 | Проверка целостности кабелей |
| 2 | Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок |
| 3 | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу |
| 4 | Выявление повреждений покрытий, следов коррозии |
| 5 | Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств |
| 6 | Регулировка и настройка узлов |
| 7 | Чистка механических и других систем, смазка сопрягающихся и трущихся элементов и узлов, дозаправка (замена жидкостей и смазочных материалов), удаление (слив) из систем и отстойников отработанных жидкостей |
| 8 | Затяжка ослабленных крепежных элементов, сальников, стыковок и других разъемных соединений |
| 9 | Комплексная регулировка и настройка изделий |
| 10 | Проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности |
| 11 | Инструментальный контроль основных технических характеристик |
| 12 | Проверка качества заземления МИ |
| 13 | Ремонт МИ (без замены запасных и комплектующих, или с заменой таковых, приобретенных Заказчиком самостоятельно) |
| 14 | Замена и использование расходных материалов (масла, смазки, дезинфицирующие средства и т.п. |
| 15 | Диагностика оборудования на наличие видимых повреждений (целостность оборудования, стеклопакетов, полкодержателей, наличие царапин, вмятин, винтов крепления полок); |
| 16 | Проверка герметичности системы (отсутствие следов масла в местах соединения); |
| 17 | Чистка от грязи и пыли агрегатов; |
| 18 | Проверка комплектности оборудования; |
| 19 | Проверка исправности ручек, уплотнений, дверей и резиновых уплотнений дверей; |
| 20 | Проверка состояния испарителя (равномерность обмерзания, наличие следов масла); |
| 21 | Проверка уровня шума агрегата; |
| 22 | Осмотр и обследование компрессоров; |
| 23 | Осмотр трубопроводов на наличие загрязнений рабочих поверхностей и следов масла; |
| 24 | Промывка, чистка конденсаторов от пыли и грязи (пылесосом или щёткой); |
| 25 | Проверка работы систем оттайки (автоматической и полуавтоматической); |
| 26 | Проверка исправности освещения внутри оборудования; |
| 27 | Проверка работоспособности датчиков температуры оборудования; |
| 28 | Проверка всех вентиляторов оборудования на работоспособность; |
| 29 | Проверка работоспособности ТЭНов оттайки; |
| 30 | Проверка и очистка от пыли электрических элементов оборудования; |
| 31 | Проверка состояния соединительных проводов; |
| 32 | Проверка давления во всасывающей линии; |
| 33 | Проверка температур воздуха в охлаждаемых камерах; |
| 34 | Проверка настроек электронного блока, при необходимости настроить параметры работы под требуемые условия работы оборудования. |
| 35 | Профилактическое техническое обслуживание проводится в соответствии с эксплуатационной документацией производителя |

9.7. Аппараты ультразвуковые диагностические

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| КТС | Периодический контроль технического состояния |
| 1 | Внешний осмотр ультразвукового (УЗ) сканера |
| 2 | Проверка комплектности согласно спецификации |
| 3 | Проверка целостности и надежности кабеля заземления. Проверка целостности сетевого кабеля. Проверка надежности подключения датчиков к аппарату |
| 4 | Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости выключателей и предохранителей устройств |
| 5 | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу. Выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии (без разборки) |
| 6 | Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов: измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств и блокировок (видеопринтеров, видеомагнитофонов и т.д.) |
| 7 | Периодическое обслуживание |
| 8 | Предварительная диагностика (оценка технического состояния до разборки) основных и вспомогательных узлов УЗ сканера: измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств и блокировок (видеопринтеров, видеомагнитофонов и т.д.) с помощью программного обеспечения (ПО) |
| 9 | Частичная разборка УЗ сканера для очистки от пыли с визуальной проверкой всех узлов, блоков и электронных компонентов |
| 10 | Частичная разборка блока питания УЗ сканера для очистки от пыли. Частичная поблочная разборка отдельных источников питания |
| 11 | Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Обработка спреями разъемов, переключателей, кнопок, потенциометров и паек согласно OPERATION MANUAL |
| 12 | Поблочная разборка системного блока компьютера. Отсоединение от системного блока кабеля питания, отключение всех внешних кабелей. Снятие крышек и защищающих элементов с базовой конструкции системного блока. Отсоединение соединительных внутренних шлейфов |
| 13 | Разборка блоков на отдельные платы и узлы. Чистка системного блока и блока питания компьютера. Направленным потоком воздуха выдувание пыли из корпусов блоков, внутренностей прибора и труднодоступных мест. Обработка контактных соединений от пыли и окислов путем зачистки контактных частей спреем, снятие окислов и грязи, очистка контактных соединений разъемов, плат и соединительных кабелей |
| 14 | Сборка системного блока - установка видеоплаты, блока АЦП, жесткого диска HDD, дисковода floppy, CD-ROM, контроллеров SCSI и дополнительных котроллеров. Проверка надежности крепления плат, контактных соединений, интерфейсов и т.д. после частичной сборки. Подсоединение всех разъемов внутри прибора, закрепление блоков внутри прибора, установка всех крепежных элементов и крышек, подключение внешних кабелей |
| 15 | Проверка на функционирование системного блока без подключения УЗ сканера. Диагностика и проверка жесткого диска HDD на скорость доступа и наличие badblok (плохих кластеров). Диагностика floppy и магнитооптического дисковода |
| 16 | Разборка панели управления. Чистка TrekBall. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Обработка спреем разъемов, переключателей, кнопок, потенциометров и паек |
| 17 | Обработка клавиатуры (удаление посторонних мелких предметов и пыли). Сборка панели управления |
| 18 | Разборка модуля выбора датчиков. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Проверка состояния разъемов и паек |
| 19 | Сборка модуля выбора датчиков |
| 20 | Разборка блока Tx / Rx. Снятие защитных экранов. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Проверка состояния разъемов, переключателей, кнопок, потенциометров и паек |
| 21 | Разборка блока Доплера и платы аудио-усилителя. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Проверка состояния разъемов, переключателей, кнопок, потенциометров и паек |
| 22 | Разборка блока ч/б DSC. Снятие защитных экранов. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Проверка состояния разъемов, переключателей, потенциометров и паек |
| 23 | Разборка блока цветного цифрового преобразователя сканера. Снятие защитных экранов. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Обработка разъемов, переключателей, кнопок, потенциометров и паек |
| 24 | Разборка блока цветного DSC. Снятие защитных экранов. Удаление пыли, следов коррозии и окисления с составных частей изделия. Проверка состояния разъемов, переключателей, кнопок, потенциометров и паек |
| 25 | Поблочная сборка, крепление защитных экранов блоков: блока Допплера и платы аудио-усилителя, блока Tx / Rx, блока ч/б DSC, блока цветного цифрового преобразователя, блока цветного DSC |
| 26 | Сборка источников питания и блока питания. Окончательная сборка УЗ сканера. Установка защитных экранов и декоративных панелей. Затяжка всех крепежных элементов, уплотнение соединительных стыков |
| 27 | Разборка монитора УЗ сканера. Снятие защитных экранов и декоративных панелей |

9.8. Лабораторное оборудование

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка и визуальный контроль состояния |
| 2 | Промывка пипетки для пробы/реактива |
| 3 | Очистка крышки пипетки для пробы/реактива |
| 4 | Промывка подающих/сливных форсунок |
| 5 | Очистка корпуса модуля промывки |
| 6 | Промывка лопасти мешалки и замена при необходимости |
| 7 | Очистка крышки мешалки |
| 8 | Очистка контейнера для проб |
| 9 | Очистка контейнера для реактивов |
| 10 | Очистка наружных емкостей с использованием очищающих растворов |
| 11 | Очистка рабочей поверхности |
| 12 | Очистка вспомогательной емкости с использованием очищающих растворов |
| 13 | Промывка внутренних частей гидросистемы концентрированным раствором |
| 14 | Промывка подающих трубок с использованием очищающих растворов |
| 15 | Очистка входных фильтров |
| 16 | Проверка и настройка галогенной лампы |
| 17 | Очистка насоса |
| 18 | Проверка наконечников шприца |
| 19 | Проверка калибровки, перекалибровки при необходимости |
| 20 | Проверка картриджа принтера |
| 21 | Настройка и устранение ошибок ПО и БД при необходимости |
| 22 | Проверка качества заземления МИ |

  - Стоматологическое оборудование

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр МИ. Выявление видимых дефектов |
| 2 | Проверка надежности крепления электрооборудования МИ. МИ не должно терять устойчивость из-за случайного воздействия. |
| 3 | Проверка надежности соединений электрических цепей МИ. Все разъемы должны быть надежно закреплены. |
| 4 | Проверка надежности заземления МИ. |
| 5 | Проверка состояния пульта управления, крепления электронных плат, блоков, состояния разъемов. Все выносные блоки, электронные платы должны быть закреплены. Контакты разъемов должны быть чистыми и не иметь налета. |
| 6 | Проверка состояния тормозных устройств поворотных механизмов светильника, стола инструментов, подголовника кресла (если имеется). |
| 7 | Измерение скорости вращения режущих инструментов стоматологических наконечников (прямая передача), турбин. |
| 8 | Проверка качества охлаждения режущего инструмента турбин, наконечников (пневмомотора). |
| 9 | Проверка функционирования блокировок крайних положений. |
| 10 | Проверка работоспособности функционирования устройств, запускающих стоматологические инструменты и функции стоматологической установки (педаль, стол инструмента для врача, стол инструмента для ассистента). Запуск всех функций должен происходить с 1 раза, без заеданий |
| 11 | Очистка магистральных фильтров пневматической системы |
| 12 | Очистка фильтра респиратора |
| 13 | Профилактика с целью сохранения герметичности пневматической системы стоматологической установки, замена прокладок соединения |
| 14 | Регулировка входного проходного давления в магистралях воды, воздух. |
| 15 | Чистка исполнительных механизмов (пневмоклапанов, электромагнитных клапанов, обратных клапанов) |
| 16 | Чистка системы канализации стоматологической установки |
| 17 | Регулировка поворотных тормозных устройств светильника, инструментального столика врача, подголовника. |
| 18 | Регулировка положений концевых выключателей на правильность срабатывания |
| 19 | Смазка механических систем подъема и наклона спинки. |
| 20 | Устранение люфта в механизмах подъема кресла и опускания спинки |
| 21 | Протяжка креплений устройств, механизмов подъема кресла и опускания спинки. |
| 22 | Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации МИ |
| 23 | Оформление технической документации |

9.10. Дефибрилляторы

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр аппарата |
| 2 | Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей |
| 3 | Проверка правильного срабатывания тревог |
| 4 | Чистка внешних органов управления и органов визуализации данных, полная проверка работоспособности аппарата на разных режимах |
| 5 | Чистка внутренних узлов и деталей от пыли и других загрязнений |
| 6 | Проверка состояния аккумуляторной батареи |
| 7 | Проверка формы импульса при нагрузке |
| 8 | Проверка уровня разряда (ДЖ) на разных уровнях энергии |
| 9 | Проверка работоспособности пациентных кабелей, датчиков сатурации |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции и токов утечки ИМТ |
| 11 | Консультирование персонала правилам пользования прибором |

9.11 Аквадистилляторы и дистилляторы

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода |
| 2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |
| 3 | Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, замена предохранителей и ламп |
| 4 | Проверка герметичности аппарата, присоединение трубопровода |
| 5 | Замена резиновой прокладки (кольца), набивка сальников, устранение нарушений герметичности |
| 6 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей |
| 7 | Механическая чистка от накипи внутренней поверхности испарителя, электронагревателей, верхней части аппарата |
| 8 | Очистка от накипи и механических загрязнений парообразующей камеры |
| 9 | Чистка электроконтактов датчика уровня воды |
| 10 | Ремонт датчика уровня воды |
| 11 | Устранение течи соединений трубопровода, нарушения герметичности |

9.12 Рентгенологическое оборудование

| ПКТС |  |
| --- | --- |
| 1 | Обнаружение видимых внешних дефектов, неисправностей, выявление пыли, грязи, влаги. |
| 2 | Проверка качества заземления. |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции. |
| 4 | Проверка целостности выключателей, переключателей, информационных дисплеев и сигнализации. |
| 5 | Проверка состояния механических узлов и систем противовесов колонны |
| 6 | Проверка состояния механических узлов и систем противовесов снимочного стола и вертикальной стойки. |
| 7 | Проверка состояния механических узлов томографической приставки |
| 8 | Проверка блокировок парковочных положений рентгеновских трубок |
| 9 | Проверка комплекса на всех режимах работы. |
| ПТО |  |
| 1 | Включение и тестирование аппарата |
| 2 | Смазка трущихся вращающихся узлов аппарата. |
| 3 | Регулировка приводов движущихся узлов и механизмов |
| 4 | Очистка разъёмов электронных плат от пыли |
| 5 | Очистка блоков и узлов от грязи и пыли |
| 6 | Затяжка винтов питающего устройства |
| 7 | Затяжка винтов колонны |
| 8 | Затяжка винтов снимочного стола и вертикальной стойки. |
| 9 | Проверка работы платы интерфейса |
| 10 | Проверка конвертора |
| 11 | Проверка питающего устройства |
| 12 | Проверка центральной части |
| 13 | Проверка уставок времени экспозиции |
| 14 | Проверка уставок анодного напряжения. |
| 15 | Проверка выполнения программы снимка в режиме томографии. |
| 16 | Проверка кривой анодного напряжения |
| 17 | Проверка работы встроенного дозиметра |
| 18 | Проверка уставок КV в режиме снимка |
| 19 | Проверка и регулировка уставок анодного тока в режиме снимка. |
| 20 | Регулировка анодных токов М.Ф. |
| 21 | Регулировка анодных токов Б.Ф. |
| 22 | Проверка соответствия времени снимка (пульт управления) |
| 23 | Контроль конфигурации рентгеновского аппарата. |
| 24 | Проверка срабатывания полей ионизационной камеры. |
| 25 | Проверка осевого совмещения шторок диафрагм. |
| 26 | Проверка обеспечения совместимости светового и рентгеновского поля. |
| 27 | Проверка системы органа автоматики |
| 28 | Считывание буфера ошибок. |
| 29 | Проверка и настройка чувствительности AEC |
| 30 | Проверка трансформаторного масла на электрическую прочность. |
| 31 | Проверка загрузки системы и работоспособности рабочих программ |
| 32 | Проверка свободного места памяти |
| 33 | Проверка работоспособности локальной сети (при наличии) |
| 34 | Проверка работоспособности связи компьютера с рентгеновским аппаратом (при наличии) |
| 35 | Проверка наличия документации и дистрибутивов программ. |
| 36 | Замена и использование расходных материалов (масла, смазки, дезинфицирующие средства и т.п. |

9.13. Остальные виды медицинских изделий

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Профилактическое техническое обслуживание проводится в соответствии с эксплуатационной документацией производителя |
| 2 | Проверка целостности кабелей |
| 3 | Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок |
| 4 | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу |
| 5 | Выявление повреждений покрытий, следов коррозии |
| 6 | Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств |
| 7 | Регулировка и настройка узлов |
| 8 | Чистка механических и других систем, смазка сопрягающихся и трущихся элементов и узлов, дозаправка (замена жидкостей и смазочных материалов), удаление (слив) из систем и отстойников отработанных жидкостей |
| 9 | Затяжка ослабленных крепежных элементов, сальников, стыковок и других разъемных соединений |
| 10 | Комплексная регулировка и настройка изделий |
| 11 | Проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности |
| 12 | Проверка качества заземления МИ |

9.14. Дополнительные требования по проведению текущего ремонта

| № пп | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Работы по замене реле низкого давления Гейзер 1/4JG для обратного осмоса для «Система водоподготовки и водоочистки, Гейзер 5160711, 2016 |
| 2 | Работы по проведению обслуживания «Система водоподготовки и водоочистки «Гейзер», 2016 года выпуска: чистка клапанов (2 шт.). Замена фильтров. |
| 3 | Ремонт- диагностика: Облучатель-рециркулятор передвижной, ОРУБп-3-3, 8141, 2015 (Не включается) |
| 4 | Ремонт- диагностика: Дефибриллятор, ДКИ-Н-11 "Аксион", Д15142 0268, 2014 - "Ошибка тестирования, периодически не работает дисплей" |
| 5 | Ремонт- диагностика: вентилятора обдува камеры для «Холодильника фармацевтический ХФ-140 «Позис» зав.№ С4К68208602Р,2016. |
| 6 | Замена ламп в УФО |
| 7 | Калибровка - Автоклав Unisteri HP 636-1/ bmt, зав.№5160711, 2016. Выдача акта соответствия. |

Приложение №2

Перечень запчастей, необходимых для проведения технического обслуживания

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа бактерицидная 15 Вт. | 21шт. | Лампа люминесцентная двухцокольная Philips TUV15W. Газоразрядная лампа низкого давления на парах ртути с трубчатой стеклянной колбой, которая излучает коротковолновые ультрафиолетовые (УФ) лучи с максимальной длиной волны 253,7 нм. Обладает бактерицидным действием и подходит для обезвреживания вирусов, бактерий и других простейших организмов. Лампа изготовлена из специального кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием, стекло отфильтровывает нежелательное ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) с длиной волны 185 нм, препятствуя образованию озона. Мощность лампы 15 Вт. |
| 2 | Лампа бактерицидная 30 Вт. | 4 шт. | Лампа люминесцентная двухцокольная Philips TUV30W. Газоразрядная лампа низкого давления на парах ртути с трубчатой стеклянной колбой, которая излучает коротковолновые ультрафиолетовые (УФ) лучи с максимальной длиной волны 253,7 нм. Обладает бактерицидным действием и подходит для обезвреживания вирусов, бактерий и других простейших организмов. Лампа изготовлена из специального кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием, стекло отфильтровывает нежелательное ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) с длиной волны 185 нм, препятствуя образованию озона. Мощность лампы 30 Вт. |
| 3 | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая | 16шт. | # Лампа бактерицидная ультрафиолетовая TUV16W. Лампа ультрафиолетовая - это бактерицидная лампа 16Вт с двусторонним цоколем с двумя штырьками низкого давления. Лампа подходит для использования в рециркуляторе Дезар-2. Мощность лампы 16 Вт. |
| 4 | Реле низкого давления Гейзер 1/4JG для обратного осмоса для «Система водоподготовки и водоочистки, Гейзер | 1 шт. | Реле низкого давления 1/4" Гейзер предназначено для управления помпой в системах очистки воды методом обратного осмоса Престиж П. При достижении определённого давления очищенной воды в системе, помпа отключается. Данное реле включает помпу при уменьшении давления в накопительном баке. Материал: композит, Присоединительный размер: 1/4" |
| 5 | Механический фильтр для Системы водоподготовки и водоочистки «Гейзер» | 1 шт | Предназначен для механическая очистка от нерастворимых примесей и взвесей; Размер примесей: Более 5 мкм; Материал: Вспененный полипропилен; Температура очищаемой воды: 4-40°С; Температура воды: Для холодной воды; Тип воды: Любая. |
| 6 | Угольный фильтр для системы водоподготовки и водоочистки «Гейзер» | 1 шт | Предназначен для глубокой очистки воды от хлора и хлорорганических соединений;Очистительная способность: Не менее 85%; Пористость: 0.6 мкм; Материал: Прессованный уголь; Температура очищаемой воды - 4-53 градуса. |
| 7 | Обратноосмотическая мембрана для системы водоподготовки и водоочистки «Гейзер» | 1 шт | Предназначен для удаление из воды различных солей, фторидов, сульфатов, нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных органических соединений, красителей, пестицидов, бактерий; Материал: Тонкопленочный композит; Диаметр отверстий: 0,0001 мкм; Температура воды, не более: 40°С; Допустимое значение рН: 4-11; Мутность воды, не более: 1 NTU; Коллоидный индекс, не более: 5 SDI; Содержание окислителей, не более: 0,1 ppm |
| 8 | Угольный постфильтр для системы водоподготовки и водоочистки «Гейзер» | 1 шт. | Предназначен для улучшения органолептических свойств воды; Материал: Прессованный кокосовый уголь. |

Заведующий МСЧ                                                                                                М. М. Махортова