ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)

Наименование объекта закупки: Периметр настольный регистрирующий ПНР-03 (или эквивалент)

Код ОКПД2: 26.60.12.119 (Аппараты электродиагностические прочие)
Код НКМИ: 119940 (Анализатор поля зрения)

| Наименование характеристики | Требуемое значение (параметры эквивалентности) |
| --- | --- |
| Тип прибора | Настольный дуговой периметр с ручной регистрацией результатов |
| Радиус дуги периметра | 300 мм (или диапазон: не менее 295 мм и не более 305 мм) |
| Рабочая зона дуги | От 0° до ±90° (общий разворот не менее 180°) |
| Диапазон поворота дуги вокруг горизонтальной оси | От 0° до 360° |
| Способ предъявления тест-объектов | С помощью ручки-указки со встроенными светодиодами |
| Диаметр тест-объектов (светодиодов) | 3 мм (или диапазон: не менее 2.8 мм и не более 3.2 мм) |
| Цвета свечения тест-объектов | Наличие белого, зеленого, красного цветов |
| Питание ручки-указки | От автономного источника (батареек) с напряжением не более 3 В |
| Фиксация результатов | Наличие регистрирующего устройства (линейки) для переноса точек на бланк |
| Регулировка подбородника | Наличие подставки для подбородка с механической регулировкой по высоте |
| Комплектация | Наличие бланков схем полей зрения (не менее 100 шт.) |

Дополнительные и обязательные требования:

• Медицинская регистрация: Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в Росздравнадзоре РФ, иметь действующее Регистрационное удостоверение на медицинское изделие с кодом НКМИ 119940 («Анализатор поля зрения») или эквивалент (в соответствии со сведениями государственного реестра).

• Метрологическая поверка: Оборудование является средством измерений. Поставляемый прибор должен быть внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ), иметь действующее свидетельство о поверке или отметку о первичной поверке в паспорте. Сведения о поверке должны быть обязательно внесены во ФГИС «АРШИН».

• Качество и состояние товара: Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, восстановлении), год выпуска — не ранее 2025 года. Поставка должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке.