ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)
Наименование объекта закупки: Периметр настольный регистрирующий ПНР-03 (или эквивалент)
 Код ОКПД2: 26.60.12.119 (Аппараты электродиагностические прочие)
Код НКМИ: 119940 (Анализатор поля зрения)
	Наименование характеристики
	Требуемое значение (параметры эквивалентности)

	Тип прибора
	[bookmark: _GoBack]Настольный дуговой периметр с ручной регистрацией результатов

	Радиус дуги периметра
	300 мм (или диапазон: не менее 295 мм и не более 305 мм)

	Рабочая зона дуги
	От 0° до ±90° (общий разворот не менее 180°)

	Диапазон поворота дуги вокруг горизонтальной оси
	От 0° до 360°

	Способ предъявления тест-объектов
	С помощью ручки-указки со встроенными светодиодами

	Диаметр тест-объектов (светодиодов)
	3 мм (или диапазон: не менее 2.8 мм и не более 3.2 мм)

	Цвета свечения тест-объектов
	Наличие белого, зеленого, красного цветов

	Питание ручки-указки
	От автономного источника (батареек) с напряжением не более 3 В

	Фиксация результатов
	Наличие регистрирующего устройства (линейки) для переноса точек на бланк

	Регулировка подбородника
	Наличие подставки для подбородка с механической регулировкой по высоте

	Комплектация
	Наличие бланков схем полей зрения (не менее 100 шт.)


Дополнительные и обязательные требования:
• Медицинская регистрация: Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в Росздравнадзоре РФ, иметь действующее Регистрационное удостоверение на медицинское изделие с кодом НКМИ 119940 («Анализатор поля зрения») или эквивалент (в соответствии со сведениями государственного реестра).
• Метрологическая поверка: Оборудование является средством измерений. Поставляемый прибор должен быть внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ), иметь действующее свидетельство о поверке или отметку о первичной поверке в паспорте. Сведения о поверке должны быть обязательно внесены во ФГИС «АРШИН».
• Качество и состояние товара: Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, восстановлении), год выпуска — не ранее 2025 года. Поставка должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке.
