Техническое задание

на поставку Стерилизатора воздушного автоматического ГП-160-«ПЗ» по ТУ 9451-002-07505566-98 или эквивалент

Количество – 1 шт.

ОКПД2: 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие

| Название параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Назначение | Для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий. |
| Подставка на колесах | Наличие |
| Отложенный старт запуска выбранной программы | Наличие |
| Возможность установки бактерицидного фильтра | Наличие |
| Автоматическая регулировка и поддержание температуры | Наличие |
| Цифровой дисплей с отображением режима работы и выбранной программы | Наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы | Наличие |
| Обеспечивает при загруженной стерилизационной камере автоматическое выполнение следующих программ: Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин; Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин; Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин; Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени. | Наличие |
| Технические характеристики: |  |
| Полезный объем камеры, л | 160 |
| Мощность, кВт, не более | 2,7 |
| Масса, кг, не более | 85 ±10% |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм (без подставки) | 818х810х881 (±30) |
| Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | 615х500х590 (±10) |
| Задаваемые температурные режимы, °С | 50-200 |
| Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 |
| Время нагрева до температуры 180°С, мин, не более | 55 |
| Время охлаждения до температуры 75°С, мин, не более | 120 |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более | 205-235 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч, не более | 16 |
| Количество полок, стандартное, шт. | 2 |
| Количество полок, макс., шт. | 4 |
| Минимальный шаг расположения полок составляет, мм | 132 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Наработка на отказ, часов не менее | 2500 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Комплект поставки: |  |
| Стерилизатор | 1 шт. |
| Подставка | 1 шт. |
| Полки | 2 шт. |