Техническое задание на поставку расходных медицинских изделий для нужд клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Значение характериститки | Единица измерения | Количество | НПА в соответствии с законом о ТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски One Touch Select Plus* ОКПД2 21.20.23.110 | Совместимость | C глюкометрами OneTouch Select Plus и OneTouch Select Plus Flex | упаковка | 5 | ГОСТ Р ИСО 15197-2015 (международный ISO 15197:2013). |
|  |  | Объем капли крови, микролитр | Не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Время измерения, секунд | 5 |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, ммоль/л | 1,1 – 33,3 |  |  |  |
|  |  | Тип калибровки | По плазме крови |  |  |  |
|  |  | Исследуемый материал | Свежая цельная капиллярная кровь |  |  |  |
|  |  | Технология забора | Капиллярный тест-индикатор (полоска сама втягивает нужный объем крови при прикосновении к капле) |  |  |  |
|  |  | Кодирование | Не требуется |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 50 |  |  |  |
|  |  | Рабочие условия | Температура воздуха от +5 °C до +45 °C |  |  |  |
|  |  | Состав реагента | - глюкозооксидаза ≥ 0,08 МЕ; - медиатор электронного транспорта феррицианид калия ≥ 22 мкг |  |  |  |
|  |  | Размеры полоски, мм | Ширина: 5,5 ± 0,1 Длина: 27,5 ± 0,1 |  |  |  |
| 2 | Стерильные одноразовые ланцеты OneTouch Delica* ОКПД2 32.50.13.190 | Толщина иглы, мм | 0,32 калибровочный размер 30G (ультратонкая игла снижает болевые ощущения) | упаковка | 3 | ГОСТ ISO 11137-1, ГОСТ 19126-2007, ГОСТ Р 59778-2021 |
|  |  | Длина иглы, мм | 3,5 мм ± 0,25 |  |  |  |
|  |  | Материал иглы | медицинская нержавеющая сталь высокой прочности |  |  |  |
|  |  | Покрытие иглы | Силиконовое (обеспечивает плавное скольжение и мягкое проникновение, исключая разрыв тканей кожи) |  |  |  |
|  |  | Стерилизация | радиационная (однократное применение, повторное использование запрещено для предотвращения инфицирования и затупления иглы) |  |  |  |
| 3 | Салфетка спиртовая ОКПД2 21.20.24.160 | Стерильность | Стерильное изделие одноразового использования | штука | 25000 | ГОСТ Р 50444 по упаковке, ГОСТ ISO 11137-2 по методу стерилизации и быть пропитанными спиртом, соответствующим ГОСТ Р 55878 или ГОСТ 9805 |
|  |  | Материал | Нетканая основа: полотно нетканое гидросплетенное Спанлейс поверхностной плотности не менее 40 г./кв.м |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | Не менее 55 и не более 60 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | Не менее 100 и не более 105 |  |  |  |
|  |  | Пропиточный раствор | Этиловый спирт: раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм не менее 75% |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Салфетка должна быть упакована в индивидуальную упаковку, изготовленную из материала, упаковочного комбинированного на бумажной основе. На индивидуальной упаковке салфетки в обязательном порядке нанесены: информация о пропитывающем составе, торговое наименование спиртового раствора % содержании, его количество в граммах в одной салфетке, а также маркировочный знак стерилизации. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. |  |  |  |
|  |  | Содержание спирта | Не менее 0,80 г. |  |  |  |

* медицинские изделия закупаются к имеющимся у заказчика глюкометрам OneTouch Select Plus

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | В течение 5 рабочих дней с момента отправления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщику. Поставка осуществляется несколькими партиями. |