
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования (Видеогастроскоп Pentax EG-16-k10, зав.№N120397) для нужд КДЦ ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026 году
(код ОКПД2 - 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях)

    Ремонт эндоскопического оборудования включает в себя следующий перечень работ:

	Описание выполняемых работ 
	Единица

измер.
	Количество

	Видеогастроскоп Pentax EG-16-k10 зав.№N120397

	1. Разборка
	Шт.
	1

	2. Замена  барабанов управления
	Шт.
	1

	3.Замена инструментального канала 
	Шт.
	1

	4. Ремонт блока управления
	Шт.
	1

	5. Замена оболочки изгибаемой части                         
	Шт.
	1

	6. Сборка
	Шт.
	1

	7. Герметизация
	Шт.
	1

	8. Тестовый прогон                
	Шт.
	1

	


                                                  Запасные части, подлежащие замене:
	Наименование запасных частей


	Кол-во
	Технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	1. Инструментальный канал (арт. W--88)
	1
	Фторопластовая, химически устойчивая трубка.  диаметр 2,0 мм длинна 1100 мм. с витым дистальным концом.

	2. Барабан управления право/лево (D201-U2160)
	1
	Стальной диск диаметр 16,8 мм., толщина 3,3 мм. с двумя кевларовыми тягами длинна 80 мм. . с металлическими фиксаторами в дистальной части

	3.Барабан управления вверх/вниз (D291-U2165)
	1
	Стальной диск диаметр 16,8 мм., толщина 3,3 мм. с двумя кевларовыми тягами длинна 100 мм. с металлическими фиксаторами в дистальной части

	4.Оболочка вводимой секции (арт. RBS-Y8A)
	1
	Химически стойкая оболочка из фторкаучука наружный диаметр 5,4 мм длинна 120 мм. и является наружной оболочкой изгибаемой части


1. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ:
После выполнения работ по ремонту оборудования Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и запасные части на срок не менее 3 (трех) месяцев и устраняет поломки и неисправности оборудования, связанные с узлами, подвергшимися частичной или полной разборке в процессе выполнения работ по ремонту, за свой счет.
2. Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3. Требования к качеству работ: 

3.1. Ремонт оборудования должен проводиться согласно требованиям, установленным в инструкции по эксплуатации и паспорта по эксплуатации, разработанным заводом-изготовителем.

3.2. Заменяемые запасные части должны быть оригинальными, новыми, рекомендованные заводом-изготовителем и должны быть вскрыты Исполнителем в присутствии и на территории Заказчика.
3.3. Передача оборудования в ремонт Заказчиком осуществляется после предоставления Исполнителем заменяемых запасных частей.
4. Требование к наличию разрешительных документов:
1)
Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) в части технического обслуживания медицинских изделий с видами услуг в соответствии с Перечнем выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации":
- Техническое обслуживание и ремонт следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

гастроэнтерологические медицинские изделия;

Урологические медицинские изделия;

анестезиологические и респираторные медицинские изделия;

5. Требования к предоставляемым документам и квалификации персонала Исполнителя:
а) сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017;

б) наличие квалификационной группы допуска по электробезопасности для осуществления технического обслуживания и ремонта соответствующих видов медицинской техники (группа допуска по электробезопасности не ниже 3 до и выше 1000 V);

в) документальное подтверждение проведенного обучения специалистов, привлекаемых к оказанию услуг по контракту по направлению Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего вида медицинской техники).

г) наличие Аттестата Аккредитации Испытательной Лаборатории ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:
 Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов Услуг.

Средства измерений, используемые при оказании Услуг, должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения".
7. Требования к документации:
 Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ремонта МТ, указанных в перечне МТ, подлежащих ремонту.
8. Место оказания услуг: 

КДЦ ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, 109147, г. Москва, ул. Абельмановская, д. 4.
[image: image1.png]Cizoauna




