Описание объекта закупки (техническое задание)
на поставку оборудования для учебного процесса
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт
	Кафедра/
Подразделение

	1
	Дозатор 

«Экохим ОФ-1-1000»  или эквивалент
	ОКПД2: 32.50.13.190
КТРУ: отсутствует
Регистрационное удостоверение изделия медицинского назначения №ФСР2007/00097.
Характеристики: 
Предназначен для лабораторий различного профиля и медицинских учреждений, для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов.
Одноканальный дозатор фиксированного объема: соответствие;
Автоклавируемость: частичная;
Объем дозирования: 1000 мкл;
Наконечник: 1000 мкл;
Точность: ±1%;
Воспроизводимость: 1%
Обоснование: 
Дозатор необходим для точного и безопасного дозирования жидкостей при проведении практических работ по биохимии. Тема: «Роль белков», «Нарушение обмена углеводов». «Нарушение обмена липидов», «Обмен нуклеопротеидов».
	9
	К. клинической лабораторной диагностики

	2
	Зажим типа "бульдог"
	ОКПД2: 32.50.13.190
КТРУ: 32.50.13.190-00007073
НКМИ: 147540
Характеристики в соответствии с КТРУ: отсутствуют
Дополнительные характеристики: 
Инструмент многократного применения, с ручками и зубчатыми захватами, предназначенный для использования при сосудистых операциях;
Материал: сплав термообработанного титана твердостью не менее 49HRC по шкале Роквелла;
Длина инструмента – не менее 58 мм и не более 65 мм;
Длина рабочей части инструмента – не менее 16 мм;
Рабочая часть прямая, с атравматической насечкой.
Обоснование применения дополнительных характеристик:
Дополнительные характеристики обоснованы требованиями сосудистой хирургии: они обеспечивают атравматичность и надёжность захвата сосудов, долговечность инструмента и удобство манипуляций.
	1
	К. оперативной хирургии с топографической анатомией

	3
	Негатоскоп медицинский
	ОКПД2: 26.70.17.140 
КТРУ: 26.70.17.140-00000002
Характеристики в соответствии с КТРУ:
Максимальное количество одновременно просматриваемых кадров — 2 кадра; 
Вариант исполнения – Настольный; 
Источник света - Технология LED (светодиоды); 
Регулируемый диапазон изменения яркости экрана – Нет.
	1
	К. фтизиатрии

	4
	Динамометр ручной, с электропитанием
	ОКПД2: 26.60.12.122
КТРУ: 26.60.12.122-00000065
Характеристики по КТРУ:
Диапазон измерений, даН: ≤ 120;
Дополнительные характеристики: 
Предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека.
Наименьший предел измерения - 2 даН.
Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd) - 0,5 даН.
Предел допускаемой погрешности - 2,5% от наибольшего предела измерения.
Время автоматического отключения питания при не использовании - не более 3 мин.
Время фиксирования величины силы на табло индикации при измерении – не менее 5 сек.
Количество разрядов индикации значения силы: 4/4/5.
Размер - не более 135 х 70 х 30 мм.
Масса – не более 0,25 кг.
Обоснование применения дополнительных характеристик: 
Дополнительные характеристики динамометра обоснованы требованиями к: точности (погрешность измерения, дискретность); эргономике (габариты, масса); энергоэффективности (автоотключение); воспроизводимости измерений (фиксация показаний).
	2
	К. общей гигиены

	5
	Аппарат Ротта (осветитель таблиц для исследования остроты зрения)
	ОКПД2: 26.60.12.119
Предназначен для проверки остроты зрения и подбора очков или линз.
Конструкция прибора:
• Три светоотражающих зеркала; 
• Центральное положение рефлектора; 
• На основной стенке корпуса укрепляются таблицы испытательных знаков – тестов Головина - Сивцева. Они состоят из двух половин одна из которых содержит ряды строк с печатными буквами русского алфавита, а другая— с кольцами Ландольта. Против каждого ряда в таблицах отмечена острота зрения (0,1; 0,2, 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8, 0,9; 1,0; 1,5 и 2,0), соответствующая расстоянию от исследуемого в 5 м. 
• Для определения остроты зрения у детей применяют таблицы с тестами в виде картинок, размеры которых соответствуют определенной остроте зрения. 
Источник света: люминесцентная светодиодная лампа.; 
Освещенность в центре таблицы не менее 1000 ЛК; 
Габаритные размеры: не более 660 х 530 х 110 мм; 
Масса: не более 7.5 кг; 
Комплектность аппарата: 
• Корпус с тремя зеркалами - 1 шт.
• Рефлектор с установленной лампой со шнуром длиной не менее 1 м штепселем - 1 шт.
• Таблицы Головина Сивцева (Кольца Ландольта) - 1 шт.
• Таблица  Головина-Сивцева (буквы) - 1 шт.
• таблица Ш-типа - 1 шт.
• таблица Орлова-Сивцева (детская) - 1 шт.
• таблица для проверки остроты зрения вблизи - 1 шт.
	1
	К. медицинской профилактики



Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
[bookmark: _GoBack]
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 (склад ВГМУ), одномоментно, в полном объеме, с разгрузкой и подъемом (спуском) на соответствующий этаж за счет Поставщика.

Стоимость товара должна включать расходы на доставку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, расходы на упаковку, сборку, расходы на уплату обязательных платежей и сборов.

Регистрационное удостоверение на мед. изделие: Наличие (в составе заявки участника закупки и при поставке).

