Описание объекта закупки

| № п/п | КТРУ | Наименование продукции | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.000-00120 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия |  | баллонорасширяемые |
|  |  |  | Тип ячейки |  | открытая |
|  |  |  | МРТ совместимость |  | да |
|  |  |  | Система доставки | см | ≥ 70 и ≤ 90 |
|  |  |  | Номинальный диаметр стента | мм | ≥ 7 и ≤ 7.5 |
|  |  |  | Общая длина стента | мм | ≥ 10 и ≤ 20 |
|  |  |  | Система доставки |  | да |
|  |  |  | Рентгеноконтрастные маркеры |  | наличие |
|  |  |  | Номинальное давление баллона,. | атм | ≥ 10 и ≤ 11 |
|  |  |  | Давление разрыва | атм | ≥ 12 и ≤ 14 |
|  |  |  | Совместимость с интродьюсером, | F | 6 |
|  |  |  | Совместимость с проводниками | дюйм | 0,035 |
| 2 | 32.50.22.190-02504 | Стент для сонной артерии металлический непокрытый | Конструкция |  | Прямая |
|  |  |  | Номинальный диаметр стента | мм | ≥ 7.1 и ≤ 8 |
|  |  |  | Общая длина стента | мм | ≥ 20 и ≤ 25 |
|  |  |  | Тип раскрытия |  | Саморасширяемый |
|  |  |  | Защита от протрузии атеросклеротических масс |  | Наличие |
|  |  |  | Система доставки быстрой смены |  | Наличие |
|  |  |  | Длина системы доставки | см | ≤ 143 |
|  |  |  | Совместимость с интродьюсером | F | ≤ 8 |

Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

- Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;

- Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие;

- Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (номер и дату).