Приложение № 2 к Извещению
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
                 1. Объект закупки и начальная (максимальная) цена контракта: 

	Объект закупки
	Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации под размещения оборудования: комплекса рентгенодиагностического STEPHANIX, в помещениях отделения ЦЛД, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А., для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году
	580 000,00


ОКПД 2: 71.12 
2. Источник финансирования: федеральный бюджет, внебюджетные источники финансирования.
3. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость сбор и получение иной дополнительной информации и документации, необходимой для изготовления рабочего проекта,  расходы на оплату труда специалистов, оплату страхования, организацию безопасных условий труда при оказании услуг, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, стоимость оформления результатов закупки, согласования, экспертизы (при необходимости), а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта, без исключений.
4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты: безналичная.  
4.2. Сроки и порядок оплаты: Заказчик, на основании составленного Исполнителем и подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.3.  Сведения о валюте: российский рубль.       

5. Место и сроки (периоды) выполнения работ:

Место оказания услуг: осуществляется на месте нахождения Исполнителя (далее – «Объект исполнителя») или на территории Заказчика (далее - «Объект заказчика») выездной бригадой в случае необходимости по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А. 
Начало выполнения Работ: с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения Работ: «30» сентября 2026 года (включительно).

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации под размещения оборудования: «комплекс рентгенодиагностический STEPHANIX», в помещениях отделения ЦЛД, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А.

	1.
	Основание и основные исходные данные для проектирования
	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	МТЗ (Медико-техническое задание на выполнение работ по проектированию размещения оборудования: комплекс рентгенодиагностический STEPHANIX (Далее – Оборудование).

ПТП от производителей оборудования, полученные из открытых источников (Интернет, опыт лечебного учреждения и т.п.).

Поэтажные планы ПИБ.

ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	3.
	Вид строительства/стадия проектирования
	3.1
	Капитальный ремонт/Рабочий проект

	4.
	Особые условия проектирования/строительства 
	4.1

4.2


	Проектирование вести при наличии свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (наличие сведений в Реестре).
Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), выданную Исполнителю и/или сведения о конкретной действующей лицензии в виде выписки из реестра лицензий, предоставляемые в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».



	5.
	Стадийность проектирования
	5.1
	Проектно-сметная документация в детализации: «Рабочая документация».



	6.
	Назначение и основные показатели объекта
	6.1

6.2
	- Основные технико-экономические показатели (в границах проектирования):

- Назначение здания: нежилое. 

- Высота помещений: ~ 3,6-3,8 м;

- Общая площадь помещений: ~ 40,8 м2

- Строительный объём помещений: ~ 150,96 м3

Технико-экономические показатели уточняются при проектировании в соответствии с действующими нормативными документами.

	7.
	Требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания
	7.1

7.2

7.3

7.4

7.5


	До начала проектирования провести обмерные работы. Проектные решения принимать с действующими нормативно-техническими документами и правилами (в том числе нормативами по пожарным требованиям).

Примечание: при отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Объемно-планировочные решения и/или изменения объемно-планировочных решений согласовать с Заказчиком до начала проектирования разделов ИОС.

Состав, площади общих и специальных помещений предусмотреть с учетом параметров, соответствующих требованиям законодательства и технического регламента по установке оборудования подобного вида.

В проекте ремонта предусмотреть, с учетом действующих норм для учреждений здравоохранения:

· Рациональное зонирование помещений, обеспечивающее поточность технологического процесса.

· Высоту в помещениях предусмотреть в соответствии с параметрами оборудования, требованиями фирмы-изготовителя и действующим нормативам.

· При проектировании отделки помещений технической комнаты не применять навесные панели и пустотелые перегородки. 

· Предусмотреть замену дверных блоков на противопожарные двери (при необходимости) в зависимости от класса пожарной безопасности помещений.

· Предусмотреть замену напольных покрытий, отделку стен и потолков в соответствии с санитарными требованиями по классу чистоты и классу пожарной безопасности помещений по рекомендациям Заказчика. 

· Применение искусственных материалов возможно при наличии на них заключения об электробезопасности.

· Стены и потолки процедурной и комнаты управления предусмотреть гладкими, легко очищаемыми, допускающими влажную уборку.
· Отделочные материалы должны иметь необходимые эпидемиологическое заключение, сертификаты противопожарной и электробезопасности. 

· Применять строительные материалы, прошедшие обязательную сертификацию (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).

· При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественного производства.

· Ведомость строительных и отделочных материалов согласовать с Заказчиком отдельным документом, в том числе использование импортных материалов.

	8.
	Требования к технологическим решениям и оборудованию
	8.1

8.2

8.3


	Технологические решения принять в соответствии Техническими требованиями на размещение оборудования подобного вида и назначения, а также в соответствии с действующими нормами.

Технологические и объемно-планировочные решения в полном объеме согласовать с Заказчиком до начала разработки разделов ИОС.

Состав вспомогательного оборудования согласовать с Заказчиком.

	9.
	Основные требования к конструктивным решениям к материалам несущих и ограждающих конструкций
	9.1

9.2

9.3

9.5


	Проектные решения принимать в соответствии действующими нормативами.

Несущая способность конструкций должна учитывать нагрузку от веса вентиляционного оборудования, оборудования (Системы рентгеновской ангиографической стационарной, цифровой), веса возводимых конструкций (стеновых конструкций, перегородок и т.д.), отделки стен, потолков, встроенного медицинского и инженерного оборудования. 

При необходимости выполнить проектные работы в соответствующих разделах КЖ, КМ, АС по усилению конструкций (стен, перекрытий). Проектные решения согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть при необходимости мероприятия по доставке и монтажу оборудования.

	9.
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию
	9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7


	Проектные решения по размещению инженерного оборудования принимать по результатам обследования внутренних сетей и требованиями СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Проектом предусмотреть ремонт и замену отдельных элементов инженерного оборудования и инженерных сетей в пределах существующих (планируемых) мощностей.

Инженерные сети подключать к существующим вводам и магистралям. 

Предусмотреть интеграцию проектируемых сетей в существующие общебольничные инженерные сети.

Выполнить расчет нагрузок на инженерное обеспечение объекта.

При проектировании ремонта систем вентиляции и кондиционирования:

- Предусмотреть замену отдельных элементов автономной приточно-вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением, с возможностью подогрева и кондиционирования воздуха.

- Кратность воздухообмена должна быть определена по расчетам обеспечения заданной нормативной чистоты, температуры и относительной влажности воздуха.

- Предусмотреть теплоноситель для системы вентиляции, с возможностью автоматического регулирования. Системы отопления и приточно-вытяжной вентиляции должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и микробиологической чистоты воздушной среды помещений и соответствовать требованиям по температурному режиму оборудования. 

- Обеспечить нормативные требования к уровню шума и вибрации. Проектные решения принимать на основании проведенных акустических расчетов.

- Выполнить необходимые расчеты для получения необходимого положительного заключения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

- Предусмотреть возможность дистанционного управления параметрами микроклимата.

- Предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенного для этих целей в установленном порядке, согласно температурным расчетам и МТЗ. 

При проектировании ремонта системы электроснабжения и электроосвещения учесть:

- замену, при необходимости, ЩС;

- решение по замене питающей кабельной линии;

- бесперебойное комплексное электроснабжение с автономным источником бесперебойного электропитания;

- раздельные электрические сети: установки аппарата, осветительная, вентиляционная, розеточная;

- проектируемая электросеть должна выполнять условия фирмы изготовителя оборудования, учитывать электробезопасность;

-  проводку электросети выполнить скрытно под отделкой в ПВХ кабель - каналах, устойчивых к УФ - излучению и действию дезинфекторов;

- при устройстве заземления учесть требования фирмы-изготовителя к электрооборудованию и «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» (ред. от 20.06.2003);

- общее и местное искусственное освещение выполнить энергосберегающими устройствами, потолочные светильники со сплошными рассеивателями, в соответствии с нормативными требованиями по рекомендации Заказчика;

- предусмотреть замену розеток и выключателей (допускается только использование розеток с заземляющим контактом);

- предусмотреть мероприятия по защите от грызунов;

- схему подключения электрооборудования к электросетям разработать после согласования с Заказчиком схемы расстановки оборудования;

- выполнить расчет электронагрузок.

При проектировании ремонта системы водоснабжения и канализации учесть:

- Предусмотреть подводку трубопроводов водоснабжения и водоотведения с учетом предназначения помещений и размещения сантехнических приборов (при необходимости замену отдельных элементов стояков). 

При проектировании ремонта системы отопления учесть:

- При необходимости предусмотреть замену отдельных элементов трубопроводов и приборов отопления в зависимости от класса чистоты помещений и подключение их к общей отопительной системе здания. 

- Температуру воздуха в помещениях рассчитать согласно нормативам. 

- Нагревательные приборы должны быть размещены у наружных стен и иметь гладкую поверхность, допускающую легкую очистку и устойчивую к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. 

- Предусмотреть устройство закрытых изоляционных щитов для батарей отопления, обеспечивающих свободную конвекцию воздуха и удобство влажной уборки.

Точки подводки согласовать с Заказчиком.

Инженерное оборудование предусмотреть отечественного производства.  При необходимости применения импортного оборудования, согласовать его с Заказчиком отдельным документом.

	9.
	Требования к оснащению телекоммуникационными системами
	9.1

9.2


	Предусмотреть ремонт отдельных элементов слаботочных сетей (радиофикация, телефонизация, компьютерная сеть, АПС, СОУЭ). 

При необходимости (по согласованию с Заказчиком) оснастить помещения визуальной, звуковой и тактильной информацией для МГН, обратив особое внимание на системы средств информации и сигнализации об опасности (должны быть комплексными и иметь полную информацию о возможных путях эвакуации в доступном для инвалидов формате).

	10.
	Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации
	10.1
	Предусмотреть ремонт отдельных элементов автоматизированных систем отопления, вентиляции, пожарно-охранной сигнализации, оповещения людей о пожаре в соответствии с действующими нормативными документами.

	11.
	Требования к проекту организации строительства
	11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10
	Разработать проект организации капитального ремонта (ПОКР).

В ПОКР указать сроки строительно-монтажных работ, схему движения транспорта и пешеходов, определить потребность в машино-механизмах и человеческих ресурсах во время производства работ и другие нормативные требования.

Предусмотренную этапность выполнения работ согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть производство ремонтных работ без прерывания функциональной деятельности лечебного учреждения.

При отсутствии возможности подключения к существующим инженерным сетям на период выполнения строительно-монтажных работ предусмотреть возможность применения альтернативных источников (затраты учесть в сметной документации).

Предусмотреть все необходимые мероприятия по доставке и монтажу оборудования:

- при необходимости временный подъезд к зданию и площадку для временного хранения аппарата с учетом технических условий по хранению оборудования.

- все необходимое для транспортировки и подъема оборудования (маршрут, такелаж, подъемные устройства) с учетом его веса и габаритов к помещению для монтажа.

- путь транспортировки системы согласовать с поставщиком оборудования.

Предусмотреть раздел по обращению со строительными отходами в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об отходах производства и потребления» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.08.2024) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В разделе предусмотреть:

- перечень строительных отходов, образующихся на объекте;

- характеристику мест временного хранения строительных отходов на объекте;

- удаление строительных отходов с территории и объекта;

- расчет количества образования отходов;

- расчет класса опасности отходов;

-мероприятия, направленные на снижение количества образующихся отходов и их влияния на состояние окружающей среды.

Предусмотреть в разделе информацию о стесненных условиях проведения строительно- монтажных работ и о необходимости учета в смете затрат на непредвиденные расходы.

Предоставить ведомости объемов работ.

	12.
	Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства
	12.1


	Представить ведомость демонтажных работ, перечень отходов, образующихся в результате демонтажа, во всех разделах и сводную (общую) таблицу в разделе ПОКР. 

	13.
	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	13.1


	Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибраций на период выполнения ремонта и эксплуатации.

	14.
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	14.1

14.2
	Все решения, принятые в проекте, должны соответствовать нормам, сводам правил (по проектированию и строительству), техническим регламентам и государственным стандартам в области пожарной безопасности.

Планировки помещений, используемые отделочные материалы должны соответствовать пожарным требованиям и иметь действующие сертификаты соответствия.

	15.
	Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен
	15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11
	Определение стоимости ремонта помещений выполнить в соответствии с требованиями: «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (с изменениями от 30.01.2026 № 42/пр).

 Стоимость ремонта определяется ресурсно-индексным методом - применять методики, установленные приказами Минстроя №904/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование» и №916/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов», а также соответствующие инструкции по их применению, с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов, индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС), для соответствующих видов объектов капитального строительства. 

Локальные сметные расчеты должны быть выполнены на основе федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ) с учетом всех действующих изменений к ней., введенной в действие с 25.02.2023г. приказом Минстроя России от 27.12.2022 г. №1133/пр  и размещенной в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства.

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций в локальных сметных расчетах определять в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 01.01. 2022г., индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам, их сметная стоимость формируется на основании расчета в соответствии с пунктами 90 – 92,  в соответствии с Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр. (с изменениями от 30.01.2026 № 42/пр).

Стоимость оборудования в  ЛСР определять в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 01.01. 2022г., индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным видам оборудования, их сметная стоимость формируется на основании расчета в соответствии с пунктами  112 – 115,  в соответствии с Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр. (с изменениями от 30.01.2026 № 42/пр).

Для учета в Локальных сметных расчетах усложняющих факторов и условий производства работ (указанных в технических требованиях Заказчика) использовать коэффициенты к сметным нормам, указанные в Приложении 10 к Методике определения сметной стоимости от 4 августа 2020 года № 421/пр. (с изменениями от 30.01.2026 № 42/пр). 

При необходимости проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, учесть применение коэффициентов согласно п.58-61 Методики определения сметной стоимости от 4 августа 2020 года № 421/пр. (с изменениями от 30.01.2026 № 42/пр).

Стоимость по утилизации строительного мусора определять отдельным Локальным сметным расчетом, на  основании конъюнктурного анализа фактической (текущей) цены по коммерческим предложениям утилизирующих компаний. 

Лимитированные и прочие затраты включать в ССРСС в соответствии с Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр. (с изменениями от 30.01.2026 № 42/пр). В составе сводного расчета не включать следующие лимитированные затраты:

затраты на строительство временных зданий и сооружений, т.к. хозяйственно-бытовые помещения для рабочих предусматриваются в помещениях университета;

затраты при производстве работ в зимнее время, т.к. на время проведения работ не планируется отключение центрального отопления;

затраты на проведение строительного контроля, т.к. в штате университета существует отдел Капитального ремонта.

В ССРСС учесть затраты на размещение отходов на полигонах и негативное воздействие на окружающую среду, оплата платежей производится за счет средств на непредвиденные работы.

В ССРСС учесть затраты на проведение пуско-наладочных работ вентиляционного оборудования и слаботочных систем, а так же затраты на утилизацию строительного мусора.

Выделить в отдельную смету монтируемое и немонтируемое оборудование.



	16.
	Требования к энергоэффективности объекта
	16.1
	Принимать обоснованные и оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами.

	17.
	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами
	17.1
	Разработать в разделе ПОКР.

	18.
	Требования к составу и содержанию документации
	18.1

18.2

18.3


	Проект должен быть выполнен в составе:

- обмерные чертежи,

- пояснительная записка (с мероприятиями по энергоэффективности, с перечнем конкретных мероприятий по обеспечению доступа МГН и обоснованием принятых технических решений),

- архитектурно-строительные решения,

- конструкции железобетонные (при необходимости),

- конструкции металлические (при необходимости),

- системы электроснабжения и электроосвещения,

- системы водоснабжения и канализации,

- системы отопления, вентиляции и кондиционирования,

- сети связи,

- технологические решения,

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,

- проект организации ремонта (включая мероприятия по обращению со строительными отходами),

- сметную документация с приложением мониторинга цен с коммерческими предложениями, согласованными Заказчиком.

- иные разделы по требованиям инспектирующих инстанций (при необходимости).

Все проектные решения принимать на основании необходимых расчетов.
Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования с учетом «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр) (ред. от 28.12.2023).

ГОСТ Р 21.101-2026, ГОСТ 21.501-2018, предметом проектирования, действующими нормативными документами в области проектирования.

	19.
	Требования к порядку предоставления документации
	19.1

19.2

19.3


	До направления проекта на согласование в инспектирующие инстанции проектные решения согласовать с Заказчиком.

Документация подается в сброшюрованном и прошитом виде с указанием количества прошитых и пронумерованных страниц на подписанной правообладателем (его представителем) наклейке, скрепляющей концы прошивочной нити, на оборотной стороне последнего листа. Материалы должны содержать титульный лист с названием объекта, указанием правообладателя и всех авторов проекта.

Документация подаётся в электронном виде и 2* - Количество томов ПСД указано без учета количества экземпляров, необходимых для предоставления в инспектирующие инстанции.

Текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в программном комплексе, совместимом с программой «Гранд-Смета», графическая часть – в формате *.dwg, фотофиксация - в формате *.jpeq.

	20.
	Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и государственной экспертизы
	20.1

20.2

20.3


	Рабочую документацию согласовать в установленном действующим законодательством порядке. 

До направления проекта на согласование в инспектирующие инстанции проектные решения согласовать с Заказчиком.

К проектной документации требуется получить согласование (рекомендации) инспектирующих инстанций:

- экспертное заключение отдела радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге».

	21.
	Требования о необходимости проведения авторского надзора
	21.1
	Отсутствует


