Техническое задание: система дистанционного мониторинга

1. Общее описание

Система дистанционного мониторинга предназначена для постоянного мониторинга основных показателей здоровья пациентов:

- частоты сердечных сокращений,

- насыщения крови кислородом,

- артериального давления.

Основные сценарии работы системы:

- Мониторинг пациентов в отделении стационара,

- Мониторинг пациентов без госпитализации.

2. Состав системы

2.1. Умные часы:

Назначение:

Подключаются к управляющему планшету (при нахождении в стационаре) или Android-смартфону пациента (без госпитализации). По команде с планшета или смартфона проводят измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

Технические характеристики:

- Чипсет: Realtek 8762DT или 8763EWE

- Операционная система: FreeRTOS

- Датчики:

  - акселерометр,

  - датчик освещённости,

  - датчик сердечного ритма,

  - датчик уровня кислорода в крови,

  - датчик артериального давления

- Тип аккумулятора: Li-Pol

- Время работы в активном режиме без подзарядки: не менее 75 часов

- Время работы в режиме ожидания без подзарядки не менее 225 часов

- Время зарядки: не более 3 часов

2.2. Управляющий планшет

Назначение:

Используется для управления умными часами. К планшету может быть подключено одновременно до 10 часов.

На планшете должно использоваться специально разработанное программное обеспечение со следующими возможностями:

- Сканирование Bluetooth-устройств, отбор и отображение доступных для подключения умных часов, установка соединения, добавление часов в список подключенных (до 10 устройств),

- Поддержка режима BLE,

- Регулярное (1 раз в 10 минут) опрашивание всех подключенных часов, сбор данных:

  - Показатели здоровья (артериальное давление, частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом),

  - Данные о заряде батареи,

  - Данные о доступности часов (онлайн/оффлайн),

  - Данные о снятии часов с руки,

  - MAC-адрес часов,

- Отправка собранных данных на сервер системы мониторинга.

Технические характеристики:

- ОС: Android 14,

- Диагональ экрана: 7 дюймов или больше,

- Количество ядер процессора: 8 или больше,

- Частота процессора: 1.6 ГГц или выше,

- Оперативная память: 4 ГБ или больше,

- Внутреннее хранилище: 32 ГБ или больше,

- Связь: Wi-Fi (802.11n), Bluetooth / BLE

- Год релиза: 2025 или более поздний