Наименование и характеристики арендуемого медицинского оборудования

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики, единица измерения, указанные в извещении, | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Морозильная камера VT78, Дания | Описание | Компактный низкотемпературный морозильник с цифровым дисплеем, электронным контроллером Dixell XR30CX и замком. Модель предназначена для испытаний, научных исследований и длительного хранения таких веществ, как антитела и клеточные культуры, различные медицинские препараты. Один компрессор. Низкий уровень энергопотребления. Низкий уровень шума (менее 55 ДБ). Микропроцессорное регулирование температуры и текстовый цифровой дисплей. Компактный дизайн. Различные сигнальные и защитные устройства для сохранения ценных образцов. Удобная конструкция внутренней камеры. Встроенный замок. |  | ШТ | 2 |
|  | Характеристики по КТРУ: |  |  |  |  |
|  | Тип управления | электронное | Для удобства работы персонала |  |  |
|  | Температурный режим, С | одна зона до -80°C | Для обеспечения требуемых функциональных характеристик |  |  |
|  | Цвет: | белый |  |  |  |
|  | Наличие замка: | да |  |  |  |
|  | Автоматическое оттаивание: | нет |  |  |  |
|  | Количество корзин в комплекте: | 1 |  |  |  |
|  | Сигнал повышения температуры: | да |  |  |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |
|  | Температурный режим | -60…- 80°C | Для обеспечения требуемых функциональных характеристик |  |  |
|  | Оттайка | ручная |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды | +16..+32 °C |  |  |  |
|  | Хладагент | Nature R |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 220 В, 50 Гц | Энергосбережение |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 350 Вт | Энергосбережение |  |  |
|  | Энергопотребление в сутки | 5,1 кВт | Энергосбережение |  |  |
|  | Компрессор (модель) | Embraco |  |  |  |
|  | Конденсатор | ламелевый блок с вентилятором | Максимальная площадь теплообмена, повышенная теплоотдача, энергоэффективность |  |  |
|  | Объем (полезный) | 74 л (71 л) |  |  |  |
|  | Крышка | металлическая (глухая) |  |  |  |
|  | Контроллер | электронный Dixell XR30CX | Обеспечивает безопасную работу |  |  |
|  | Вмещается корзин | 1 шт |  |  |  |
|  | Толщина стенки корпуса | 80 мм |  |  |  |
|  | Наличие замка | есть | Для удобства работы персонала и обеспечивает безопасную работу |  |  |
|  | Наличие подсветки | есть | Для удобства работы персонала |  |  |
|  | Изоляция | циклопентан | Обеспечивает безопасную работу |  |  |
|  | Уровень шума | 55 дБ |  |  |  |
|  | Размеры (ДхШхВ) | 645х555х870 мм | Портативность морозильной камеры |  |  |
|  | Внутренние размеры (ДхШхВ) | 390х390х482 мм | Портативность морозильной камеры |  |  |
|  | Масса (без упк./в упк.) | 53 /57 кг | Портативность морозильной камеры |  |  |
| Лабораторная рефрижераторная центрифуга Biosan LMC-4200R с ротором R-12 (или R-12/10) Латвия | Описание | Центрифуга с охлаждением Biosan LMC-4200R представляет собой высокотехнологичное лабораторное оборудование, разработанное специально для работы с термочувствительными биологическими образцами. Уникальная система охлаждения устройства поддерживает стабильную температуру в рабочей камере («холодовая полка»), что соответствует золотому стандарту в клеточной биологии и энзимологии, обеспечивая воспроизводимость результатов на этапе пробоподготовки. Прибор демонстрирует высокую эффективность охлаждения — подготовка к работе занимает не более 10 минут, при этом точность поддержания заданной температуры сохраняется на протяжении всего цикла центрифугирования. LMC-4200R предназначена для работы с широким спектром лабораторной посуды, включая микропланшеты, иммунопланшеты, пробирки объемом от 2 до 50 мл и гелевые карты. Устройство оснащено удобной системой управления с цифровым дисплеем, отображающим как установленные, так и текущие параметры работы (скорость, температура и время), а также автоматически преобразующим обороты в минуту в относительную центробежную силу (RCF). Особое внимание уделено безопасности оператора: металлический защитный кожух, автоматическая блокировка крышки во время работы, система аварийного отключения при дисбалансе ротора с индикацией «IMBALANCE» обеспечивают надежную защиту. Центрифуга предлагает гибкие настройки параметров работы, включая выбор скорости разгона (Slow, Normal, Fast), регулировку интенсивности торможения (от полного отключения до Fast) и возможность работы с различными типами роторов. Низкий уровень шума делает эксплуатацию устройства комфортной в лабораторных условиях. |  | ШТ | 4 |
|  | Характеристики по КТРУ: |  |  |  |  |
|  | Диапазон регуляции температуры, °C | -10 ... +25°C | Для обеспечения требуемых функциональных характеристик |  |  |
|  | Диапазон поддерживаемой температуры, °C | 25 ниже комн. ... +25 |  |  |  |
|  | Диапазон регулируемой скорости для пробирок, оборотов в минуту | 100 - 4 200 (3 160 × g) |  |  |  |
|  | Диапазон регулируемой скорости для планшетов, оборотов в минуту | 100 - 2 000 (560 × g) |  |  |  |
|  | Шаг установки температуры, °C | 1 |  |  |  |
|  | Шаг установки, оборотов в минуту | 100 |  |  |  |
|  | Диагностика дисбаланса ротора (автоматическая остановка, «IMBALANCE» предупреждение) | + | Обеспечивает безопасную работу |  |  |
|  | Звуковой сигнал таймера | + | Для удобства работы персонала |  |  |
|  | Дисплей | ЖК, 2 × 16 знаков | Для удобства работы персонала |  |  |
|  | Цифровая установка времени, минут (шаг 1 минута) | 1-90 | Для удобства работы персонала |  |  |
|  | Диаметр рабочей камеры, миллиметров | 360 | Портативность центрифуги |  |  |
|  | Размеры (ДхШхВ) | 635 x 580 x 335 | Портативность центрифуги |  |  |
|  | Масса | 56 | Портативность центрифуги |  |  |
|  | Питание, В/Гц | 230/50 |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность (230В / 120В), Вт (А) | 990 (4,3) / - | Энергосбережение |  |  |
|  | #### Аксессуары и принадлежности |  |  |  |  |
|  | Ротор R-12/10 | Тип ротора: горизонтальный (Swing-out). Вместимость: 10 пробирок объемом 10–15 мл каждая. Тип пробирок: пластиковые одноразовые с круглым дном (включая вакутайнеры). Размер стаканов (адаптеров): внутренний диаметр 16 мм, глубина 90 мм (адаптеры BN-16/90T). Максимальная скорость с данным ротором: 4200 об/мин. Максимальный радиус центрифугирования: 160 мм. | Конструкция гарантирует, что осадок формируется ровным плотным слоем строго на дне пробирки, а не размазывается по стенкам, что критически важно для супернатанта. Скорость является оптимальной для низкоскоростного разделения клеточных культур, крови, осаждения белков или ДНК-осаждения, не вызывая механического разрушения (лизиса) хрупких биологических клеток. |  |  |