Наименование и характеристики арендуемого медицинского оборудования 
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, единица измерения, указанные в извещении,
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге      
	Единица измерения
	Количество

	Морозильная камера VT78,
Дания
	Описание
	Компактный низкотемпературный морозильник с цифровым дисплеем, электронным контроллером Dixell XR30CX и замком. Модель предназначена для испытаний, научных исследований и длительного хранения таких веществ, как антитела и клеточные культуры, различные медицинские препараты. Один компрессор. Низкий уровень энергопотребления. Низкий уровень шума (менее 55 ДБ). Микропроцессорное регулирование температуры и текстовый цифровой дисплей. Компактный дизайн. Различные сигнальные и защитные устройства для сохранения ценных образцов. Удобная конструкция внутренней камеры. Встроенный замок.
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	Характеристики по КТРУ:
	 
	
	
	

	 
	 Тип управления
	электронное
	Для удобства работы персонала
	
	

	 
	Температурный режим, С
	одна зона до -80°C
	Для обеспечения требуемых функциональных характеристик
	
	

	 
	Цвет:
	белый
	
	
	

	
	Наличие замка:
	да
	
	
	

	
	Автоматическое оттаивание:
	нет
	
	
	

	
	Количество корзин в комплекте:
	1
	
	
	

	 
	Сигнал повышения температуры:
	да
	
	
	

	 
	Дополнительные характеристики:
	
	
	
	

	 
	Температурный режим
	-60…- 80°C
	Для обеспечения требуемых функциональных характеристик
	
	

	 
	Оттайка
	ручная
	
	
	

	
	Температура окружающей среды
	+16..+32 °C
	
	
	

	
	Хладагент 
	Nature R
	
	
	

	
	Номинальное напряжение
	220 В, 50 Гц
	Энергосбережение
	
	

	 
	Потребляемая мощность
	350 Вт
	Энергосбережение
	
	

	
	Энергопотребление в сутки
	5,1 кВт
	Энергосбережение
	
	

	
	Компрессор (модель) 
	Embraco
	
	
	

	
	Конденсатор 
	ламелевый блок с вентилятором
	Максимальная площадь теплообмена, повышенная теплоотдача, энергоэффективность
	
	

	
	Объем (полезный) 
	74 л (71 л)
	
	
	

	
	Крышка
	металлическая (глухая)
	
	
	

	
	Контроллер
	электронный Dixell XR30CX
	Обеспечивает безопасную работу
	
	

	
	Вмещается корзин
	1 шт
	
	
	

	
	Толщина стенки корпуса
	80 мм
	
	
	

	
	Наличие замка
	есть
	Для удобства работы персонала и обеспечивает безопасную работу
	
	

	 
	Наличие подсветки
	есть
	Для удобства работы персонала
	
	

	 
	Изоляция 
	циклопентан
	Обеспечивает безопасную работу
	
	

	
	Уровень шума
	55 дБ
	
	
	

	
	Размеры (ДхШхВ)
	645х555х870 мм
	Портативность морозильной камеры
	
	

	
	Внутренние размеры (ДхШхВ)
	390х390х482 мм
	Портативность морозильной камеры
	
	

	 
	Масса (без упк./в упк.) 
	53 /57 кг
	Портативность морозильной камеры
	
	

	
	
	
	
	
	

	Лабораторная рефрижераторная центрифуга Biosan LMC-4200R с ротором R-12 (или R-12/10) Латвия
	Описание
	Центрифуга с охлаждением Biosan LMC-4200R представляет собой высокотехнологичное лабораторное оборудование, разработанное специально для работы с термочувствительными биологическими образцами. Уникальная система охлаждения устройства поддерживает стабильную температуру в рабочей камере («холодовая полка»), что соответствует золотому стандарту в клеточной биологии и энзимологии, обеспечивая воспроизводимость результатов на этапе пробоподготовки.

Прибор демонстрирует высокую эффективность охлаждения — подготовка к работе занимает не более 10 минут, при этом точность поддержания заданной температуры сохраняется на протяжении всего цикла центрифугирования. LMC-4200R предназначена для работы с широким спектром лабораторной посуды, включая микропланшеты, иммунопланшеты, пробирки объемом от 2 до 50 мл и гелевые карты.

Устройство оснащено удобной системой управления с цифровым дисплеем, отображающим как установленные, так и текущие параметры работы (скорость, температура и время), а также автоматически преобразующим обороты в минуту в относительную центробежную силу (RCF). Особое внимание уделено безопасности оператора: металлический защитный кожух, автоматическая блокировка крышки во время работы, система аварийного отключения при дисбалансе ротора с индикацией «IMBALANCE» обеспечивают надежную защиту.

Центрифуга предлагает гибкие настройки параметров работы, включая выбор скорости разгона (Slow, Normal, Fast), регулировку интенсивности торможения (от полного отключения до Fast) и возможность работы с различными типами роторов. Низкий уровень шума делает эксплуатацию устройства комфортной в лабораторных условиях.
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	Характеристики по КТРУ:
	
	
	
	

	
	Диапазон регуляции температуры, °C
	-10 ... +25°C
	Для обеспечения требуемых функциональных характеристик
	
	

	
	Диапазон поддерживаемой температуры, °C
	25 ниже комн. ... +25
	
	
	

	
	Диапазон регулируемой скорости для пробирок, оборотов в минуту
	100 - 4 200 (3 160 × g)
	
	
	

	
	Диапазон регулируемой скорости для планшетов, оборотов в минуту
	100 - 2 000 (560 × g)
	
	
	

	
	Шаг установки температуры, °C
	1
	
	
	

	
	Шаг установки, оборотов в минуту
	100
	
	
	

	
	Диагностика дисбаланса ротора (автоматическая остановка, «IMBALANCE» предупреждение)
	+
	Обеспечивает безопасную работу
	
	

	
	Звуковой сигнал таймера
	+
	Для удобства работы персонала
	
	

	
	Дисплей
	ЖК, 2 × 16 знаков
	Для удобства работы персонала
	
	

	
	Цифровая установка времени, минут (шаг 1 минута)
	1-90
	Для удобства работы персонала
	
	

	
	Диаметр рабочей камеры, миллиметров
	360
	Портативность центрифуги
	
	

	
	Размеры (ДхШхВ)
	635 x 580 x 335
	Портативность центрифуги
	
	

	
	Масса
	56
	Портативность центрифуги
	
	

	
	Питание, В/Гц
	230/50
	
	
	

	
	Потребляемая мощность (230В / 120В), Вт (А)
	990 (4,3) / -
	Энергосбережение
	
	

	
	Аксессуары и принадлежности
	
	
	
	

	
	Ротор R-12/10
	Тип ротора: горизонтальный (Swing-out).
Вместимость: 10 пробирок объемом 10–15 мл каждая.
[bookmark: _GoBack]Тип пробирок: пластиковые одноразовые с круглым дном (включая вакутайнеры).
Размер стаканов (адаптеров): внутренний диаметр 16 мм, глубина 90 мм (адаптеры BN-16/90T).
Максимальная скорость с данным ротором: 4200 об/мин.
Максимальный радиус центрифугирования: 160 мм.
	Конструкция гарантирует, что осадок формируется ровным плотным слоем строго на дне пробирки, а не размазывается по стенкам, что критически важно для супернатанта. 
Скорость является оптимальной для низкоскоростного разделения клеточных культур, крови, осаждения белков или ДНК-осаждения, не вызывая механического разрушения (лизиса) хрупких биологических клеток.
	
	







