Приложение №1 

к Контракту №
	№ п/п
	Код ОКПД 2/КТРУ
	Наименование товара 
	Ед. изм.
	Количество
	Гарантия

	1
	32.50.50.190
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	шт
	1
	Не менее 12 мес.


Характеристики товара

	№ п/п
	Наименование товара (в соответствии с КТРУ/ОКПД2)
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения

	1
	Система низковакуумной аспирации универсальная
	Вакуумное устройство выполнено в виде площадки с бортиками, на которую устанавлияаются  банки размер дна которых прямоуголной формы 15х13 см, совместимых дренажный систем типа Drentech и фильтром 
	Наличие
	шт.

	
	
	Время автономной работы без подключения к внешним источникам электроснабжения.
	До 36
	час

	
	
	Емкость встроенных аккумуляторных батарей.
	не менее 3550
	mAh 

	
	
	Диапазон создаваемого разрежения от 0 до - 60 см вод.ст. ()
	от 0 до - 60 см вод.ст. ;

от 0 до – 6kPa
	 

	
	
	Создаваемый поток воздуха
	Не менее 4
	л/мин 

	
	
	Жидкокристаллический дисплей на передней панели устройства с выводом на него информации об уровне разрежения, заряда аккумуляторных батарей, тревог и ограничений.
	Соответствие

	

	
	
	Автоматическая блокировка клавиатуры для ограничения случайного доступа. 
	Соответствие

	

	
	
	Индикация утечки воздушной смеси в системе.
	Наличие
	

	
	
	Световое и звуковое предупреждение, включающееся после отключения питания устройства, о запрете его утилизации с одноразовыми изделиями.
	Наличие
	

	
	
	Размеры площадки вакуумного устройства на которую устанавливается банка для сбора содержимого из плевральной полости
	Не менее 180х165х40
	мм

	
	
	Вес портативного устройства
	не менее 780 
	грамм

	
	
	Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от сети 220В 
	Наличие
	

	
	
	Гнездо с крышкой на задней боковой поверхности вакуумного устройства для подключения зарядного устройства
	Наличие
	

	
	
	Система дренирования плевральной полости, одноразового использования, не менее 10 штук
	Соответствие
	

	
	
	Емкость, объем
	не менее 2 л 250 мл
	

	
	
	Высота
	не более 23 
	см

	
	
	большая площадь нижней поверхности
	не менее 170 
	см2

	
	
	Пластиковый небьющийся корпус
	Соответствие
	

	
	
	Прозрачная передняя стенка со шкалой объема
	Соответствие
	

	
	
	Защитный фильтр для портативного вакуумного устройства, не менее 10 штук
	Соответствие
	

	
	
	Совместимость с портативными вакуумными устройствами для дренирования ран и полостей
	Соответствие
	

	
	
	Гидрофобная мембрана с диаметром пор не более 0,2 мкм
	Соответствие
	

	
	
	Воронкообразный эластичный коннектор для соединения с совместимой дренажной системой и коннектор с резиновым кольцом уплотнителем для соединения с портативным вакуумным устройством
	Наличие
	


