| Система анализа газов и химического состава крови Edan i15, с принадлежностями |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик к заявке | Ссылка на п.п. ГОСТ Р / Обоснование |
| 1 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента 1 шт. | № КТРУ | 26.60.12.119-00000344 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Требования, обусловленные наличием у конечного пользователя материальных ресурсов и помещений, связанные с размещением анализатора у получателя и коммунальными ресурсами получателя |  |  |  |  | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.1 |
| 2.1 | Тип исполнения анализатора: переносной | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.1 |
| 2.2 | Максимально допустимые габариты анализатора (высота х длина х ширина) | количественная | 238*153*310 mm | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.1 |
| 2.3 | Максимально допустимый вес анализатора | количественная | 3,55 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для удобства эксплуатации анализатора в случае необходимости его использования в условиях отсутствия электрической сети |
| 3 | Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования |  |  |  |  | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.1 | Типы биологических жидкостей, которые могут исследоваться на анализаторе | качественная | кровь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.2 | Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения | количественная | 110 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.3 | Количество выполняемых тестов от встроенной батареи | количественная | 50 | тест | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.4 | Время теста | количественная | 70 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.5 | Подключение анализатора к лабораторной информационной системе | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.6 | Сканер штрих-кодов реагентов (встроенный или внешний) | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4 |
| 3.7 | Автоматическая аспирация образца после проведения калибровки | качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данное требование позволяет сохранить образец в случае неудачной калибровки и провести его повторный анализ |
| 3.8 | Встроенный термопринтер | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для распечатки результатов анализа образцов пациентов, контролей качества, калибровки и т. д. |
| 3.9 | Сенсорный экран | количественная | 7 | дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для удобства управления анализатором, а также ввода и отображения информации о пациенте в соответствии с потребностями лаборатории |
| 3.10 | Русифицированное меню интерфейса анализатора | качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства эксплуатации анализатора медицинским персоналом |
| 4 | Требования к уровню автоматизации тестирования |  |  |  |  | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.3 |
| 4.1 | Автоматическая калибровка измеряющих электродов | качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.3 |
| 4.2 | Автоматическая аспирация образца | качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данное требование позволяет исключить ошибки во время добавления образца в измерительный картридж |
| 4.3 | Память | количественная | 10000 | тест | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для сохранения результатов исследований |
| 5 | Требования к перечню видов исследований, выполняемых на оборудовании |  |  |  |  | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.1 | Диапазон измерения pH | количественная | 6,5-7,8 | ед.рН | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.2 | Диапазон измерения pO2 | количественная | 10-700 | мм рт. ст. | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.3 | Диапазон измерения pCO2 | количественная | 10-150 | мм рт. ст. | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.4 | Диапазон измерения K | количественная | 2,0-9,0 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.5 | Диапазон измерения Na | количественная | 100-180 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.6 | Диапазон измерения Cl | количественная | 65-140 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.7 | Диапазон измерения Ca | количественная | 0,25-2,50 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.8 | Диапазон измерения Hct | количественная | 13-72 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.9 | Диапазон измерения Glu | количественная | 1,5-38 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.10 | Диапазон измерения Lac | количественная | 0,50–20,00 | ммоль/л | Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.11 | Возможность получения расчетных параметров | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 5.12 | Тип исследуемого образца | качественная | Цельная кровь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7 |
| 6 | Требования к времени наработки оборудования на момент закупки | качественная | На момент поставки оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.3 |
| 7 | Наличие эксплуатационной документации анализатора на русском языке | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.10 |
| 8 | Требования к расходам на эксплуатацию оборудования, к поставке расходных материалов для обеспечения функционирования и эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наличие расходных материалов и контролей качества, необходимых для установки анализаторов и обучения персонала | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.7 |
| 8.2 | Гарантия на оборудование | количественная | 12 | месяцев | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.9 |

Сроки поставки: с момента заключения контракта и до 20.12.2026г.

3. Условия поставки: поставка товара и разгрузка на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Место поставки: 362002, г. Владикавказ, ул. Титова, 11.

5. Условия оплаты: В течении 7 (семи) рабочих дней.

6. - Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

7. - Форма оплаты – безналичный расчет.

8. Требования, предъявляемые к качеству товаров:

Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

9. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, регистрационными удостоверениями и  иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара. Данные документы передаются вместе с товаром при поставке:

10. Обеспечение качества:

- Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.