Техническое задание на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования

для нужд офтальмологического отделения стационара клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ

| Наименование оборудования, ОКПД2 | Технические характеристики |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование параметра | Требование |  |  |
| Монитор пациента многофункциональный Votem с принадлежностями, вариант исполнения: VP-1200 или эквивалент ОКПД2 26.60.12.129 | 1. | Общие сведения |  | штука | 1 |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
|  |  | Подробное техническое описание и руководство пользователя на русском языке, в электронном и в печатном виде. | Наличие |  |  |
|  |  | Срок гарантии, с момента ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Проведение монтажа и ввода в эксплуатацию | Наличие |  |  |
|  |  | Обучение (инструктаж) медицинских специалистов по работе на аппарате на рабочем месте | Наличие |  |  |
|  |  | Назначение комплекта | Для мониторинга, хранения и передачи информации обо всех основных показателях состояния пациента (АД, пульсоксиметрия, ЭКГ, ЧД, температура, ИАД) |  |  |
|  |  | Категория пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации | Операционная и палаты реанимации и интенсивной терапии |  |  |
|  | 2. | Функциональные характеристики |  |  |  |
|  |  | Моноблочная конструкция корпуса | Наличие |  |  |
|  |  | Работа от сети и от встроенной аккумуляторной батареи | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая подзарядка аккумуляторной батареи | Наличие |  |  |
|  |  | Встроенная в корпус ручка для переноски | Наличие |  |  |
|  |  | Экран монитора цветной, жидкокристаллический | Наличие |  |  |
|  |  | Настройка яркости и контрастности экрана в зависимости от интенсивности окружающего освещения | Наличие |  |  |
|  |  | Управление монитором – клавиши быстрого доступа на передней панели и вращающаяся ручка управления с функцией подтверждения | Наличие |  |  |
|  |  | Установка информации о пациенте (ФИО, пол, дата рождения, вес, рост, дата поступления в отделение), времени и даты измерений | Наличие |  |  |
|  |  | Установки палитры цветов для отображаемых цифровых и графических параметров | Наличие |  |  |
|  |  | Установка звукового сигнала для ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Установка звукового сигнала для SpO2 | Наличие |  |  |
|  |  | Установка интервала записи трендов | Наличие |  |  |
|  |  | Выбор предустановок по категории пациента: Взрослые / Дети / Новорожденные | Наличие |  |  |
|  |  | Выбор предустановленных настроек тревог с возможностью их изменения | Наличие |  |  |
|  |  | Выбор типа виртуального экрана путем нажатия одной кнопки на передней панели монитора: | Наличие |  |  |
|  |  | - Основной экран (все параметры) | Наличие |  |  |
|  |  | - Цифровой экран | Наличие |  |  |
|  |  | - Экран ESN (основные параметры) | Наличие |  |  |
|  |  | - Экран 7 каналов ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | - Экран трендов | Наличие |  |  |
|  |  | - Экран событий | Наличие |  |  |
|  |  | Выбор вида всплывающего вспомогательного экрана для детального изучения и расчетов: | Наличие |  |  |
|  |  | - Вспомогательный экран мини-трендов | Наличие |  |  |
|  |  | - Вспомогательный экран оксикардиограммы | Наличие |  |  |
|  |  | - Вспомогательный экран ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Отображение минитренда рядом с графиком параметра в реальном масштабе времени | Наличие |  |  |
|  |  | Кнопки быстрого доступа к основным функциям, выведенные на лицевую панель монитора – 8 (включение, переключение виртуального экрана, возврат к исходному экрану, быстрое сохранение события, заморозка изображения, начало измерения АД, печать, включение/выключение звуковой сигнализации) | Наличие |  |  |
|  |  | Установка уровня сигнала тревоги для аритмии | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическое сохранение случаев аритмии | Наличие |  |  |
|  |  | Сохранение случаев аритмии вручную путем нажатия кнопки сохранения | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая запись события (кривых мониторируемых параметров и числовых данных) при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | Наличие |  |  |
|  |  | Отображение на экране событий подробной информации о каждом мониторируемом параметре с указанием моментальных данных события: дата, время, тип проверки, наличие тревоги, состояние аритмии, ST-сегмента, частоты сердечного ритма (HR), пульсоксиметрии (SpO2), дыхания (Resp), НИАД (NIBP) | Наличие |  |  |
|  |  | Трехуровневая звуковая и визуальная система тревог по всем параметрам с возможностью отключения тревоги на установленное пользователем время | Наличие |  |  |
|  |  | Графическая индикация соответствующей тревоги или сигнала | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая настройка всех пределов тревог одним нажатием функциональной клавиши меню | Наличие |  |  |
|  |  | Ручная независимая настройка любого предела тревоги | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения в систему центрального мониторирования | Наличие |  |  |
|  |  | Мониторируемые параметры и функции: |  |  |  |
|  |  | Регистрация и отображение 3 отведений ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Регистрация и отображение 7 отведений ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Расширенный анализ аритмий и ST-сегмента по всем отведениям | Наличие |  |  |
|  |  | Измерение вариабельности сердечного ритма (HRV) с выводом графика в отдельном окне | Наличие |  |  |
|  |  | Определение статуса состояния пациента, 4 типа статуса: - Нормальный статус - Гипертензия, напряженный статус - Аритмия, возбуждение - Переутомление, гериатрический | Наличие |  |  |
|  |  | Частота пульса и насыщение крови кислородом (SpO2) с выводом плетизмограммы | Наличие |  |  |
|  |  | Неинвазивное измерение артериального давления | Наличие |  |  |
|  |  | Инвазивное измерение артериального давления с выводом кривых | Наличие |  |  |
|  |  | Мониторирование дыхания (респирации) с выводом кривой дыхания | Наличие |  |  |
|  |  | Измерение температуры по двум каналам с вычислением и отображением среднего значения | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическая запись трендов всех измеряемых параметров | Наличие |  |  |
|  |  | Виды трендов по параметрам: частота сердечных сокращений или частота пульса,SpO2,NIBP,IBP,Temp,сегментST | Наличие |  |  |
|  |  | Виды отображаемых цифровых значений: частота сердечного ритма, ST-сегмент, сатурация, частота дыхания, неинвазивное АД, инвазивное АД, температура по двум каналам | Наличие |  |  |
|  |  | Виды отображаемых форм волны: 3 канала ЭКГ, плетизмограмма, дыхание, инвазивное артериальное давление | Наличие |  |  |
|  |  | Запись форм волны | Наличие |  |  |
|  |  | Индикация наличия сетевого питания | Наличие |  |  |
|  |  | Индикация состояния заряда аккумулятора | Наличие |  |  |
|  |  | Порт заземления | Наличие |  |  |
|  |  | Аппаратная защита измерения ЭКГ от помех от высокочастотного электрического потенциала электрокоагулятора или дефибриллятора | Наличие |  |  |
|  |  | Программная установка частотного фильтра от помех при измерении ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Функция определения кардиостимулятора | Наличие |  |  |
|  |  | Цветовое отображение кардиостимулятора после его определения | Наличие |  |  |
|  |  | Метод расчета частоты сердечных сокращений по выбору: из ЭКГ или пульсоксиметрии | Наличие |  |  |
|  |  | Режим поиска вен для пациентов, имеющих проблемы с обнаружением вен | Наличие |  |  |
|  |  | Установка сигнала апноэ | Наличие |  |  |
|  |  | Трехуровневая звуковая и визуальная система тревог по всем параметрам с индикацией причины тревоги | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность отключения сигнала тревоги на время | Наличие |  |  |
|  |  | Запись трендов на SD-карту | Наличие |  |  |
|  | 3. | Качественные характеристики |  |  |  |
|  |  | Экран повышенной яркости | Цветной жидкокристаллический |  |  |
|  |  | Размер диагонали экрана | Не менее 30 см |  |  |
|  |  | Разрешение экрана | 800х600 пикселей |  |  |
|  |  | Количество доступных для выбора цветов числовых параметров и графиков | 18 цветов |  |  |
|  |  | Метод отображения форм волн | Прокрутка |  |  |
|  |  | Скорость изменений значений, выбор пользователем | 4 скорости на выбор: 6.25, 12.5, 25, 50мм/сек |  |  |
|  |  | Время отображения формы волны | 2.5 сек |  |  |
|  |  | Число одновременно отображаемых кривых | 7 кривых |  |  |
|  |  | Число записываемых кривых | 7 кривых |  |  |
|  |  | Длительность регистрации графических и числовых трендов в памяти монитора при минимальном разрешении записи трендов | Не менее 42 часа |  |  |
|  |  | Длительность регистрации числовых и графических трендов с помощью SD-карты при минимальном разрешении записи трендов | Не менее 240 часов |  |  |
|  |  | Длительность интервала записи графических трендов, выбор пользователем | 3 интервала на выбор: 1, 5, 10 минут |  |  |
|  |  | Длительность записи минитрендов для каждого измеряемого параметра | 120 минут |  |  |
|  |  | Количество сохраненных данных тревог, отображаемых на экране событий | 20 событий и тревог |  |  |
|  |  | Запись событий, тревог автоматически и вручную | 20 событий и тревог |  |  |
|  |  | Интервал записи сохраненных данных каждой тревоги (события), отображаемых на экране событий | 20 секунд |  |  |
|  |  | Установка длительности отображения данных оксикардиограммы в диапазоне | 2 – 10 минут |  |  |
|  |  | Интервал обновления оксикардиограммы | 2 минуты |  |  |
|  |  | Интервал сохранения оксикардиограммы | 1 минута |  |  |
|  |  | Интервал записи трендов оксикардиограммы | 0,3 секунды |  |  |
|  | 3.1 | Характеристики измерения параметров сердечной деятельности |  |  |  |
|  |  | Регистрация, мониторирование и отображение одновременно 3-х отведений ЭКГ на выбор (I , II, III, aVR, aVL, aVF, V) | Наличие |  |  |
|  |  | Регистрация, мониторирование и отображение одновременно 7-ми отведений ЭКГ (I , II, III, aVR, aVL, aVF, V) | Наличие |  |  |
|  |  | Усиление сигнала ЭКГ вручную, 6 градаций: | В диапазоне от 2.5 до 40 мм/мВ |  |  |
|  |  | Усиление сигнала ЭКГ в автоматическом режиме | Наличие |  |  |
|  |  | Частотный фильтр для подавления «шумов» | Наличие |  |  |
|  |  | Диагностический фильтр | От 0,5Hz до 80Hz |  |  |
|  |  | Мониторинговый фильтр | От 0,5 до 40Hz |  |  |
|  |  | Умеренный фильтр | От 0,05Hz до 80Hz |  |  |
|  |  | Допустимый предел калибровки формы волны | ±10% |  |  |
|  |  | Максимальное количество отведений ЭКГ, одновременно отображаемых на экране монитора | 7 отведений |  |  |
|  |  | Определение ST-сегмента с установкой точки измерения от точки J | Наличие, 8 видов (80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0 мс) |  |  |
|  |  | Анализ аритмий и определение вида аритмии | Наличие |  |  |
|  |  | 13 видов определяемых типов аритмии: Тахикардия: TAC, Брадикардия: BRD, Преждевременное сокращение желудочка: PVC, Желудочковая Тахикардия: VTAC, Асистолия: ASY, Бигенимия: BGM, Тригеминия: TGM, Вентрикулярный: VENT, Вентрикулярная фибриляция: VFIB, Дуплет: CPT, Триплет: TPT, Преждевременное сокращение желудочка, обнаруженное до окончания Т-волны в нормальной ЭКГ-волне: MIB, пропущенный удар: R-on-T | Наличие |  |  |
|  |  | Длительность записи одной аритмии | 20 секунд |  |  |
|  |  | Анализ ST – сегмента выполняется независимо по всем доступным отведениям ЭКГ | Наличие |  |  |
|  |  | Один ST-сегмент не влияет на другой | Наличие |  |  |
|  |  | Диапазон анализа ST: | От -9.9мм до +9.9мм, Разрешение: 0.1мм |  |  |
|  |  | Интервал сигнала при обнаружении водителя ритма | 1 мин |  |  |
|  |  | Автоматическое включение сигнала тревоги | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность отключения сигнала тревоги | Наличие |  |  |
|  |  | График распределения HRV в виде скаттерограммы | Наличие |  |  |
|  |  | Скорость вывода графика HRV | 2 минуты |  |  |
|  | 3.2 | Характеристики измерения частоты дыхания (респирация) |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения частоты дыхания | 0-200 вдох/мин |  |  |
|  |  | Погрешность измерения частоты дыхания | ±2% |  |  |
|  |  | Определение апноэ | Наличие |  |  |
|  |  | Диапазон установки интервала между сигналами тревоги при Апноэ | от 10 до 40 секунд |  |  |
|  |  | Шаг установки интервала между сигналами тревоги Апноэ | 5 секунд |  |  |
|  |  | Выбор амплитуды формы волны вручную с указанными коэффициентами | 6 вариантов кратности х0.25, х0.5, х1, х2, х3, х4 |  |  |
|  |  | Настройка скорости волны респирограммы | 4 варианта: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек |  |  |
|  | 3.3 | Характеристики измерения частоты сердечного ритма (HR) |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения | от 0 до 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Погрешность измерения | ± 2 ударов в минуту |  |  |
|  |  | Установка источника для расчета HR из ЭКГ или пульсоксиметрии по выбору | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматическое включение сигнала тревоги для установленного источника измерения HR | Наличие |  |  |
|  | 3.4 | Характеристики измерения параметров пульсоксиметрии (SpO2) |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения насыщения крови кислородом, % | от 0 до 100 |  |  |
|  |  | Погрешность при измерении SpO2 при измерении 70-100% | Не более ± 2% |  |  |
|  |  | Установка размера формы волны SpO2 | x0.25, x0.5, x1, x2, x3, x4, авто |  |  |
|  |  | Установка скорости формы волны SpO2, мм/сек | 6.25, 12.5, 25, 50 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения частоты пульса, ударов в минуту | от 0 до 300 |  |  |
|  |  | Погрешность измерения пульса, ударов в минуту | Не более ±3 |  |  |
|  | 3.5 | Характеристики измерения неинвазивного давления (NIBP) |  |  |  |
|  |  | Неинвазивное измерение кровяного давления и отображение на экране по трем параметрам | Систолического, Диастолического, Среднего |  |  |
|  |  | Запуск измерения неинвазивного артериального давления вручную одной дисплейной клавишей | Наличие |  |  |
|  |  | Отображение времени последней процедуры измерения | Наличие |  |  |
|  |  | Режим измерения вручную | Наличие |  |  |
|  |  | Режим измерения автоматически с интервалом | На выбор от 1 мин до 12 часов |  |  |
|  |  | Задаваемые интервалы времени автоматического неинвазивного изменения артериального давления | Выбор из 14 вариантов: 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 120; 240; 480 и 720 минут |  |  |
|  |  | Непрерывное неивазивное измерение артериального давления с интервалом 5 минут | Наличие |  |  |
|  |  | Режим экспресс анализа STAT (статистики измерений) с выводом данных измерения в виде таблицы в отдельном окне | Наличие |  |  |
|  |  | Установка времени измерения для режима экспресс анализа | В диапазоне от 5 до 15 мин |  |  |
|  |  | Интервал измерения в режиме экспресс анализа | 1 мин |  |  |
|  |  | Режим поиска вен VENOS STAT | Наличие |  |  |
|  |  | Контроль кровотока вены у взрослых и детей в течение | 170 секунд |  |  |
|  |  | Контроль кровотока вены у новорожденных в течение | 90 секунд |  |  |
|  |  | Функция проверки манжеты на герметичность | Наличие |  |  |
|  |  | Диапазон измерений (Взрослые и дети) , не уже | 0–300 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Диапазон измерений (Новорожденные) , не уже | 0–150 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Погрешность измерения | ±5 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Автоматическое сдутие манжеты при превышении предела давления, предустановленного для конкретного типа пациента | Наличие |  |  |
|  |  | Давление наполнения воздухом максимальное для взрослых | 300 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Давление наполнения воздухом максимальное для детей и новорожденных | 150 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Типы сообщений об ошибках, возникающих при измерении NIBP с отображением причины на экране | 8 типов (проблема с манжетой или шлангом, нет пульса, слабый пульс, движение пациента, повышенное давление в манжете, превышено время измерения, превышено давление, внутренняя ошибка) |  |  |
|  | 3.6 | Характеристики измерения артериального давления инвазивным способом (IBP) |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения давления | (-50)-350 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Погрешность измерения | ±1 мм.рт.ст. |  |  |
|  |  | Возможные области измерения давления: артериальное(ABP), центральное венозное (CVP), в левом предсердии - внутричерепная группа (ICP), легочное артериальное(РАР) | Наличие |  |  |
|  |  | Независимое отображение каналов измерения инвазивного давления | Наличие |  |  |
|  | 3.7 | Характеристики измерения температуры (T) |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения температуры | 0 - 50°С |  |  |
|  |  | Погрешность измерения температуры, не более | ± 0.2°С |  |  |
|  |  | Независимое отображение каналов измерения | Наличие |  |  |
|  |  | Определение разности температур | Наличие |  |  |
|  | 4. | Физические параметры: |  |  |  |
|  |  | Размеры: | 290 x 175 x 280 мм |  |  |
|  |  | Вес: | 4,4 кг |  |  |
|  |  | Требования к сети: | 1.2A, 100-240V~, 50/60Hz |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность: | 80VA (MAX) |  |  |
|  |  | Аккумулятор 11.1V, 4400mAh | Наличие |  |  |
|  |  | Время автономной работы | 2 часа |  |  |
|  |  | Время для полной зарядки аккумулятора | 9 часов |  |  |
|  | 5. | Комплектация: |  |  |  |
|  |  | Монитор пациента многофункциональный | 1 шт. |  |  |
|  |  | Встроенная аккумуляторная батарея | 1 шт. |  |  |
|  |  | Кабель ЭКГ с 5-ю каналами, комбинированный | 1 шт. |  |  |
|  |  | Манжета для измерения НИАД взрослая | 1 шт. |  |  |
|  |  | Шланг для манжеты НИАД, быстросъемный | 1 шт. |  |  |
|  |  | Электрод ЭКГ | 5 шт. |  |  |
|  |  | Датчик SpO2 для взрослых | 1 шт. |  |  |
|  |  | Кабель сетевой | 1 шт. |  |  |
|  |  | Порт RS-232 | 1 шт. |  |  |
|  |  | Порт заземления | 1 шт. |  |  |
|  |  | Порт LAN | 1 шт. |  |  |
|  |  | Слот для карты памяти SD | 1 шт. |  |  |

# В стоимость оборудования входит: погрузочно-разгрузочные работы, доставку до адреса Заказчика, услуги по вводу в эксплуатацию и оказания услуг по обучению правилам эксплуатации.

Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 672038, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Срок поставки оборудования и оказания услуг: Поставка в течение 45 календарных дней со дня заключения Контракта.

Ввод в эксплуатацию: монтаж оборудования, установка, подключение, настройка, тестирование режимов работы оборудования (в течение 5 календарных дней с момента доставки).

Обучение персонала: Проведение инструктажа и обучение персонала работе с оборудованием (в течение 5 календарных дней с момента доставки).

Передача в эксплуатацию: Подписание акта ввода в эксплуатацию в течение 1 рабочего дня с момента обучения персонала.

Гарантийный период: Не менее 12 месяцев.