Техническое задание на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования
для нужд офтальмологического отделения стационара клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ

	Наименование оборудования, ОКПД2
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование 
	
	

	Монитор пациента многофункциональный

 Votem с принадлежностями, вариант исполнения: VP-1200 или эквивалент 

ОКПД2 26.60.12.129
	1.
	Общие сведения
	штука
	1

	
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие 
	
	

	
	
	Подробное техническое описание и руководство пользователя  на русском языке, в электронном и в печатном виде.
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантии, с момента ввода в эксплуатацию
	Не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	Проведение монтажа и ввода в эксплуатацию
	Наличие
	
	

	
	
	Обучение (инструктаж) медицинских специалистов по работе на аппарате на рабочем месте 
	Наличие
	
	

	
	
	Назначение комплекта 

	Для мониторинга, хранения и передачи информации обо всех основных показателях состояния пациента (АД, пульсоксиметрия, ЭКГ, ЧД, температура, ИАД)
	
	

	
	
	Категория пациентов
	Взрослые, дети, новорожденные
	
	

	
	
	Условия эксплуатации 
	Операционная и палаты реанимации и интенсивной терапии
	
	

	
	2.
	Функциональные характеристики
	
	

	
	
	Моноблочная конструкция корпуса
	Наличие
	
	

	
	
	Работа от сети и от встроенной аккумуляторной батареи
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая подзарядка аккумуляторной батареи
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная в корпус ручка для переноски
	Наличие
	
	

	
	
	Экран монитора цветной, жидкокристаллический
	Наличие
	
	

	
	
	Настройка яркости и контрастности экрана в зависимости от интенсивности окружающего освещения
	Наличие
	
	

	
	
	Управление монитором – клавиши быстрого доступа на передней панели и вращающаяся ручка управления с функцией подтверждения
	Наличие
	
	

	
	
	Установка информации о пациенте (ФИО, пол, дата рождения, вес, рост, дата поступления в отделение), времени и даты измерений
	Наличие
	
	

	
	
	Установки палитры цветов для отображаемых цифровых и графических параметров
	Наличие
	
	

	
	
	Установка звукового сигнала для ЭКГ 
	Наличие
	
	

	
	
	Установка звукового сигнала для SpO2
	Наличие
	
	

	
	
	Установка интервала записи трендов
	Наличие
	
	

	
	
	Выбор предустановок по категории пациента: Взрослые / Дети / Новорожденные
	Наличие
	
	

	
	
	Выбор предустановленных настроек тревог с возможностью их изменения
	Наличие
	
	

	
	
	Выбор типа виртуального экрана путем нажатия одной кнопки на передней панели монитора:
	Наличие
	
	

	
	
	- Основной экран (все параметры)
	Наличие
	
	

	
	
	- Цифровой экран
	Наличие
	
	

	
	
	- Экран ESN (основные параметры)
	Наличие
	
	

	
	
	- Экран 7 каналов ЭКГ
	Наличие
	
	

	
	
	- Экран трендов
	Наличие
	
	

	
	
	- Экран событий
	Наличие
	
	

	
	
	Выбор вида всплывающего вспомогательного экрана для детального изучения и расчетов:
	Наличие
	
	

	
	
	- Вспомогательный экран мини-трендов
	Наличие
	
	

	
	
	- Вспомогательный экран оксикардиограммы
	Наличие
	
	

	
	
	- Вспомогательный экран ЭКГ
	Наличие
	
	

	
	
	Отображение минитренда рядом с графиком параметра в реальном масштабе времени
	Наличие
	
	

	
	
	Кнопки быстрого доступа к основным функциям, выведенные на лицевую панель монитора – 8 (включение, переключение виртуального экрана, возврат к исходному экрану, быстрое сохранение события, заморозка изображения, начало измерения АД, печать, включение/выключение звуковой сигнализации)
	Наличие
	
	

	
	
	Установка уровня сигнала тревоги для аритмии
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическое сохранение случаев аритмии
	Наличие
	
	

	
	
	Сохранение случаев аритмии вручную путем нажатия кнопки сохранения
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая запись события (кривых мониторируемых параметров и числовых данных) при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги
	Наличие
	
	

	
	
	Отображение на экране событий подробной информации о каждом мониторируемом параметре с указанием моментальных данных события: дата, время, тип проверки, наличие тревоги, состояние аритмии, ST-сегмента, частоты сердечного ритма (HR), пульсоксиметрии (SpO2), дыхания (Resp), НИАД (NIBP)
	Наличие
	
	

	
	
	Трехуровневая звуковая и визуальная система тревог по всем параметрам с возможностью отключения тревоги на установленное пользователем время
	Наличие
	
	

	
	
	Графическая индикация соответствующей тревоги или сигнала
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая настройка всех пределов тревог одним нажатием функциональной клавиши меню
	Наличие
	
	

	
	
	Ручная независимая настройка любого предела тревоги
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность подключения в систему центрального мониторирования
	Наличие  
	
	

	
	
	Мониторируемые параметры и функции:
	
	
	

	
	
	Регистрация и отображение 3 отведений ЭКГ
	Наличие
	
	

	
	
	Регистрация и отображение 7 отведений ЭКГ
	Наличие
	
	

	
	
	Расширенный анализ аритмий и ST-сегмента по всем отведениям
	Наличие
	
	

	
	
	Измерение вариабельности сердечного ритма (HRV) с выводом графика в отдельном окне
	Наличие
	
	

	
	
	Определение статуса состояния пациента, 4 типа статуса: 
- Нормальный статус
- Гипертензия, напряженный статус
- Аритмия, возбуждение
- Переутомление, гериатрический
	Наличие
	
	

	
	
	Частота пульса и насыщение крови кислородом (SpO2)  с выводом плетизмограммы
	Наличие
	
	

	
	
	Неинвазивное измерение артериального давления
	Наличие
	
	

	
	
	Инвазивное измерение артериального давления с выводом кривых
	Наличие
	
	

	
	
	Мониторирование дыхания (респирации) с выводом кривой дыхания
	Наличие
	
	

	
	
	Измерение температуры по двум каналам с вычислением и отображением среднего значения
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая запись трендов всех измеряемых параметров
	Наличие
	
	

	
	
	Виды трендов по параметрам: частота сердечных сокращений или частота пульса,SpO2,NIBP,IBP,Temp,сегментST
	Наличие
	
	

	
	
	Виды отображаемых цифровых значений: частота сердечного ритма, ST-сегмент, сатурация, частота дыхания, неинвазивное АД, инвазивное АД, температура по двум каналам
	Наличие
	
	

	
	
	Виды отображаемых форм волны: 3 канала ЭКГ, плетизмограмма, дыхание, инвазивное артериальное давление
	Наличие
	
	

	
	
	Запись форм волны
	Наличие
	
	

	
	
	Индикация наличия сетевого питания
	Наличие
	
	

	
	
	Индикация состояния заряда аккумулятора
	Наличие
	
	

	
	
	Порт заземления
	Наличие
	
	

	
	
	Аппаратная защита измерения ЭКГ от помех от высокочастотного электрического потенциала электрокоагулятора или дефибриллятора
	Наличие
	
	

	
	
	Программная установка частотного фильтра от помех при измерении ЭКГ
	Наличие
	
	

	
	
	Функция определения кардиостимулятора
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовое отображение кардиостимулятора после его определения
	Наличие
	
	

	
	
	Метод расчета частоты сердечных сокращений по выбору: из ЭКГ или пульсоксиметрии
	Наличие
	
	

	
	
	Режим поиска вен для пациентов, имеющих проблемы с обнаружением вен 
	Наличие
	
	

	
	
	Установка сигнала апноэ
	Наличие
	
	

	
	
	Трехуровневая звуковая и визуальная система тревог по всем параметрам с индикацией причины тревоги
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность отключения сигнала тревоги на время
	Наличие
	
	

	
	
	Запись трендов на SD-карту
	Наличие
	
	

	
	3.
	Качественные характеристики 
	
	

	
	
	Экран повышенной яркости
	Цветной жидкокристаллический
	
	

	
	
	Размер диагонали экрана
	Не менее 30 см
	
	

	
	
	Разрешение экрана
	800х600 пикселей
	
	

	
	
	Количество доступных для выбора цветов числовых параметров и графиков
	18 цветов
	
	

	
	
	Метод отображения форм волн 
	Прокрутка
	
	

	
	
	Скорость изменений значений, выбор пользователем
	4 скорости на выбор:  6.25, 12.5, 25, 50мм/сек
	
	

	
	
	Время отображения формы волны 
	2.5 сек
	
	

	
	
	Число одновременно отображаемых кривых
	7 кривых
	
	

	
	
	Число записываемых кривых
	7 кривых
	
	

	
	
	Длительность регистрации графических и числовых трендов в памяти монитора при минимальном разрешении записи трендов
	Не менее 42 часа
	
	

	
	
	Длительность регистрации числовых и графических трендов с помощью SD-карты при минимальном разрешении записи трендов
	Не менее 240 часов
	
	

	
	
	Длительность интервала записи графических трендов, выбор пользователем
	3 интервала на выбор: 1, 5, 10 минут
	
	

	
	
	Длительность записи минитрендов для каждого измеряемого параметра
	120 минут
	
	

	
	
	Количество сохраненных данных тревог, отображаемых на  экране событий
	20 событий и тревог
	
	

	
	
	Запись событий, тревог автоматически и вручную
	20 событий и тревог
	
	

	
	
	Интервал записи сохраненных данных каждой тревоги (события), отображаемых на  экране событий
	20 секунд
	
	

	
	
	Установка длительности отображения данных оксикардиограммы в диапазоне
	2 – 10 минут
	
	

	
	
	Интервал обновления оксикардиограммы
	2 минуты
	
	

	
	
	Интервал сохранения оксикардиограммы
	1 минута
	
	

	
	
	Интервал записи трендов оксикардиограммы
	0,3 секунды
	
	

	
	3.1
	Характеристики измерения параметров сердечной деятельности
	
	

	
	
	Регистрация, мониторирование и отображение одновременно 3-х отведений ЭКГ на выбор (I , II, III, aVR, aVL, aVF, V)
	Наличие
	
	

	
	
	Регистрация, мониторирование и отображение одновременно 7-ми отведений ЭКГ (I , II, III, aVR, aVL, aVF, V) 
	Наличие
	
	

	
	
	Усиление сигнала ЭКГ вручную, 6 градаций:
	В диапазоне от 2.5 до 40 мм/мВ
	
	

	
	
	Усиление сигнала ЭКГ в автоматическом режиме
	Наличие
	
	

	
	
	Частотный фильтр для подавления «шумов»
	Наличие
	
	

	
	
	Диагностический фильтр 
	От 0,5Hz до 80Hz
	
	

	
	
	Мониторинговый фильтр
	От 0,5 до 40Hz
	
	

	
	
	Умеренный фильтр
	От 0,05Hz до 80Hz
	
	

	
	
	Допустимый предел калибровки формы волны
	±10%
	
	

	
	
	Максимальное количество отведений ЭКГ, одновременно отображаемых на экране монитора
	7 отведений
	
	

	
	
	Определение ST-сегмента с установкой точки измерения от точки J
	Наличие, 8 видов (80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0 мс)
	
	

	
	
	Анализ аритмий и определение вида аритмии
	Наличие
	
	

	
	
	13 видов определяемых типов аритмии:
Тахикардия: TAC, Брадикардия: BRD, Преждевременное сокращение желудочка: PVC, Желудочковая Тахикардия: VTAC, Асистолия: ASY, Бигенимия: BGM, Тригеминия: TGM, Вентрикулярный: VENT, Вентрикулярная фибриляция: VFIB, Дуплет: CPT, Триплет: TPT, Преждевременное сокращение желудочка, обнаруженное до окончания Т-волны в нормальной ЭКГ-волне: MIB, пропущенный удар: R-on-T
	Наличие
	
	

	
	
	Длительность записи одной аритмии
	20 секунд
	
	

	
	
	Анализ ST – сегмента выполняется независимо по всем доступным отведениям ЭКГ
	Наличие
	
	

	
	
	Один ST-сегмент не влияет на другой
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон анализа ST: 
	От -9.9мм до +9.9мм, Разрешение: 0.1мм
	
	

	
	
	Интервал сигнала при обнаружении водителя ритма
	1 мин
	
	

	
	
	Автоматическое включение сигнала тревоги 
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность отключения сигнала тревоги
	Наличие
	
	

	
	
	График распределения HRV в виде скаттерограммы
	Наличие
	
	

	
	
	Скорость вывода графика HRV 
	2 минуты
	
	

	
	3.2
	Характеристики измерения частоты дыхания (респирация)
	
	

	
	
	Диапазон измерения частоты дыхания
	0-200 вдох/мин
	
	

	
	
	Погрешность измерения частоты дыхания  
	±2% 
	
	

	
	
	Определение апноэ 
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон установки интервала между сигналами тревоги при Апноэ
	от 10 до 40 секунд
	
	

	
	
	Шаг установки интервала между сигналами тревоги Апноэ
	5 секунд
	
	

	
	
	Выбор амплитуды формы волны вручную с указанными коэффициентами
	6 вариантов кратности х0.25, х0.5, х1, х2, х3, х4
	
	

	
	
	Настройка скорости волны респирограммы
	4 варианта:
6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек
	
	

	
	3.3
	Характеристики измерения частоты сердечного ритма (HR)
	
	

	
	
	Диапазон измерения
	от 0 до 300 уд/мин
	
	

	
	
	Погрешность измерения
	± 2 ударов в минуту
	
	

	
	
	Установка источника для расчета HR из ЭКГ или пульсоксиметрии по выбору 
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическое включение сигнала тревоги для установленного источника измерения HR 
	Наличие
	
	

	
	3.4
	Характеристики измерения параметров пульсоксиметрии (SpO2)
	
	

	
	
	Диапазон измерения насыщения крови кислородом, %
	от 0 до 100
	
	

	
	
	Погрешность при измерении SpO2 при измерении 70-100%
	Не более ± 2%
	
	

	
	
	Установка размера формы волны SpO2
	x0.25, x0.5, x1, x2, x3, x4, авто
	
	

	
	
	Установка скорости формы волны SpO2,  мм/сек
	6.25, 12.5, 25, 50 
	
	

	
	
	Диапазон измерения частоты пульса, ударов в минуту
	от 0 до 300
	
	

	
	
	Погрешность измерения пульса, ударов в минуту
	Не более ±3
	
	

	
	3.5
	Характеристики измерения неинвазивного давления (NIBP)
	
	

	
	
	Неинвазивное измерение кровяного давления и отображение на экране по трем параметрам
	Систолического, Диастолического,  
Среднего 
	
	

	
	
	Запуск измерения неинвазивного артериального давления вручную одной дисплейной клавишей
	Наличие
	
	

	
	
	Отображение времени последней процедуры измерения
	Наличие
	
	

	
	
	Режим измерения вручную
	Наличие
	
	

	
	
	Режим измерения автоматически с интервалом 
	На выбор от 1 мин до 12 часов 
	
	

	
	
	Задаваемые интервалы времени автоматического неинвазивного изменения артериального давления
	Выбор из 14 вариантов:
1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 120; 240; 480 и 720 минут
	
	

	
	
	Непрерывное неивазивное измерение артериального давления с интервалом 5 минут
	Наличие
	
	

	
	
	Режим экспресс анализа STAT (статистики измерений) с выводом данных измерения в виде таблицы в отдельном окне
	Наличие
	
	

	
	
	Установка времени измерения для режима экспресс анализа
	В диапазоне от 5 до 15 мин
	
	

	
	
	Интервал измерения в режиме экспресс анализа
	1 мин
	
	

	
	
	Режим поиска вен VENOS STAT
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль кровотока вены у взрослых и детей в течение 
	170 секунд
	
	

	
	
	Контроль кровотока вены у новорожденных в течение
	90 секунд
	
	

	
	
	Функция проверки манжеты на герметичность 
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон измерений (Взрослые и дети) , не уже
	0–300 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Диапазон измерений (Новорожденные) , не уже
	0–150 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Погрешность измерения   
	±5 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Автоматическое сдутие манжеты при превышении предела давления, предустановленного для конкретного типа пациента
	Наличие
	
	

	
	
	Давление наполнения воздухом максимальное для взрослых 
	300 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Давление наполнения воздухом максимальное для детей и новорожденных
	150 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Типы сообщений об ошибках, возникающих при измерении NIBP с отображением причины на экране
	8 типов (проблема с манжетой или шлангом, нет пульса, слабый пульс, движение пациента, повышенное давление в манжете, превышено время измерения, превышено давление, внутренняя ошибка)
	
	

	
	3.6
	Характеристики измерения артериального давления инвазивным способом (IBP)
	
	

	
	
	Диапазон измерения давления
	(-50)-350 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Погрешность измерения 
	±1 мм.рт.ст.
	
	

	
	
	Возможные области измерения давления: артериальное(ABP), центральное венозное (CVP), в левом предсердии - внутричерепная группа (ICP), легочное артериальное(РАР)
	Наличие
	
	

	
	
	Независимое отображение каналов измерения инвазивного давления
	Наличие
	
	

	
	3.7
	Характеристики измерения температуры (T)
	
	

	
	
	Диапазон измерения температуры
	0 - 50°С
	
	

	
	
	Погрешность измерения температуры, не более
	± 0.2°С
	
	

	
	
	Независимое отображение каналов измерения
	Наличие
	
	

	
	
	Определение разности температур
	Наличие
	
	

	
	4.
	Физические параметры:
	
	
	

	
	
	Размеры: 
	290 x 175 x 280 мм
	
	

	
	
	Вес:
	4,4 кг
	
	

	
	
	Требования к сети: 
	1.2A, 100-240V~, 50/60Hz
	
	

	
	
	Потребляемая мощность: 
	80VA (MAX)
	
	

	
	
	Аккумулятор  11.1V, 4400mAh
	Наличие
	
	

	
	
	Время автономной работы
	2 часа
	
	

	
	
	Время для полной зарядки аккумулятора
	9 часов
	
	

	
	5.
	Комплектация:
	
	
	

	
	
	Монитор пациента многофункциональный 
	1 шт.
	
	

	
	
	Встроенная аккумуляторная батарея
	1 шт.
	
	

	
	
	Кабель ЭКГ с 5-ю каналами, комбинированный
	1 шт.
	
	

	
	
	Манжета для измерения НИАД взрослая
	1 шт.
	
	

	
	
	Шланг для манжеты НИАД, быстросъемный
	1 шт.
	
	

	
	
	Электрод ЭКГ
	5 шт.
	
	

	
	
	Датчик SpO2 для взрослых
	1 шт.
	
	

	
	
	Кабель сетевой
	1 шт.
	
	

	
	
	Порт RS-232
	1 шт.
	
	

	
	
	Порт заземления
	1 шт.
	
	

	
	
	Порт LAN
	1 шт.
	
	

	
	
	Слот для карты памяти SD
	1 шт.
	
	


В стоимость оборудования входит: погрузочно-разгрузочные работы, доставку до адреса Заказчика, услуги по вводу в эксплуатацию и оказания услуг по обучению правилам эксплуатации.
Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 672038, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Срок поставки оборудования и оказания услуг: Поставка в течение 45 календарных дней со дня заключения Контракта.
Ввод в эксплуатацию: монтаж оборудования, установка, подключение, настройка, тестирование режимов работы оборудования (в течение 5 календарных дней с момента доставки).
Обучение персонала: Проведение инструктажа и обучение персонала работе с оборудованием (в течение 5 календарных дней с момента доставки).
Передача в эксплуатацию: Подписание акта ввода в эксплуатацию в течение 1 рабочего дня с момента обучения персонала.
Гарантийный период: Не менее 12 месяцев.
