| № п/п | Наименование товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонка аналитическая для ВЭЖХ |  |  | шт | 1 |
| Характеристики товара: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| Совместимость |  | Колонка совместима с высокоэффективным жидкостным хроматографом LC-20 Prominence Shimadzu | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Материал корпуса |  | SUS316L | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Сорбент |  | Полимерный органический гель, модифицированный аминогруппами | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Размер колонки (длина * внутренний диаметр) |  | 250*4,6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Размер частиц |  | Не менее 3 и более 7 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Совместимые растворители |  | Вода, ацетонитрил, этанол | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Возможность работы при pH 13 |  | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Порядок выхода моносахаридов с колонки при использовании в качестве элюента смеси H3PO4/H2O/MeCN в соотношении 1/19/80 |  | 1. рамноза 2. фукоза 3. ксилоза 4. арабиноза 5. манноза 6. глюкоза 7. галактоза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Максимальная температура |  | Не менее 45 | град.С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| № п/п | Наименование товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во Товара |
| 2 | Защитная колонка для колонки аналитической для ВЭЖХ |  |  | шт | 1 |
| Характеристики товара: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| Совместимость |  | Колонка совместима с высокоэффективным жидкостным хроматографом LC-20 Prominence Shimadzu и колонкой для ВЭЖХ, приведенной в пункте №1 настоящего Описания объекта закупки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Материал корпуса |  | SUS316L | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Сорбент |  | Полимерный органический гель, модифицированный аминогруппами | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Совместимые растворители |  | Вода, ацетонитрил, этанол | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Размер пор |  | Не более 120 | Å | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Максимальная температура |  | Не менее 45 | град.С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Согласно имеющимся в распоряжении Заказчика аналитическим методикам требуется колонка производства компании Resonac, Япония. В случае поставки эквивалентного Товара Поставщик обязуется за свой счет провести разработку метода анализа следующих аналитических объектов: 1. Рамноза, 2. Фукоза, 3. Ксилоза, 4. Арабиноза, 5. Манноза, 6. Глюкоза, 7. Галактоза. Разработанный Поставщиком метод должен обеспечивать разделение указанных сахаров при анализе их равновесной смеси в течение 15 минут при температуре, не превышающей максимальную рабочую температуру колонки, установленную Производителем.

1. Требования к качеству и безопасности:

- Весь поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства;

- Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 9 месяцев от срока годности, установленного производителем.

2. Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Вторичная упаковка должна обеспечивать сохранность во время транспортировки, иметь номенклатурный номер, идентификационный код и данные производителя. До поставки Заказчику Поставщик должен обеспечить соответствующие условия хранения товара.

3. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

4. Товар должен быть доставлен транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применения.

5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке.

6. Поставщик должен осуществить замену некачественного товара на качественный в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью.