ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: аппарат низкочастотной магнитотерапии переносной.

2. Технические, функциональные характеристики объекта закупки:

| № п\п | Наименование товара согласно ОКПД 2 | Код ОКПД 2 | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппараты магнитотерапии | 26.60.13.160 | 1 | шт. |

| Наименование характеристик товара | Характеристики товара | Единица изм. | Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Портативный, переносной медицинский прибор низкочастотной магнитотерапии для лечения бегущим и неподвижным импульсным полем |  |  |
| Дополнительные характеристики. |  |  |  |
| Тип формируемого магнитного поля | Импульсное, бегущее |  |  |
| Диапазон регулировки магнитной индукции |  | мТл | ≤ 2 до ≥ 45 |
| Частота следования импульсов |  | Гц | ≤ 1 до ≥ 100 |
| Количество предустановленных терапевтических программ |  |  | ≥ 79 |
| Автоматический таймер времени процедуры | Наличие |  |  |
| Диапазон установок автоматического таймера времени процедуры |  | мин | ≤ 1 до ≥ 30 |
| Глубина проникновения магнитного поля в ткани человека |  | мм | ≥ 150 |
| Количество подключаемых излучателей | 2 |  |  |
| Конструкция Излучателя №1 | Гибкая матрица, состоящая из не менее чем 16 индукторов (сформированных в 4 связанные линейки по 4 катушки в каждой) |  |  |
| Конструкция Излучателя №2 | Гибкая излучающая лента, состоящая из не менее чем 6 последовательно соединенных индукторов |  |  |
| Максимальная температура элементов, контактирующих с пациентом |  | °С | ≤ 41 |
| Потребляемая электрическая мощность |  | ВА | ≤ 60 |
| Масса аппарата в сборе |  | кг | ≤ 11 |

## 2. Место поставки товара: 690034, Россия, Приморский край, г. Владивосток, бухта Лазурная, 35

## 3. Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта.

4. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен быть новым, выпушенным не ранее 2025 года, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное                                не предусмотрено описанием объекта закупки;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке, инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемые фирмой-производителем, в том числе паспорта, сведения о гарантийных обязательствах;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам                                  и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6.2. В случае обнаружения дефектов Товара, дефектов, связанных с выполнением Работ, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой, ремонтом Товара, несет Поставщик;

6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром или произвести ремонт неисправного Товара.

6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Контракте,                               то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям описания объекта закупки, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.