
Техническое задание
на поставку лабораторного грохота

КТРУ2 28.92.40.110-00000032

Таблица 1 – Описание оборудования
	Наименование
	Грохот лабораторный ГР 30

	Назначение и принцип работы
	Грохот лабораторный ГР 30 (далее – «Грохот») предназначен для сухого рассева сыпучих материалов по классам крупности в непрерывном режиме. Элементом, генерирующим высокочастотное воздействие с определенной амплитудой, является Вибропривод ВП 30 Т; исполнительный орган - комплект сит с поддоном и крышкой, сформированный исходя из требований к определению классов крупности частиц. 
Вибропривод генерирует возвратно-поступательные винтовые колебания и передает их на сита.

	Состав  комплекта
	Вибропривод ВП 30Т – 1 шт., устройство крепления сит – 1 шт., поддон грохота ГР 30 диаметром 300 мм – 1 шт., Сито ГР 30 нормальной точности с сеткой (материал - нерж. сталь) Размер ячейки: 0,315 мм - 1 шт., 0,400 мм - 1 шт., 0,500 мм - 1 шт., 1,000 мм - 1 шт., 2,000 мм - 1 шт.,  крышка грохота  ГР 30 с крышка с мембраной ( отверстием для подключения гибких шлангов)  – 1 шт., тара, Руководство по эксплуатации, Формуляр, паспорта на сита. 

	Технические характеристики

	Грохот относится к вибрационному оборудованию с электромеханическим приводом. Климатическое исполнение Анализатора – УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69. Анализатор не должен применяться для работы с радиоактивными и взрывоопасными материалами.

	№ п/п
	Параметры, единицы измерения
	Значения параметров

	Технологические параметры Грохота

	1
	Количество сит, шт. (стандартная комплектация), не более
	5

	2
	Размер ячеек сетки, мм
	0,315-5,0

	3
	Диаметр сит  мм
	300

	4
	Размер отверстий перфорированного полотна, мм
	0,8-5,0

	5
	Колебания платформы
	Возвратно-поступательные винтовые

	Технические параметры Грохота

	1
	Частота колебаний, кол./мин
	1500

	2
	Амплитуда колебаний, мм (в зависимости от массы пробы и количества сит), мм
	0,5-1,5 *

	3
	Напряжение питания, 50 Гц, В
	220

	4
	Мощность привода, Вт
	10

	5
	Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота)
	390х350х550

	6
	Масса, кг, не более
	33

	7
	Тип   управления
	Таймер с ЖК-дисплеем

	8
	Устанавливаемое время работы, час:мин 
	0:01-99:59

	Технические параметры сит

	1
	Тип исполнения просеивающей поверхности сита ГР 30  
	 Металлотканая сетка нормальной точности (материал - нерж.сталь) Размер ячейки: 0,315 мм - 1 шт., 0,400 мм - 1 шт., 0,500 мм - 1 шт., 1,000 мм - 1 шт., 2,000 мм - 1 шт.

	2
	Материал просеивающей поверхности сита
	нержавеющая сталь

	3
	Материал обечайки сита
	Нержавеющая сталь

	4
	Внутренний диаметр обечайки сита, мм
	300 ±0,78

	5
	Габаритные размеры, не более, мм
Ширина х Высота
	     326 х 66 

	6
	Масса сита, кг, не более
	1,2

	* Зависит от массы установленных на платформу элементов и веса материала.

	Отличительные признаки

	№ п/п
	Параметр
	Значение параметров

	1
	Окраска деталей Грохота долговечным порошковым полимерным покрытием.
	Наличие

	2
	Оснащен таймером , обеспечивающим управление работой Грохота, сигнализацию о состоянии его работы, а также защиту электрических цепей от токов перегрузки и короткого замыкания.
	Наличие

	3
	Возможность установки времени работы Грохота от 1 минуты до 59 часов и 59 минут с шагом 1 минута.
	Наличие

	4
	Надежная фиксация траверсы устройства крепления сит и прижатия сит маховичками со скошенной резьбой 
	Наличие

	5
	Защита шва примыкания просеивающей поверхности сита к обечайке, исключающего застревание и потери просеиваемого материала за счёт попадания в стыковой шов.
	Наличие 

	6
	Отбойник на сите, направляющий материал в надситовом пространстве к разгрузочному патрубку сита.
	Наличие

	7
	Нанесенная методом лазерной гравировки маркировка на сите с указанием производителя, характеристик, заводского номера и даты выпуска.
	Наличие

	8
	Резиновое кольцо для уплотнения стыка между крышкой/ситами/поддоном.
	Наличие

	9
	Возможность установки промежуточного поддона для разделения колонны сит при одновременном рассеве более одного образца.
	Наличие

	10
	Возможность изготовления сит с перфорированными полотнами и отверстиями по индивидуальным требованиям.
	Наличие


1. Гарантийный срок: 12 месяцев.
	
1. Требования к сопроводительной документации: все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке; недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.
2. Требования к товару: поставляемый Товар должен быть новым, собранным в промышленных условиях; товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами; весь Товар, подключаемый к сети электропитания, должен комплектоваться силовыми кабелями, имеющими евровилку с заземлением.
3. Требования к таре: тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке; комплектация должна иметь отдельную упаковку производителя.
4. Место поставки: Московская область, г. Черноголовка, пр-т академика Семёнова, д. 1, ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Разгрузка силами Поставщика на склад (1 этаж) Заказчика. Приемка Товара осуществляется в один этап.
5. Срок поставки:  60 рабочих дней с момента заключения договора
6. Расходы, входящие в стоимость договора: все затраты поставщика, в том числе сборка оборудования, доставка, разгрузка.
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