ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Поставка медицинских изделий 


	№
	Наименование товара
	Код КТРУ/Код ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Количество (ШТ)

	1
	Аккумуляторная батарея (14,8В; 5800мАч) для ИВЛ Mindray
SV300
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Емкость (мАч)	5800
Напряжение (В)	14,8
Тип элемента-Li-ion
Цвет-Grey
Габариты-160.00 x 78.50 x 22.00mm
	12

	2
	Трахеа-Сет для взятия проб из дыхательных путей (для
катетеров без вакуум-контроля) контейнер 10мл
арт 24006185
	22.22.14.000-00000081


	
	Наименование характеристики
	Значение параметра

	Изделие в виде замкнутого контейнера с накручивающейся крышкой, из которой выходят две трубки 
	Соответствие

	На первой трубке входной коннектор типа "елочка" для присоединения к аспирационному катетеру с воронкообразным коннектором
	Соответствие

	Длина трубки с коннектором "елочка"
	≥ 30 и ≤ 105

	На второй трубке выходной охватывающий воронкообразный коннектор для присоединения к вакуум-аспиратору
	Соответствие

	Длина трубки с воронкообразным коннектором
	≥ 100

	Контейнер прозрачный, с коническим дном, объем контейнера
	≥ 10 и ≤ 12

	Самоклеящаяся наклейка в комплекте
	Наличие

	Дополнительная плотнозакручивающаяся крышка в комплекте
	Наличие



	300

	3
	198-39L Трубка для анестезиологии эндобронхиальная 39 FR, левая, шт.
	22.21.29.120

	

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Эндобронхиальная двухпросветная трубка для раздельной ИВЛ с отдельным манжетами, тип Робертшоу (без крюка)
	соответствие
	х

	Размер
	39
	Fr

	Внутренний / внешний диаметр трубки
	6,6 / 14,2
	мм

	Назначение
	для интубации левого главного бронха
	х

	Материал
	прозрачный термопластичный ПВХ
	х

	Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки
	наличие
	х

	Длина трубки
	 ≥440
	мм

	Длина трубки в сборе с учетом гибких переходников-коннекторов
	≥600
	мм

	Трубка имеет два изгиба: в дистальном конце в соответствии с типичным расположением левого бронха;  в проксимальном конце с углом 45 гр.
	соответствие
	х

	 Разметка по длине
	наличие
	х

	Указание на трахеальный и бронхиальный размеры трубок
	наличие
	х

	Дистальное (бронхиальное) отверстие конца трубки имеет уплощенную форму овала с гладкими закругленными краями
	соответствие
	х

	Проксимально трубка раздваивается на два самостоятельных канала, для трахеальной и бронхеальной вентиляции, имеющих по два отверстия каждый, расположенных под углом 90 гр. относительно друг друга
	соответствие
	х

	Четыре проксимальных отверстия, которыми трубка заканчивается, имеют круглую форму (два на трахеальной части и два на бронхиальной части): два отверстия расположены по ходу основной оси трубки  для использования аспирационного катетера и бронхоскопа, и два расположены на Т-образном соединении под углом 90 гр. по отношению основной оси трубки для проведения ИВЛ
	соответствие
	х

	Два встроенных (неразъемных) Т-образных соединения с 2-мя отверстиями на проксимальном конце трубки обеспечивают присоединение гибких переходников-коннекторов под прямым углом по отношению к оси трубки для защиты от возможных перегибов
	соответствие
	х

	 Предустановленный стилет-направитель расположен по всей длине бронхиальной части трубки и заведен в начало проксимального конца трахеальной части трубки
	соответствие
	х

	На проксимальном конце трубки расположены съемные колпачки с отверстиями по центру (для бронхоскопа), с уплотнительными заглушками-крышечками, имеющими различную цветовую маркировку
	соответствие
	х

	Трахеальная полупрозрачная  деликатная манжета с бархатистой поверхностью большого объема низкого давления типа «Софт-Сеал», резистентная к закиси азота
	соответствие
	х

	Форма трахеальной манжеты
	грушевидная, типа «Профайл»
	х

	Два отверстия для раздувания-сдувания трахеальной манжеты
	наличие
	х

	Бронхиальная манжета с цветовой индикацией

	соответствие
	х

	Форма бронхеальной манжеты
	эллипсовидная
	х

	Пилот-баллоны, раздувающиеся при увеличении давления в манжете,  с красным невозвратным клапаном и с центральной осью жесткости для предотвращения слипания пилот-балона
	соответствие
	х

	Цветовая индикация и надписи, указывающие на трахеальную и бронхиальную манжеты на пилот-балонах
	наличие
	х

	Съемные колпачки на пилот-балонах  для обеспечения гермитичности
	наличие
	х

	Длина свободного конца линии раздува с пилотным баллоном для трахеальной   /  бронхиальной манжеты
	≥ 25 / ≥ 25
	см

	Два гибких переходника-коннектора (на 15 мм female) с цветовой индикацией  и надписями, указывающими на бронхиальный и трахеальный просвет
	наличие
	х

	Y-образный коннектор
	наличие
	х

	Два 15 мм соединения типа male к пациенту
	наличие
	х

	Одно соединение 15 мм female
	наличие
	х

	Прямой вертлюжный коннектор 15 male/15 female 22 мм, вращение на 360 градусов
	наличие
	х

	4 санационных катетера типа «Капкон» в индивидуальных стерильных упаковках, с вакуум-контролем с помощью пальцевого клапана
	соответствие
	х

	Размер катетеров
	10
	Fr

	Максимальный выступ катетера из бронхиальной / трахеальной трубки
	8±0,5  /  13±0,5
	см

	Стерильная упаковка
	соответствие
	х



	3




Требования к упаковке: Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
Требования к маркировке: Маркировка товара должна быть оформлена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке», Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них». Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». 
Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.
Требования к Товару: Товар должен быть произведен в процессе серийного производства. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае поставки товара, не совместимого с оборудованием, имеющимся у Заказчика, расходы по перекалибровке оборудования несет Поставщик. Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), ветеринарными свидетельствами, иными документами, удостоверяющими соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации (заверенными надлежащим образом копиями указанных документов), передаваемыми одновременно с Товаром. Документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого Товара, должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями. 
Условия поставки товара: 
Сроки поставки: с даты заключения контракта по 31.10.2026г. по заявкам заказчика в течение 7ми календарных дней с даты отправки заявки поставщику.  Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.
Место доставки товара – 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27 - склад ЗАКАЗЧИКА (ЦАО, Замоскворецкий район).

