Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Поставка вакуумного пластинчато-роторного насоса» (ОКПД2: 28.13.21.190)

[bookmark: _GoBack]1. Назначение товара и цели использования: Оборудование для обеспечения пониженного давления (вакуума) в герметичном объеме.

2. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям и техническим характеристикам:

- Номинальная быстрота откачки при частоте питающего напряжения 50 Гц, не менее -  90 м3/час.
- Остаточное давление, не хуже: предельное остаточное давление 0,5 Па.
- Входной патрубок ISO KF40;
- Выходной патрубок ISO KF40;
- Скорость вращения ротора, не более: 1400 об./мин;
- Питание: 3-фазное, 380 В; 
- Охлаждение: воздушное;
- Конструкция насоса должна быть оснащена встроенным газобалластным клапаном;
- Производительность по водяному пару, не менее: 60 г/час;
- Допустимое давление водяных паров на входе в насос, не менее: 50 мбар;
- Диапазон рабочей температуры, не менее: 5 - 40 С;
- Мощность двигателя насоса, не менее 3,5 кВт и не более 3,8 кВт;
- Габаритные размеры, не более, мм: (ДхШхВ) 824х263х363;
- Объем заливаемого масла, не более: 4,0 л;
- Масса, не более: 100 кг;
- Уровень шума, не более: 73 дБа;
- Наличие установочных ножек;
- Наличие встроенного клапана, предотвращающий обратный поток масла из насоса.

3. Прочие требования
- Требования к поставщику: Поставка не позднее 30 октября 2026 г.
- Гарантия: 12 месяцев после окончательной приемки оборудования;
- Сервисное обслуживание - не требуется;
- Подключение и установка - не требуется
- Сборка, монтаж и пуско-наладка: не требуется;
- Требования к упаковке и маркировке: заводская упаковка без повреждений.
- Место поставки: г. Красноярск, ул. Академгородок 50, стр.43 (доставка включена в стоимость).

