Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка вакуумного пластинчато-роторного насоса» (ОКПД2: 28.13.21.190)

1. Назначение товара и цели использования: Оборудование для обеспечения пониженного давления (вакуума) в герметичном объеме.

2. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям и техническим характеристикам:

- Номинальная быстрота откачки при частоте питающего напряжения 50 Гц, не менее -  90 м3/час.

- Остаточное давление, не хуже: предельное остаточное давление 0,5 Па.

- Входной патрубок ISO KF40;

- Выходной патрубок ISO KF40;

- Скорость вращения ротора, не более: 1400 об./мин;

- Питание: 3-фазное, 380 В;

- Охлаждение: воздушное;

- Конструкция насоса должна быть оснащена встроенным газобалластным клапаном;

- Производительность по водяному пару, не менее: 60 г/час;

- Допустимое давление водяных паров на входе в насос, не менее: 50 мбар;

- Диапазон рабочей температуры, не менее: 5 - 40 С;

- Мощность двигателя насоса, не менее 3,5 кВт и не более 3,8 кВт;

- Габаритные размеры, не более, мм: (ДхШхВ) 824х263х363;

- Объем заливаемого масла, не более: 4,0 л;

- Масса, не более: 100 кг;

- Уровень шума, не более: 73 дБа;

- Наличие установочных ножек;

- Наличие встроенного клапана, предотвращающий обратный поток масла из насоса.

3. Прочие требования

- Требования к поставщику: Поставка не позднее 30 октября 2026 г.

- Гарантия: 12 месяцев после окончательной приемки оборудования;

- Сервисное обслуживание - не требуется;

- Подключение и установка - не требуется

- Сборка, монтаж и пуско-наладка: не требуется;

- Требования к упаковке и маркировке: заводская упаковка без повреждений.

- Место поставки: г. Красноярск, ул. Академгородок 50, стр.43 (доставка включена в стоимость).