Техническое задание

CO2-инкубатор лабораторный

КТРУ: отсутствует/не применяется

ОКПД: 32.50.50.190

| ПАРАМЕТР | Требование Технического задания |  |
| --- | --- | --- |
| Тип нагрева камеры инкубатора | Воздушный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стерилизация воздуха внутри камеры инкубатора | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип стерилизации воздуха внутри камеры инкубатора | УФ-стерилизация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Емкость камеры инкубатора | Не менее 50 л |  |
| Датчик температуры камеры инкубатора | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип датчика температуры камеры инкубатора | ПТ100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| рабочая температура в камере инкубатора минимальная, ℃, не менее | 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| рабочая температура в камере инкубатора максимальная, ℃, не более | 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колебание температуры | ±0,3℃ (при 37℃) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Равномерность температуры | ±0,5℃ (при 37℃) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальный шаг установки и отображения температуры в камере инкубатора, не более | 0,1℃ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка времени работы инкубатора | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устанавливаемые диапазоны времени работы инкубатора | 0~999ч, непрерывный режим работы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сенсорный экран | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диагональ сенсорного экрана | Не менее 7 дюймов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Контроль подачи CO2 в камеру инкубатора | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип контроля подачи CO2 в камеру инкубатора | ИК-датчик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки концентрации CO2 в камере инкубатора | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальная устанавливаемая концентрация CO2 в камере инкубатора, не более | 0% об. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная устанавливаемая концентрация CO2 в камере инкубатора, не менее | 20 % об. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Разброс концентрации CO2 по объему камеры инкубатора | Не более 0,2 % об. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шаг установки и отображения на экране концентрации CO2 в камере инкубатора | Не более 0,1 % об. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Фильтр CO2 | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность инкубатора, Вт. | Не более 310 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулируемые полки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регулируемых полок в комплекте поставки | Не менее 2 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| USB-интерфейс | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Клапан сброса CO2 | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Водяной насос | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трехходовой разъем | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулятор универсальный для инертных газов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Назначение регулятора универсального для инертных газов | подключение баллона с CO2 или инертным газом к инкубатору | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество регуляторов универсальных для инертных газов | Не менее 1 шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина камеры инкубатора, не менее, мм. | 337 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина камеры инкубатора, не менее, мм. | 338 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота камеры инкубатора, не менее, мм. | 443 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внешняя ширина инкубатора, не более, мм. | 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внешняя глубина инкубатора, не более, мм. | 527 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Внешняя высота инкубатора, не более, мм. | 821 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес инкубатора, не более, кг. | 48 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Причина отсутствия / неприменения КТРУ

На момент формирования описания объекта закупки в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) по коду ОКПД2 32.50.50.190 отсутствуют позиции, соответствующие данному медицинскому изделию по совокупности его технических, функциональных и конструктивных характеристик.

Закупаемое оборудование относится к категории прецизионных систем для вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В отличие от типовых лабораторных или общемедицинских инкубаторов, представленных в КТРУ, данный прибор обладает следующими специфическими характеристиками, определяющими его выбор:

Специфический газовый контроль: Оборудование обеспечивает работу в условиях гипоксии (пониженное содержание O₂) и обладает системой предварительного подогрева газовой смеси, а также автоматической рециркуляцией среды, что отсутствует в стандартных позициях КТРУ для инкубаторов общего назначения.

Высокая скорость восстановления параметров: Прибор обладает сверхбыстрым восстановлением температуры и газового состава после открытия крышки, что жизненно необходимо при работе с гаметами и эмбрионами млекопитающих.

В связи с тем, что ни одна из действующих позиций КТРУ не отражает потребность заказчика в части высокоточной системы управления газовой средой (O₂/CO₂), описание товара сформировано самостоятельно на основе положений ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием кода ОКПД2 32.50.50.190.