Техническое задание

CO2-инкубатор лабораторный

КТРУ: отсутствует/не применяется
ОКПД: 32.50.50.190

	ПАРАМЕТР
	Требование
Технического задания
	

	Тип нагрева камеры инкубатора
	Воздушный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Стерилизация воздуха внутри камеры инкубатора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип стерилизации воздуха внутри камеры инкубатора
	УФ-стерилизация
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Емкость камеры инкубатора
	Не менее 50 л
	

	Датчик температуры камеры инкубатора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип датчика температуры камеры инкубатора
	ПТ100
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	рабочая температура в камере инкубатора минимальная, ℃, не менее
	20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	рабочая температура в камере инкубатора максимальная, ℃, не более
	60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Колебание температуры
	±0,3℃ (при 37℃)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Равномерность температуры
	±0,5℃ (при 37℃)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Минимальный шаг установки и отображения температуры в камере инкубатора, не более
	0,1℃
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Регулировка времени работы инкубатора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Устанавливаемые диапазоны времени работы инкубатора
	0~999ч, непрерывный режим работы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Сенсорный экран
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Диагональ сенсорного экрана
	Не менее 7 дюймов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Контроль подачи CO2 в камеру инкубатора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип контроля подачи CO2 в камеру инкубатора
	ИК-датчик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность регулировки концентрации CO2 в камере инкубатора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Минимальная устанавливаемая концентрация CO2 в камере инкубатора, не более
	0% об.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальная устанавливаемая концентрация CO2 в камере инкубатора, не менее
	20 % об.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Разброс концентрации CO2 по объему камеры инкубатора
	Не более 0,2 % об.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Шаг установки и отображения на экране концентрации CO2 в камере инкубатора
	Не более 0,1 % об.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Фильтр CO2
	Наличие 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Источник питания
	220 В, 50 Гц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Мощность инкубатора, Вт.
	Не более 310
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Регулируемые полки
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Количество регулируемых полок в комплекте поставки
	Не менее 2 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	USB-интерфейс
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Клапан сброса CO2
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Водяной насос
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Трехходовой разъем
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регулятор универсальный для инертных газов
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Назначение регулятора универсального для инертных газов
	подключение баллона с CO2 или инертным газом к инкубатору
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Количество регуляторов универсальных для инертных газов
	Не менее 1 шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Ширина камеры инкубатора, не менее, мм.
	337
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Глубина камеры инкубатора, не менее, мм.
	338
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Высота камеры инкубатора, не менее, мм.
	443
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Внешняя ширина инкубатора, не более, мм.
	500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Внешняя глубина инкубатора, не более, мм.
	527
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Внешняя высота инкубатора, не более, мм.
	821
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вес инкубатора, не более, кг.
	48
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



Причина отсутствия / неприменения КТРУ
На момент формирования описания объекта закупки в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) по коду ОКПД2 32.50.50.190 отсутствуют позиции, соответствующие данному медицинскому изделию по совокупности его технических, функциональных и конструктивных характеристик.
Закупаемое оборудование относится к категории прецизионных систем для вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В отличие от типовых лабораторных или общемедицинских инкубаторов, представленных в КТРУ, данный прибор обладает следующими специфическими характеристиками, определяющими его выбор:
Специфический газовый контроль: Оборудование обеспечивает работу в условиях гипоксии (пониженное содержание O₂) и обладает системой предварительного подогрева газовой смеси, а также автоматической рециркуляцией среды, что отсутствует в стандартных позициях КТРУ для инкубаторов общего назначения.
Высокая скорость восстановления параметров: Прибор обладает сверхбыстрым восстановлением температуры и газового состава после открытия крышки, что жизненно необходимо при работе с гаметами и эмбрионами млекопитающих.
В связи с тем, что ни одна из действующих позиций КТРУ не отражает потребность заказчика в части высокоточной системы управления газовой средой (O₂/CO₂), описание товара сформировано самостоятельно на основе положений ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием кода ОКПД2 32.50.50.190.
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