ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (с вводом в эксплуатацию): эхоэнцефалограф

| № п/п | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| КТРУ 26.60.12.132-00000028 Графический регистратор, разработанный для регистрации ультразвуковых волн, направленных через голову пациента и отраженных от задней стенки черепа (эховолн). В изделии имеется датчик, передающий и принимающий ультразвуковые волны, воспроизводящий звуковые характеристики в графической форме (в виде эхоэнцефалограммы). Эхоэнцефалограф используется для регистрации местоположения обеих границ черепа и внутричерепных структур и оценки наличия очаговых образований внутри головы (например, опухоли мозга или субдуральной гематомы). |  |  |
| Технические характеристики |  |  |
| 1. | Эхоэнцефалограф в стационарном компьютерном корпусе. | Наличие |
| 2. | Глубина ультразвукового зондирования - для 1.0 МГц; - для 3,0 МГц | не менее 180 мм не менее 50 мм |
| 3. | Погрешность измерений линейных размеров (при дискретности измерения 0,4 мм и шкале 0 - 230) | не более ±3,0 мм |
| 4. | Протяженность мертвой зоны: - для 1,0 МГц - для 3,0 МГц | не более 30 мм не более 20 мм |
| 5. | Разрешающая способность: - для 1,0 МГц; - для 3,0 МГц | не хуже 3,0 мм не хуже 2,0 мм |
| 6. | Относительная погрешность определения положения трансмиссионного сигнала | не более ± 3% |
| 7. | Фиксация изображения от педали | Наличие |
| 8. | Режим измерения | Наличие |
| 9. | Время установления рабочего режима | не более 2 минут |
| 10. | Режимы: - A - эхограмма, - 2А - эхограммы, - A+A (Т) - трансмиссионный, - Синускоп, - A+P - эхограмма и пульсограмма, - A+M - эхограмма и М-режим | Наличие |
| 11. | Измеряемые параметры: - Положение конечного комплекса КК - Положение срединного комплекса М - Ширина третьего желудочка V3 - Положения трансмиссионной метки Т | Наличие |

| 12. | Расчет индексов: - Вентикулярного; - Среднеселярного; - Мозгового плаща; - Медиальных индексов. | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 13. | Автоматическое формирование и измерение положения трансмиссионной метки | Наличие |
| 14. | Автоматическое определение смещения срединного комплекса | Наличие |
| 15. | Число эхоэнцефалографических каналов | 2 |
| 16. | Измерение расстояний в режиме «стоп-кадр» | Наличие |
| 17. | Кол-во эхограмм одновременно выводимых на экран из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение), шт. | 10 |
| 18. | Работа с эхограммами: - Кинопетля - Архивация изображений эхограмм на жестком диске ПК - Память эхограмм, не менее 20.000 - Возможность одновременного вывода на экран/печать эхограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) - Встроенные шаблоны отчетов/заключений - Пользовательские шаблоны отчетов/заключений (текст + эхограммы) | Наличие |
| 19. | Общий архив хранения данных при работе вместе с допплеровским анализатором скорости кровотока. | Возможность |
| Соответствие действующим стандартам |  |  |
| 20. | Безопасность прибора - класс I, с рабочей частью типа BF | ГОСТ Р МЭК 60601-1 |
| 21. | Дополнительные требования безопасности к ультразвуковому диагностическому медицинскому оборудованию | ГОСТ Р МЭК 60601-2-37 |
| 22. | Параметры акустического выхода ультразвукового сигнала - механический индекс MI, тепловой индекс мягкой ткани TIS, тепловой индекс кости TIB, при всех настройках прибора во всех режимах должны быть - не более 1,0 | ГОСТ Р МЭК 61157 |
| 23. | Интенсивность УЗ излучения не более - 0,375 мВт/см2 | ГОСТ Р МЭК 61157 |
| 24. | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 |
| 25. | Помехоэмиссия - группа 1 класс Б | ГОСТ Р 51318.11 |
| 26. | Последствия отказа - класс В | ГОСТ Р 50444 |
| 27. | Степень риска применения - класс 2а | ГОСТ 31508 |
| 28. | Безопасность программного обеспечения - класс А | ГОСТ Р МЭК 62304 |

| 29. | Механические воздействия - группа 2 | ГОСТ Р 50444 |
| --- | --- | --- |
| 30. | Климатические воздействия - исполнение УХЛ 4.2 | ГОСТ 15150 |
| 31. | Степень защиты от проникновения воды - корпус датчика - класс 1РХ7 - корпус прибора - класс 1РХ0 - корпус педали - класс IPX1 | ГОСТ 14254 |
| 32. | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. | ГОСТ ISO 10993-1 |
| 33. | Изделия медицинские. Система менеджмента и качества | ГОСТ ISO 13485 |
| Спецификация поставки: |  |  |
| 34. | Модуль эхоэнцефалографа в стационарном компьютерном корпусе | 1 шт. |
| 35. | Педаль | 1 шт. |
| 36. | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 37. | Формуляр | 1 шт. |
| 38. | Диск для восстановления ПО (DVD или флеш память) | 1 шт. |
| 39. | Датчик ультразвуковой 1,0 МГц (с кабелем) | 2 шт. |
| 40. | Датчик ультразвуковой 3,0 МГц (с кабелем) | 1 шт. |
| 41. | Принтер | Возможность |
| Прочее |  |  |
| 42. | Гарантийное обслуживание | Не менее 36 мес. |
| 43. | Послегарантийное обслуживание | Возможность |
| 44. | Печать | Возможность |
| 45. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |