##### Описание объекта закупки

| № п/п | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование необходимости использования дополнительной информации или не применения КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110 | Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Для типирования групп крови по системе АВ0, в реакции прямой агглютинации на плоскости. Смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых мышиными гибридомами анти-А и Анти-В. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) – не менее 1:32, с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 300 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 2 | 21.20.23.110 | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 300 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 3 | 21.20.23.110 | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | мл | 300 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 4 | 21.20.23.110 | Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:512 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 300 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 5 | 21.20.23.110 | Анти-Е групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh”(Е) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (Е+) не менее 1:32. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 100 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 6 | 21.20.23.110 | Анти-С групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh’(C) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с С (С+) положительными эритроцитами не менее – 1:16. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 100 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 7 | 21.20.23.110 | Анти-е групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr''(е) антиген системы резус человека. Титр не менее 1:16 в реакции агглютинации в микроплате с e-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 100 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 8 | 21.20.23.110 | Анти-c групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:16 с с-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | мл | 100 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 9 | 21.20.23.110-00001547 | Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка | Количество выполняемых тестов-560 Шт. Назначение: для анализаторов открытого типа, для ручной постановки анализа. Дополнительные характеристики: АЧТВ-реагент на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты:≥7 флакон Объём флакона:4 мл Раствор кальция хлористого 0,025 М: ≥3 флакон Объём флакона: 10мл стабильность (АЧТВ) при (18-25) °С:≥ 1дней стабильность (АЧТВ) при (2-8) °С:≥ 14 дней Остаточный срок годности не менее 19 месяцев:Наличие | упак | 4 | Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. |
| 10 | 21.20.23.110-00001006 | Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка | Количество выполняемых тестов:320шт. Назначение: для анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики: Тромбин: ≥8флакон Объём флакона:2мл Плазма-калибратор: ≥1флакон Объём флакона:1мл Буфер имидазоловый (концентрат 1:19):≥1флакон Объём флакона:5мл стабильность тромбина при (18-25) °С: ≥30дней Остаточный срок годности не менее 19 месяцев:Наличие | упак | 4 | Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. |
| 11 | 21.20.23.110-00003724 | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент | Количество выполняемых тестов:800Шт. Назначение: для анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики: Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым: ≥ 10 флакон Объём флакона: 8 мл Аттестация по МИЧ: Наличие Стабильность после вскрытия флакона при (18-25) °С:≥ 2 день Стабильность после вскрытия флакона при (2-8) °С:≥ 14 день Стабильность после вскрытия флакона при (-18…-20) °С: ≥3 месяц Остаточный срок годности не менее 19 месяцев:Наличие | упак | 4 | Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. |
| 12 | 21.20.23.111 | Микрокюветы к коагулометру с шариками | Возможность применения для анализаторов свёртывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, АПГ4-01 (Минилаб-704) и АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска: Наличие. 1.3 Комплектация шариками для размешивания пробы (мешалками): Наличие. 2. Основные параметры: 2.1 Тип медицинского изделия: Одноразовая измерительная кювета. 2.2 Материал кюветы: Полипропилен. 2.3 Объём кюветы: 250 мкл. 2.4 Обеспечиваемый объём биопробы: 50 мкл. 2.5 Характеристика мешалки: Стальной шарик. 2.6 Длинна кюветы 2 см. 2.7 Ширина (вверх) 9мм. 2.8 Ширина (низ) 5 мм. 3. Комплект поставки: 3.1 Кюветы 1000 шт. 3.2 Шарики 1000 шт. 3.9 Паспорт качества 1 шт | упак | 6 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 13 | 32.50.50.000-00002389 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | Длина: 76 мм Ширина: 26 мм Толщина: 1,5-2 (мм) Адгезивное покрытие: Нет Возможность печати: Нет Зона для маркировки: Нет Исполнение: Гладкое Тип кромки: Обрезная Количество в упаковке: ≤100, >100 Дополнительные характеристики: Остаточный срок годности (не менее указанного): 12 мес. | шт | 1000 | Характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. |
| 14 | 32.50.13.190 | Стекло покровное | Используются для самостоятельного создания микропрепаратов, путем накрывания образца на предметном стекле, тем самым позволяя рассмотреть образец сквозь покровное стекло. Количество в упаковке ≥1000 шт | упак | 2 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 15 | 32.50.13.190 | Наконечник для дозатора 100-1000 мкл | Описание:наконечник полимерный одноразовый, одноканальный, с переменным объемом 100-1000 мкл. Совместимость: совместим с дозатором пипеточным НП - «Ленпипет Термо Сайентифик (Thermo Scientific)», имеющимся у заказчика. | упак | 4 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 16 | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) по методу Циля-Нильсена | Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена - 100 препаратов при расходе 1 мл карболового фуксина на 1 препарат. Состав набора: Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену – 1 фл. х 100 мл, Кислота серная, 25% объем. – 1 фл. х 100 мл, Метиленовый синий, 1% - 1 фл. х 100 мл, Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт. Срок годности: 1 год при температуре 18-25С | шт | 2 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 17 | 21.20.23.110 | Краситель азур-эозин по Романовскому (в растворе) | Краситель - метанольно-глицериновый раствор (1:1), содержащий 7,7 г/л продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего – 1 фл. х 1,0 л 4000-8000 мазков крови при расходе 2,5 мл рабочего раствора красителя на окраску одного мазка. Фосфатный буфер (концентрат 1х400) – 50 мл (для приготовления 20 л буфера) Срок годности: 1,5 года при температуре 18-25С, рабочий раствор красителя стабилен при температуре 18-25 С в течение 8 часов | шт | 2 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 18 | 21.20.23.111 | Масло иммерсионное | Объём реагента: ≥ 100 см3; мл Для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам: соответствие | фл | 5 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 19 | 32.50.50.190 | Пробирка центрифужная ИВД, нестерильная (Эппендорф № 500) | Объем: 1,50 см3; мл Количество в упаковке: Неважно Исполнение: Коническая с крышкой на петле | уп | 5 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |
| 20 | 21.20.23.111 | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота (2-гидрокси-5-суль-фобензойная к-та): ≥1кг/уп. | шт | 1 | Позиция отсутствует в КТРУ, в связи с чем обоснование дополнительных характеристик не требуется. |