ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика: Ультразвуковая диагностическая система ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония) (далее – Оборудование). Серийный номер: G3052360

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата услуг производится в порядке, предусмотренном в Контракте.

Источник финансирования:_______________________

Краткие характеристики оказываемых услуг:

1.1. В комплект услуг должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности указанного Оборудования;

Все запасные части должны быть в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защищенных знаков производителей. Поставляемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, с подтверждением совместимости с ультразвуковой диагностической системой ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония).

1.2. Оказание услуг по ремонту Оборудования с заменой запасных частей осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Оборудования в сервисном центре. Частичное оказание услуг, в т.ч. частичная поставка запасных частей не допускается.

1.3. Доставка Оборудования до сервисного центра и обратно производится силами Заказчика.

Место нахождения медицинского Оборудования:

115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 16

Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту:

| № | Наименование оборудования / запасных частей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ультразвуковая диагностическая система ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония). Серийный номер: G3052360. Комплектация: основной блок, конвексный датчик C251 (SN G3017151), линейный датчик L441 (SN G3052752). | 1 шт |

Для восстановления работоспособности Оборудования необходимо выполнить следующий перечень ремонтных работ:

| № | Наименование работ в рамках оказания услуги | Техническое описание и обоснование (по дефектной ведомости) | Кол-во работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика системы с выявлением неисправностей | Проведение расширенной функциональной диагностики аппарата с регистрацией системных логов, проверкой цепей питания, интерфейсов передачи данных и тракта формирования ультразвукового изображения. Подтверждение наличия ошибки "TP COMMAND Time out" и локализация неисправного узла. | 1 |
| 2. | Разборка/сборка аппарата | Частичная разборка корпуса УЗИ-сканера для обеспечения доступа к системному блоку (CL Board, накопители, блоки питания) с последующей обратной сборкой без повреждения элементов корпуса и интерфейсных разъемов. | 1 |
| 3. | Демонтаж неисправных частей | Демонтаж вышедшей из строя платы формирования сигналов (CL Board), демонтаж жесткого диска (HDD), выработавшего ресурс, и отсоединение датчиков с поврежденной акустической линзой. | 1 |
| 4. | Восстановление/ремонт платы CL Board | Ремонт печатной платы CL Board (Control Logic Board) с заменой поврежденных элементов (силовые ключи, драйверы, стабилизаторы питания). Проведение входного контроля, прозвонка цепей, замена компонентов методом поверхностного монтажа (SMD), выходной контроль работоспособности на тестовом стенде. | 1 |
| 5. | Замена жесткого диска (HDD) с переустановкой специализированного ПО | Замена системного накопителя (HDD/SSD) с установкой сертифицированного носителя, совместимого с Hitachi ARIETTA V60. Восстановление операционной системы из заводского образа, установка специализированного программного обеспечения для работы УЗИ-сканера, активация всех опций и лицензий, восстановление пользовательских настроек (при наличии бэкапа). | 1 |
| 6. | Замена акустической линзы конвексного датчика C251 (SN G3017151) | Демонтаж отработавшей акустической линзы конвексного датчика C251. Механическая очистка поверхности пьезоэлементов, нанесение специализированного акустического компаунда с точным коэффициентом импеданса, установка и полимеризация новой линзы в условиях чистого бокса. Проверка электрической безопасности и герметичности. | 1 |
| 7. | Замена акустической линзы линейного датчика L441 (SN G3052752) | Демонтаж отработавшей акустической линзы линейного датчика L441. Проведение аналогичного комплекса работ по очистке, нанесению акустической прослойки и установке новой линзы с использованием оригинальных расходных материалов (RTV-состав). Выходной контроль фантомного изображения. | 1 |
| 8. | Проведение технического обслуживания системы | Очистка внутреннего пространства корпуса от пыли и загрязнений, продувка радиаторов охлаждения и вентиляторных групп сжатым воздухом. Замена термоинтерфейса (термопасты) на нагревающихся элементах (при необходимости). Проверка работоспособности охлаждающей системы. | 1 |
| 9. | Калибровка и настройка параметров аппарата | Калибровка тракта формирования ультразвукового изображения после ремонта CL Board. Настройка параметров рентгеновского генератора (применительно к УЗИ — настройка режимов B-режима, ЦДК, PW/CW-Допплера). Корректировка усиления (TGC), балансировка каналов, калибровка тактильной чувствительности сенсорного экрана и органов управления. | 1 |
| 10. | Комплексное функциональное тестирование | Проверка работоспособности аппарата во всех режимах сканирования (B-режим, M-режим, ЦДК, энергетический допплер) с использованием обоих датчиков. Контроль устранения ошибки "TP COMMAND Time out". Тест-драйв системы в режиме реального сканирования (не менее 30 минут) на фантоме или пациенто-симуляторе. | 1 |
| 11. | Подготовка исполнительной документации | Оформление акта оказанных услуг по форме Заказчика, составление технического заключения о восстановлении работоспособности, заполнение паспорта ремонта с указанием серийных номеров замененных узлов, датчиков и выданных гарантийных обязательств. | 1 |

Срок выполнения работ:

В течение 7 (семи) рабочих дней  - с момента передачи оборудования Исполнителю.

Требования к качеству работ, проводимых в рамках оказания услуги:

- Работы должны производиться в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на оборудование ARIETTA V60 (Hitachi, Ltd., Япония), с соблюдением норм электробезопасности, с использованием рекомендованных производителем инструментов и поверенных средств измерения.

- Ремонт медицинского оборудования производится квалифицированными, сертифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски и разрешения на работу с медицинской техникой Hitachi.

- Исполнитель при ремонте медицинского оборудования обязан обеспечить применение собственных инструментов и контрольно-измерительных приборов, необходимых для оказания услуги и поверенных в установленном порядке, обученным для оказания данного вида услуги техническим персоналом Исполнителя.

- Приобретение используемых материалов, запасных частей для проведения ремонтных работ осуществляется за счет средств Исполнителя.

- Используемые материалы, запасные части должны быть новыми (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства). Ремонт платы CL Board подразумевает замену компонентов на новые, а не использование бывших в употреблении модулей.

- Расходные материалы, детали и запасные части (включая акустические линзы и HDD), необходимые для устранения неисправностей, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обязательной сертификации и иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

- Оборудование после ремонта должно быть пригодно к использованию по назначению. Ошибка "TP COMMAND Time out" должна быть полностью устранена. Изображение с датчиков должно соответствовать эталонным параметрам для данной модели.

- Гарантийный срок на все виды работ в рамках заключенного контракта должен быть не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг. На замененные акустические линзы предоставляется гарантийный срок не менее 6-ти месяцев в силу специфики расходных материалов с момента подписания акта оказанных услуг.

Требования к исполнителю:

- Наличие лицензии на ремонт медицинской техники с приложением. Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования должен производиться квалифицированными, сертифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски и разрешения на работу с оборудованием Hitachi.

- Работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка медицинского учреждения.

Общие требования:

| Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), с правом выполнения работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования IIа класса потенциального риска применения в соответствии с номенклатурой медицинских изделий, утверждённой Приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н (с актуальными изменениями). В лицензии или в приложении к лицензии должен быть указан код ОКПО/ОКПД 2 и перечень оборудования, включающий ультразвуковые диагностические системы (УЗИ) с классом риска 2а. К заявке прилагается заверенная копия лицензии с приложениями (выписка из реестра лицензий по форме, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343). | наличие |
| --- | --- |
| Исполнитель гарантирует, что работы по замене запасных частей Оборудования будут выполнены в полном объёме и надлежащего качества, которое в свою очередь обеспечит работоспособность оборудования, полное устранение системной ошибки и восстановление качества ультразвуковых изображений. | наличие |
| Работы должны выполняться Исполнителем с применением комплекта оборудования и специальных инструментов, программ и паролей доступа для работ по замене запасных частей и настройке на данном аппарате ARIETTA V60. | наличие |
| Срок поставки и выполнения работ с момента подписания акта приема-передачи оборудования на ремонт. *Неисполнение в срок будет являться грубым нарушением условий контракта. | Не более 7 раб. дней |
| Гарантийный срок на выполненные работы (общий) | 3 месяца |
| Гарантийный срок на работы по замене акустических линз (повышенный, по специфике узла) | 6 месяцев |